PRILOG 1 Tabele

Tabela 1A: KONTROLIRANI ZATVORENI SISTEM I MJERE ZAŠTITE U LABORATORIJU

| Specifikacija |  | Grupa rizika ograničene upotrebe GMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Laboratorijska jedinica ( izolacija = laboratorij je odijeljen od ostalih prostorija u istoj zgradi ili je poseban objekat) | Nije potrebna izolacija | Nije potrebna izolacija | Obavezna izolacija | Obavezna izolacija |
| 2. | Laboratorijski prostor hermetički zatvoren za raskuživanje | Nije potrebno | Nije potrebno | Obavezno | Obavezno |
| Oprema |  |  |  |  |  |
| 3. | Otpornost na vodu, kiseline, lužine, otapala, dezincijense, dekontaminirajuća sredstva i lakoća održavanja | Obavezno za radnu plohu | Obavezno za radnu plohu | Obavezno za radnu plohu i pod | Obavezno za radnu plohu, pod, zidove i strop |
| 4. | Ulaz u laboratorij preko hermetički izoliranog pretprostora (predstavlja prostor kroz koji se ulazi u laboratorij. Nekontaminirana strana pretprostora mora biti odvojena od radne prostorom za presvlačenje ili tuširanje, poželjno s jednosmjernim vratima) | Nije potreban | Nije potreban | Prema procjeni | Obavezan |
| 5. | Potpritisak s obzirom na neposredan okolni prostor | Nije potreban | Nije potreban | Obavezan osim za aktivnosti kod kojih se prijenos ne obavlja zrakom | Obavezan |
| 6. | Ispust i unos zraka laboratorija obavljaju se preko HEPA filtra (High Efficiency Particulate Air / Efikasni prečistač zraka) | Nije potrebno | Nije potrebno | Obavezno (HEPA) ispust zraka osim kod aktivnosti kod kojih se prijenos ne obavlja zrakom | Obavezno (HEPA) ispust i unos zraka; Za viruse koji prolaze kroz HEPA filtre, dodatne mjere za pročišćavanje zraka. |
| 7. | Mikrobiološki sigurnosni kabinet | Nije potreban | Prema procjeni | Obavezan | Obavezan |
| 8. | Autoklav | U sklopu pravne osobe (korisnika) | U sklopu zatvorenog sistema, zgrade. U slučaju odobrenih procesa i postupaka, prijenos materijala u autoklav izvan laboratorija mora biti siguran i treba omogućiti odgovarajući nivo zaštite. | U jedinici zatvorenog sistema | U laboratoriju zatvorenog sistema = autoklav sa posebnim ulazom i izlazom |
| 9. | Ograničen pristup zatvorenom sistemu | Nije potreban | Obavezan | Obavezan | Obavezan |
| 10. | Znak biološke opsanosti na vratima | Nije potreban | Obavezan | Obavezan | Obavezan |
| 11. | Posebne mjere za kontrolu širenja aerosola | Nisu potrebne | Obavezno ograničavanje širenja aerosola | Obavezno ograničava nje širenja aerosola | Obavezno ograničavanje širenja aerosola |
| 12. | Tuš | Nije potreban | Nije potreban | Prema procjeni | Obavezan |
| 13. | Zaštitna odjeća | Prikladna zaštitna odjeća (laboratorijski mantil) | Prikladna zaštitna odjeća (laboratorijski mantil) i prema procjeni posebna obuća | Prikladna zaštitna odjeća i obuća (laboratorij ska odijela) | Obavezna je potpuna promjena jednokratne odjeće i obuće prije ulaza i izlaza |
| 14. | Rukavice | Nisu potrebne | Prema procjeni | Obavezne | Obavezne |
| 15. | Efikasna kontrola prijenosnika (npr. glodavci, insekti) | Prema procjeni | Obavezna | Obavezna | Obavezna |
| Otpad |  |  |  |  |  |
| 16. | Obrada otpadnih voda zatvorenog sistema (radi inaktivacije eventualno prisutnog GMO u odvodima) | Nije potrebna | Nije potrebna | Prema procjeni | Obavezna |
| 17. | Inaktivacija GMO u čvrstom i tekućem zagađenom materijalu i otpadu te laboratorijskom priboru i posuđu. | Prema procjeni | Obavezna korištenjem provjerenih tehnika | Obavezna korištenjem provjerenih tehnika | Obavezna korištenjem provjerenih tehnika |
| Ostale mjere |  |  |  |  |  |
| 18. | Vlastita kompletna oprema laboratorija | Nije potrebna | Nije potrebna | Prema procjeni | Obavezna |
| 19. | Omogućena vizuelna komunikacija zaposlenih preko ostakljenih površina | Prema procjeni | Prema procjeni | Prema procjeni | Obavezna |

Tabela 1B KONTROLIRANI ZATVORENI SISTEM I MJERE ZAŠTITE U STAKLENICIMA I KOMORAMA ZA UZGOJ

(Pod staklenicima i komorama za uzgoj podrazumijevaju se izolirani prostori za uzgoj bilja u kontroliranim uvjetima i zaštićenom okolišu)
Primjenju se sve odredbe navedene u Tabeli 1A uz sljedeće dopune/izmjene

| Specifikacija |  | Grupa rizika ograničene upotrebe GMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Građevina |  |  |  |  |  |
| 1. | Staklenik je trajna građevina. Staklenik mora biti trajna građevina sa stalnim pokrovom otpornim na vodu, mora biti smješten na lokaciji koja sprječava ulaz slivnih površinskih voda i mora imati vrata s mehanizmom samozatvaranja | Nije potrebno | Obavezno | Obavezno | Obavezno |
| Oprema |  |  |  |  |  |
| 2. | Ulaz kroz posebnu prostoriju s dva jednosmjerna vrata | Nije potreban | Prema procjeni | Prema procjeni | Obavezan |
| 3. | Kontrola zagađene odvodne vode | Prema procjeni | Obavezno smanjiti odvodnju u slučaju ako je moguća odvodnja kroz tlo | Obavezno spriječiti odvodnju | Obavezno spriječiti odvodnju |
| Način rada |  |  |  |  |  |
| 4. | Obrada otpadnih voda zatvorenog sistema (radi inaktivacije eventualno prisutnog GMO u odvodima) | Nije potrebna | Nije potrebna | Prema procjeni | Obavezna |
| 5. | Inaktivacija GMO u čvrstom i tekućem zagađenom materijalu i otpadu te laboratorijskom priboru i posuđu. | Prema procjeni | Obavezna korištenjem provjerenih tehnika | Obavezna korištenjem provjerenih tehnika | Obavezna korištenjem provjerenih tehnika |
| Ostale mjere |  |  |  |  |  |
| 6. | Vlastita kompletna oprema laboratorija | Nije potrebna | Nije potrebna | Prema procjeni | Obavezna |
| 7. | Omogućena vizuelna komunikacija zaposlenih preko ostakljenih površina | Prema procjeni | Prema procjeni | Prema procjeni | Obavezna |

Tabela 1C KONTROLIRANI ZATVORENI SISTEM I MJERE ZAŠTITE ZA RAD SA ŽIVOTINJAMA

Primjenju se sve odredbe navedene u Tabeli 1A uz sljedeće dopune/izmjene

| Specifikacija |  | Grupa rizika ograničene upotrebe GMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kapaciteti |  |  |  |  |  |
| 1. | Odvojenost objekata$$$Objekat za rad sa životinjama: zgrada ili odvojeni prostor u zgradi koji sadrži prostorije za presvlačenje, tuširanje, čuvanje hrane, autoklaviranje itd.$$$ za rad sa životinjama | Prema procjeni | Obavezna | Obavezna | Obavezna |
| 2. | Prostor za uzgoj$$$Prostor za uzgoj: prostor za uzgoj matičnih sojeva, reproduktivnih ili eksperimentalnih životinja te onih koje se koriste za manje hirurške zahvate.$$$ životinja odvojen vratima koja se zaključavaju | Prema procjeni | Obavezno odvojen | Obavezno odvojen | Obavezno odvojen |
| 3. | Prostor za uzgoj dizajniran tako da omogući dekontaminaciju (vodonepropusni i lako perivi materijali, kavezi i dr.) | Prema procjeni | Prema procjeni | Obavezno spriječiti odvodnju | Obavezno spriječiti odvodnju |
| 4. | Podovi i/ili zidovi lako perivi | Prema procjeni | Obavezni lako perivi podovi | Obavezni lako perivi podovi i zidovi | Obavezni lako perivi podovi i zidovi |
| 5. | Držanje životinja u odgovarajućim prostorima kao što su kavezi, spremnici ili kutije | Prema procjeni | Prema procjeni | Prema procjeni | Prema procjeni |
| 6. | Filtri na izolatorima$$$Izolatori: prozirne kutije za čuvanje malih životinja u kavezu ili izvan kaveza; za velike životinje pogodnije su izolirane prostorije.$$$ ili izoliranim prostorijama | Nije potrebna | Prema procjeni | Obavezni | Obavezni |

Tabela 2: ZAŠTITNE MJERE ZA OSTALE AKTIVNOSTI

| Specifikacija |  | Grupa rizika ograničene upotrebe GMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Generalno |  |  |  |  |  |
| 1. | Čuvanje živih organizama u sistemu koji odvaja proces od okoliša (kontrolirani zatvoreni sistem) | Obavezno | Obavezno | Obavezno | Obavezno |
| 2. | Posebno obilježavanje prostora u kojima se pohranjuje GMO | Obavezno | Obavezno | Obavezno | Obavezno |
| 3. | Nadzor ispušnih plinova zatvorenog sistema | Nije potreban | Obavezno je širenje ispušnih plinova svesti na najmanju moguću mjeru | Obavezno je spriječiti širenje ispušnih plinova | Obavezno je spriječiti širenje ispušnih plinova |
| 4. | Nadzor aerosola koji mogu nastati tokom uzimanja uzoraka, dodavanja eksperimentalnog materijala u kontrolirani zatvoreni sistem ili prijenosa u drugi kontrolirani zatvoreni sistem. | Prema procjeni | Obavezno je širenje aerosola svesti na najmanju moguću mjeru | Obavezno je spriječiti širenje aerosola | Obavezno je spriječiti širenje aerosola |
| 5. | Inaktivacija ukupnih tekućina kulture prije ispuštanja iz zatvorenog sistema | Prema procjeni | Obavezna inaktivacija korištenjem provjerenih postupaka | Obavezna inaktivacija korištenjem provjerenih postupaka | Obavezna inaktivacija korištenjem provjerenih postupaka |
| 6. | Mogućnost zatvarača da osiguraju smanjenje ili sprječavanje ispuštanja sadržaja na najmanju mjeru | Prema procjeni | Obavezno je osigurati smanjenje ispuštanja sadržaja na najmanju mjeru | Obavezno je osigurati sprječavanje ispuštanja | Obavezno je osigurati sprječavanje ispuštanja |
| 7. | Mogućnost područja pod kontrolom da zadrži ukupan sadržaj zatvorenog sistema u slučaju izlijevanja | Prema procjeni | Prema procjeni | Obavezno je osigurati mogućnost područja pod kontrolom da zadrži ukupan sadržaj zatvorenog sistema u slučaju izlijevanja | Obavezno je osigurati mogućnost područja pod kontrolom da zadrži ukupan sadržaj zatvorenog sistema u slučaju izlijevanja |
| 8. | Mogućnost hermetičkog zatvaranja područja pod kontrolom kako bi se omogućila dekontaminacija | Nije potrebno | Prema procjeni | Prema procjeni | Obavezno je osigurati mogućnost hermetičkog zatvaranja |
| Oprema |  |  |  |  |  |
| 9. | Ulaz kroz hermetički izoliran pretprostor | Nije potreban | Nije potreban | Prema procjeni | Obavezan |
| 10. | Otpornost na vodu, kiseline, lužine, otapala, dezincijense, dekontaminirajuća sredstva i lakoća održavanja | Obavezno za radnu plohu | Obavezno za radnu plohu | Obavezno za radnu plohu i pod | Obavezno za radnu plohu, pod, strop i zidove |
| 11. | Posebne mjere za prozračivanje kontroliranog prostora kako bi se kontaminacija svela na najmanju moguću mjeru | Prema procjeni | Prema procjeni | Prema procjeni | Obavezne posebne mjere |
| 12. | Kontrolirani prostor pod potpritiskom s obzirom na neposredan okolni prostor | Nije potreban | Prema procjeni | Prema procjeni | Obavezan |
| 13. | Ispust i unos zraka iz kontroliranog prostora obavljaju se preko HEPA filtera | Nije potrebno | Nije potrebno | Obavezno je za ispust zraka, a prema procjeni za unos zraka | Obavezno je za unos i ispust zraka |
| Sistem rada |  |  |  |  |  |
| 14. | Smještaj zatvorenih sistema u kontroliranom prostoru | Nije potreban | Prema procjeni | Obavezan | Obavezan |
| 15. | Ograničavanje pristupa samo ovlaštenom osoblju | Nije potrebno | Obavezno | Obavezno | Obavezno |
| 16. | Isticanje znaka biološke opasnosti | Nije potrebno | Obavezno | Obavezno | Obavezno |
| 17. | Tuširanje osoblja prije kontroliranog prostora | Nije potrebno | Nije potrebno | Prema procjeni | Obavezno |
| 18. | Osoblje mora nositi zaštitnu odjeću | Obavezno je radno odijelo | Obavezno je radno odijelo | Obavezno | Obavezna je potpuna promjena odjeće za jednokratnu upotrebu prije ulaska i izlaska |
| Otpad |  |  |  |  |  |
| 19. | Obrada otpadnih voda zatvorenog sistema (radi inaktivacije eventualno prisutnog GMO u odvodima) | Nije potrebna | Nije potrebna | Prema procjeni | Obavezna |
| 20. | Inaktivacija GMO u čvrstom i tekućem zagađenom materijalu i otpadu | Prema procjeni korisnika | Obavezna je inaktivacija GMO provjerenim metodama | Obavezna je inaktivacija GMO provjerenim metodama | Obavezna je inaktivacija GMO provjerenim metodama |