ПРИЛОГ 1.

Табела 1. Најкраћи период привременог прекида дојења у случају примене радиофармацеутика код жена у време дојења

| Радионуклид | период |
| --- | --- |
| 131I | 3 недеље |
| 201Tl | 3 недеље |
| 67Ga | 3 недеље |
| 111In | 3 недеље |
| 123I | 2 дана |
| 99mTc | 12 сати |

Табела 2. Упутство о понашању пацијента по отпуштању из болнице

|  | Аплицирана активност 131I (MBq) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Забрана задржавања | 30 | 200 | 400 |
|  | Број дана примене забране |  |  |
| На растојању мањем од 1m од деце млађе од 3 године | 1 | 15 | 21 |
| На растојању мањем од 1m од деце старости 3-5 година | - | 11 | 16 |
| На растојању мањем од 1m од деце старије од 5 година | - | 5 | 11 |
| Избегавати контакт са одраслим особама | - | - | - |

Табела 3. Граничне активности радионуклида у телу преминулих лица испод којих се обдукција и кремација могу обављати 
без примене посебних мера заштите од јонизујућих зрачења

| Радионуклид | Гранична вредност активности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | за укоп [MBq] | за обдукцију [MBq] | за кремацију [MBq] |
| 131I | 400 | 10 | 400 |
| 125I | 4000 | 40 | - |
| 90Y | 2000 | 200 | 70 |
| 198Au | 400 | 400 | 100 |
| 32P | 2000 | 100 | 30 |
| 89Sr | 2000 | 50 | 20 |

ПРИЛОГ 2.

Листа дијагностичких и интервентних процедура које најзначајније доприносе колективној дози за популацију

Табела 1. Процедуре у радиографији без примене контраста

| Тип процедуре | Специфични прегледи обухваћени типом процедуре | Типична техника (радиографска пројекција) |
| --- | --- | --- |
| Плућа | Плућа и ребра | ПА ЛАТ |
| Цревикална кичма | Цревикална кичма | АП и ЛАТ/коса пројекција |
| Торакална кичма | Торакална кичма | АП и ЛАТ |
| Лумбална кичма | Лумбална кичма Лумбо-сакрални зглоб Сакро-илијачни зглоб Крсна и тртична кост | АП и ЛАТ |
| Мамографија | Сиптоматски прегледи Скрининг | МЛО и/или ЦЦ пројекције једне или обе дојке |
| Абдомен | Абдомен | АП |
| Карлица и кукови | Карлица (један или оба кука) | АП или АП и ЛАТ |

АП: Антериор-постерион; ПА: Постериор-антериор; ЛАТ: Латерално; МЛО: медиолатарлано; ЦЦ: краниокаудално

Табела 2. Процедура у интервентној радиологији

| Тип процедуре | Специфични прегледи обухваћени типом процедуре | Типична техника |
| --- | --- | --- |
| Коронарна ангиопластика (РТСА) | РТСА | Приступ катетером, дилатација, постављање стента |

Табела 3. Процедуре у радиографији/флуороскопији уз примену контраста

| Тип процедуре | Специфични прегледи обухваћени типом процедуре | Типична техника |
| --- | --- | --- |
| Горњи део гастоинтестиналног тракта | Желудац и дуоденум | 2-3 мин флуороскопије 5-20 радиографија |
| Иригографија | Дебело црево | ~ 5 мин флуороскопије 5-10 радиографија |
| Пасажа црева | Танко црево | ~ 5 мин флуороскопије 5-20 радиографија |
| Интравенска урографија | Бубрези, уретер и мокраћна бешика | Неколико АП радиографија након примене контраста на бази јода |
| Кардиолошка ангиографија | Коронарна ангиографија Лева и десна вентрикулографија | ~ 5 мин флуороскопије Неколико стотина радиографија |

Табела 4. Процедуре у компјутеризованој томографији (СТ)

| Тип процедуре | Специфични прегледи обухваћени типом процедуре | Типична техника |
| --- | --- | --- |
| СТ главе | Глава, мозак, фацијалне кости | Са или без контарста |
| СТ врата | Меко ткиво у врату, цервикална кичма | Без контарста |
| СТ плућа | Плућа/торакс | Са или без контаста Стандардна или висока резолуција |
| СТ кичме | СТ лумбосакралне кичме | Са или без контарста |
| СТ абдомена | Абдоминални органи | Са или без контарста |
| СТ карлице | Карличне кости и/или органи | Са или без контарста |
| СТ трупа | СТ плућа, абдомена и карлице СТ торакалне/абдоминалне аорте | Са или без контарста Са контарстом |

ПРИЛОГ 3.

Пријемна и периодична испитивања извора јонизујућих зрачења у медицинској примени

Пријемна и периодична испитивања рендген-апарата, акцелератора и других уређаја који производе јонизујућа зрачења у медицини и стоматологији обухватају следеће:

1. проверу података о рендген-апарату или акцелератору;

2. визуелни преглед просторија у којима је смештен рендген-апарат или акцелератор у смислу безбедности њиховог коришћења;

3. испитивања функционалне исправности сигурносних уређаја рендген-апарата или акцелератора нарочито за укључивање и искључивање рада, сигналних уређаја и уређаја за даљинско управљање, могућност коришћења у складу са спецификацијама произвођача и

4. испитивања одређених параметара рендген-апарата или акцелератора у циљу провере да ли је обезбеђен задовољавајући квалитет дијагностичке информације или терапијског ефекта уз минимално излагање пацијента. Ови параметри су дати у: Табели 1 (рендген-апарати за снимање), Табели 2 (рендген-апарати за мамографију), Табели 3 (системи за развијање филмова), Табели 4 (системи за посматрање филмова), Табели 5 (рендген-апарати за просветљавање), Табели 6 (уређаји за компјутеризовану томографију), Табели 7 (стоматолошки рендген-апарати) и Табели 8 (акцелератори у радиотерапији) овог прилога.

Пријемна и периодична испитивања затворених радиоактивних извора у медицини обухватају следеће:

1. проверу података о затвореном радиоактивном извору и уређају у који је уграђен;

2. визуелни преглед да ли је затворени радиоактивни извор и уређај са затвореним радиоактивним извором смештен тако да може безбедно да се користи;

3. испитивања функционалне исправности сигурносних уређаја за укључивање и искључивање рада уређаја са затвореним радиоактивним извором, поузданости сигналних уређаја и уређаја за даљинско управљање, могућност корићења у складу са спецификацијама произвођача;

4. испитивања одређених параметара затвореног радиоактивног извора и уређаја са затвореним радиоактивним извором у циљу провере да ли је обезбеђен задовољавајући квалитет прописан за одређену врсту и намену затвореног радиоактивног извора. Ови параметри су дати у Табели 9 овог прилога.

Пријемна и периодична испитивања отворених радиоактивних извора у медицини обухватају следеће:

1. визуелну проверу да ли је простор у коме се отворени радиоактивни извор припрема, користи или складишти у околину адекватан за дату намену;

2. провера контаминираности особа, предмета, радних површина, ваздуха, подова и зидова;

3. испитивања одређених параметара уређаја и мерила која се користе у раду са отвореним радиоактивним изворима у циљу провере да ли је обезбеђен задовољавајући ниво прописаног квалитета. Параметри који се испитују код калибратора активности и гама камера, као и временски интервали испитивања, дати су у Табели 10 овог прилога.

Табела 1. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања рендген-апарата за снимање

| Редни број | Величина која се испитује | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања/референтна вредност | Периоди проверавања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напон рендгенске цеви | Поновљивост | ± 10% | Годишње |
|  |  | Тачност | ± 10% ili ±10 kV | Годишње |
| 2. | Време експозиције | Тачност | t≥0.1 s: ± 10% t<0.1 s: ± 30% | Годишње |
| 3. | Радијациони излаз на растојању 1 m од фокуса рендгенске цеви | Вредност | ≥25 μ Gy/mAs за напон од 80 kV и укупну филтрацију од 2.5 mm Al | Годишње |
|  |  | Поновљивост | ± 10% | Годишње |
|  |  | Тачност | ± 10% | Годишње |
| 4. | Дебљина полуслабљења |  | ≥ 2,3 mmAl за напон од 80 kV | Годишње |
| 5. | Усаглашеност светлосног и зрачног поља |  | ≤ 2% удаљености фокус- тест објекат | Месечно |
| 6. | Положај централног зрака |  | ≤ 1% удаљености фокус- тест објекат | Месечно |
| 7. | Гранична резолуција | Без фолије | ≥ 2,0 lp/mm | Годишње |
|  |  | Уз филм- фолија појачање S=200 | ≥ 2,8 lp/mm |  |
| 8. | Величина фокуса | Мали фокус | + 50% од номиналне величине | Пријемна испитивања |
|  |  | Велики фокус | + 50% од номиналне величине |  |

Табела 2. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања рендген-апарата за мамографију

| Редни број | Величина која се испитује |  | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања/референтна вредност | Периоди проверавања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напон рендгенске цеви |  | Поновљивост | ± 5% | ПГ/Г1 |
|  |  |  | Тачност | ± 5% или ± 1 kV | ПГ/Г |
| 2. | Време експозиције |  | Тачност | ± 5% | ПГ/Г |
| 3. | Радијациони излаз на растојању 1 m од фокуса рендгенске цеви |  | Вредност | > 30 µGy/mAs на 1 m, 28 kV, Mo/Mo | ПГ/Г |
|  |  |  | Поновљивост | ± 5% | ПГ/Г |
|  |  |  | Тачност | ± 5% | ПГ/Г |
| 4. | Дебљина полуслабљења |  |  | ≥0.31 mm Al | ПГ/Г |
| 5. | Сила компресије |  |  | 130-200 N | ПГ/Г |
| 6. | Растојање фокус-пријемник слике |  |  | 600 mm | ПГ/Г |
| 7. | Усаглашеност светлосног и зрачног поља |  |  | < 5 mm nа страни грудног зида | ПГ/Г |
| 8. | Средња гландуларна доза за стандардну дојку |  |  | ≤2.5 mGy | ПГ/Г |
| 9. | Оптичка густина |  |  | 1.5-1.9 | Дневно |
| 10. | Aутоматска контрола експозиције |  |  | ± 0.20 у односу на основну вредност или 1.3-2,1 (компензација за различите дебљине) | ПГ/Г |
|  |  |  |  | ± 10% у односу на основну вредност mAs (сталност) | Недељно |
| 11. | Гранична резолуција |  |  | ≥12 lp/mm | ПГ/Г |
| 12. | Гранични контраст |  |  | ≤ 1.2% за детаље 5-6 mm | ПГ/Г |
|  |  |  |  | ≤ 5% за детаље 0.5mm | ПГ/Г |
|  |  |  |  | ≤ 8% за детаље 0.25mm |  |
| 13. | Величина фокуса | 0.3 mm |  | Ширина ≤0.45 mm, дужина ≤0.65 mm | Пријемна испитивања |
|  |  | 0.4 mm |  | ширина ≤0.60 mm, дужина ≤0.85 mm |  |

1 ПГ/Г - Полугодишње за мамографе који се користе за систематска снимања или годишње за остале.

Табела 3. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања система за развијање филмова

| Редни број | Величина која се испитује | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања | Периоди проверавања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провера мрачне коморе | Оптичка густина неизложеног развијеног филма након 60 s | ≤ 0.05 | Годишње |
| 2. | Оптичка густина | Референтна вредност 24 h после припреме нових хемикалија | ± 0.30 | Дневно |
| 3. | Основно зацрњење неизложеног филма | Оптичка густина | ≤ 0.25 | Недељно |
| 4. | Сензиттометрија | MGrad | 3.0-4.0 | Недељно |
|  |  | Grad1/2 | 3.5-5.0 | Недељно |
|  |  | поновљивост | ±10% | Недељно |
| 5. | Температура развијача |  | ± 1 oC у односу а препоручену вредност од стране произвођача | Недељно |

Величине дате у Табели 3. могу се проверавати и при другачијим вредностима датих параметара уколико је у складу са препорукама произвођача.

Средњи градијент (MGrad) – мера контраста, одговара нагибу сензитометријске криве између тачака D2= ODmin+2.00 и D1= ODmin+0.25.

Централни градијент (Grad1/2) - мера контраста, одговара нагибу сензитометријске криве између тачака D2= ODmin+2.00 и D1= ODmin+1.00.

Табела 4. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања система за посматрање филма

| Редни број | Величина која се испитује | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања | Периоди проверавања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сјајност (негатосокоп) | вредност | 1500-3000 cd/m2 3000-6000 cd/m2 (мамографија) | Полугодишње или годишње |
| 2 | Сјајност (негатоскоп) | хомогеност | ±30% | Полугодишње или годишње |
| 3 | Осветљај (амбијентално светло) | вредност | ≤50 lux на растојању 1m од негатоскопа | Полугодишње или годишње |

Табела 5. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања рендген-апарата за просветљавање

| Редни број | Величина која се испитује | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања | Периоди проверавања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напон рендгенске цеви | Поновљивост | ± 10% | Годишње |
|  |  | Тачност | ± 10% | Годишње |
| 2. | Време експозиције | Тачност | ± 10% | Годишње |
| 3. | Максимална јачина излазне дозе1 | Нормална јачина излазне дозе | ≤25 mGy/min | Годишње |
|  |  | Висока јачина излазне дозе | ≤100 mGy/min | Годишње |
| 4. | Дебљина полуслабљења |  | ≥ 2,3 mmAl за напон од 80 kV | Годишње |
| 5. | Усаглашеност светлосног и зрачног поља |  | ≤ 2% удаљености фокус- улаз појачавача слике | Годишње |
| 6. | Положај централног зрака |  | ≤ 1% удаљености фокус- улаз појачавача слике | Годишње |
| 7. | Гранична резолуција |  | 36-40 cm: ≥0.7 lp/mm 30-35 cm: ≥0.8 lp/mm 20-24 cm: ≥0.9 lp/mm 15-19 cm: ≥1.25 lp/mm | Годишње |
| 8. | Гранични контраст |  | ≤4% | Годишње |
| 9. | Keрма у ваздуху на улазној површини појачивача слике |  | ≤1 µGy/s (без решетке, за фантом дебљине 20 cm поље пречника 25cm) | Годишње |

Табела 6. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања рендген-апарата 
за компјутеризовану томографију

| Редни број | Величина која се испитује | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања | Периоди проверавања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напон рендгенске цеви | Поновљивост | ± 10% | Годишње |
|  |  | Тачност | ± 10% | Годишње |
| 2. | Линеарност- CT број | Вода: CTводе=0 | ± 4 CT | Месечно |
|  |  | Ваздух CTваздух=1000 | ± 10 CT | Месечно |
| 3. | Хомогеност |  | ± 2 CT | Дневно |
| 4. | Шум |  | ± 0.2 CT или 10% | Годишње |
| 5. | Дебљина слајса | s ≤ 2 mm | ± 50% | Годишње |
|  |  | 2 mm < s < 8 mm | ± 25% | Годишње |
|  |  | s ≥ 8 mm | ± 10% | Годишње |
| 6. | Разлагање lp/cm- MTF |  | 50% | Годишње |
|  |  |  | 10% | Годишње |
|  |  |  | 2% | Годишње |
| 7. | CT дозни индекс- CTDI | У средини фантома | Пријемно испитивање | Годишње |
|  |  | Горе |  |  |
|  |  | Доле |  |  |
|  |  | Лево |  |  |
|  |  | Десно |  |  |
| 8. | Позиционирање пацијентног лежаја при оптерећењу 70 kg | Одступање у уздуж-ном смеру при поме- рању лежаја за 30 mm | ± 2 mm | Годишње |
|  |  | Одступање уз померање напред за 30 mm и назад на почетак | ± 2 mm | Годишње |

Табела 7. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања стоматолошких рендген-апарата

| Редни број | Величина која се испитује | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања | Периоди проверавања |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напон рендгенске цеви | Поновљивост | ± 10% | Годишње |
|  |  | Тачност | ± 10% | Годишње |
| 2. | Време експозиције | Поновљивост | ± 10% | Годишње |
|  |  | Тачност | ± 10% | Годишње |
|  |  | Линеарност | ± 10% | Годишње |
| 3. | Излазна доза на врху тубуса | Поновљивост | ± 10% | Годишње |
|  |  | Тачност | ± 10% | Годишње |
| 4. | Дебљина полуслабљења | За напон < 70 kV | ≥ 1.5 mmAl | Годишње |
|  |  | За напон > 70 kV | ≥ 2.5 mmAl | Годишње |
| 5. | Величина поља на врху тубуса1 |  | N ≤ 6 cm | Годишње |

1 Код стоматолошких рендген-апарата за панорамска снимања не мери се величина под редним бројем 5.

Табела 8. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања акцелератора у радиотерапији

| Редни број | Величина која се испитује | Параметар који се проверава |  | Границе допуштених одступања | Учесталост испитивања |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дневно | Месечно | Годишње |
| 1. | МЕХАНИЧКА ТАЧНОСТ | Угао гентрија |  | ± 1º | X | X | X |
|  |  | Угао колиматора |  | ± 1º |  | X | X |
|  |  | Индикатор оптичке удаљености |  | ± 2 mm |  | X | X |
|  |  | Индикатори величине поља | 10 x 10 cm | ± 2 mm |  | X | X |
|  |  |  | 20 x 20 cm | ± 2 mm |  | X | X |
|  |  |  | 30 x 15 cm | ± 2 mm |  | X | X |
|  |  |  | 30 x 15 cm | ± 2 mm |  | X | X |
|  |  | Стабилност индикатора пресека са ротацијом колиматора |  | 1 mm полумер |  | X | X |
|  |  | Усаглашеност ласера са изоцентром |  | ± 2 mm од изоцентра за сваки ласер |  | X | X |
|  |  | Положај носача пацијента |  | ± 1º |  | X | X |
|  |  |  |  | ± 2 mm |  | X |  |
| 2. | ЗРАЧЕЊЕ | Сталност излазног снопа фотона високе енергије |  | 3% од референтне вредности |  | X | X |
|  |  | Сталност излазног снопа фотона ниске енергије |  | 3% од референтне вредности |  | X | X |
|  |  | Сталност једног излазног снопа електрона (сваки дан други) |  | 3% од референтне вредности |  | X | X |
|  |  | Исправан рад функције угаоне терапије |  | По референтној вредности произвођача |  |  | X |
|  |  | Симетрија/уравњеност |  | ± 2.5% од референтне вредности |  |  | X |
|  |  | Усаглашеност светлосног и зрачног поља (10 x 10 cm) |  | ± 2 mm од ивице светлосног поља |  | X | X |
|  |  | Центрирање светлосног поља и поља зрачења (10 x 10 cm) |  | ± 2 mm од средишта светлосног поља |  | X | X |

Табела 9. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања уређаја са 60Co за терапију спољашњим зрачењем

| Редни број | Величина која се испитује | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања | Учесталост испитивања |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дневно | Месечно | Годишње |
| 1. | МЕХАНИЧКА ТАЧНОСТ | Изоцентар ротације колиматора | 2 mm пречник |  | X | X |
|  |  | Изоцентар ротације гентрија | 3 mm пречник |  | X | X |
|  |  | Изоцентар ротације пацијентног стола | 2 mm пречник |  | X | X |
|  |  | Подударање изоцентра: екран, гентри и пацијентни сто | 2 mm пречник |  | X | X |
|  |  | Подударање механичког изоцентра и изоцентра поља зрачења | 2 mm пречник | X | X | X |
|  |  | Усаглашеност ласера са изоцентром | ± 2 mm од изоцентра за сваки ласер |  | X | X |
| 2. | ЗРАЧЕЊЕ | Сталност излазног снопа у изоцентру | 2% од референтне вредности |  | X | X |
|  |  | Сталност излазног снопа у односу на угао гентрија | 2% од референтне вредности |  | X | X |
|  |  | Тачност временског прекидача | 1% |  | X | X |
|  |  | Усаглашеност светлосног и зрачног поља (10 x 10 cm) | ± 2 mm од ивице светлосног поља |  | X | X |
|  |  | Центрирање светлосног поља и поља зрачења (10 x 10 cm) | ± 2 mm од централне тачке светлосног поља |  | X | X |

Табела 10. Параметри испитивања, дозвољене границе одступања и периоди проверавања уређаја који се користе у нуклеарној медицини

| Редни број | Уређај који се испитује | Параметар који се проверава | Границе допуштених одступања | Учесталост испитивања |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дневно | Месечно | Годишње |
| 1. | КАЛИБРАТОР АКТИВНОСТИ | Тачност | ± 5% | X | X | X |
|  |  | Релативни одзив на референтни извор | ± 2 – 5 % |  | X | X |
|  |  | Линеарност одзива | ± 5% |  | X | X |
|  |  | Поновљивост | ± 5% |  | X | X |
|  |  | Геометрија | ± 2% |  |  | X |
| 2. | ГАМА КАМЕРА | Униформност | ± 6 – 7% |  | X | X |
|  |  | Линеарност | Визуелно | X | X | X |
|  |  | Релативна осетљивост | ± 10% |  |  | X |
|  |  | Енергетско резолуција | Минимално 50 канала по FWHM |  |  | X |
|  |  | Просторна резолуција | Према референтним вредностима |  | X | X |