ПРИЛОГ 1

БИТНИ ЗАХТЕВИ

Општи захтев

Уколико вага садржи или је прикључена на више од једног показног уређаја или уређаја за штампање који се користе за намене из члана 3. став 1. овог правилника и који понављају резултате операције мерења, а не могу утицати на исправно функционисање ваге, ти уређаји не морају испуњавати битне захтеве, под условом да резултате мерења тачно и неизбрисиво штампа или бележи део ваге који испуњава битне захтеве и да су резултати доступни обема странама које су заинтересоване за мерење.

Уколико је вага намењена за употребу у промету робе и услуга, показни уређаји и уређаји за штампање за трговца и за потрошача морају испуњавати битне захтеве.

Mетролошки захтеви

1. Јединице масе које се користе су законске мерне јединице из Уредбе о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе („Службени гласник РС”, број 43/11), и то:

– јединице SI: килограм (kg), микрограм (μg), милиграм (mg), грам (g), тона (t),

– јединице које нису обухваћене SI: карат („ct”), ако се мери драго камење.

2. Класе тачности

2.1. Дефинисане су следеће класе тачности:

I посебна

II висока

III средња

IIII обична

Спецификације класа тачности дате су у Табели 1. овог прилога.

Табела 1 – спецификације класа тачности

| Класа тачности | вредност верификационог подељка, e | n – број верификационих подељака n = Max / e |  | Mинимално мерење Min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | најмања вредност | највећа вредност |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I посебна | 0,001 g ≤ e | 50 000 | – | 100 e |
| II висока | 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 0,1 g ≤ e | 100 5 000 | 100 000 100 000 | 20 e 50 e |
| III средња | 0,l g ≤ e ≤ 2 g 5 g ≤ e | 100 500 | 10 000 10 000 | 20 e 20 e |
| IIII обична | 5 g ≤ e | 100 | 1 000 | 10 e |

Минимално мерење за ваге класе тачности II и III које су намењене за наплату транспортних тарифа, износи 5 е.

2.2. Подељци ваге

2.2.1. Најмањи подељак ваге (d) верификациони подељак (е) морају бити у облику:

1 × 10k, 2 × 10k, или 5 × 10k јединица за масу,

где је k било који цео број или нула.

2.2.2. За све ваге осим оних са помоћним показним уређајима:

d = e.

2.2.3. За ваге са помоћним показним уређајима важе следећи услови:

e = 1 × 10k g.

d < e ≤ 10 d.

Изузетно, за ваге класе тачности I са d < 10–4 g, вредност верификационог подељка је e = 10–3 g.

3. Класификација

3.1. Ваге са једним мерним опсегом

Ваге опремљене помоћним показним уређајима припадају класи тачности I или класи тачности II. Код таквих вага, минимално мерење добија се из Табеле 1 овог прилога заменом вредности верификационог подељка (е), у колони 5 те табеле, стварном вредношћу најмањег подељка (d).

Ако је d < 10–4 g, максимално мерење ваге класе тачности I може бити мање од 50 000 e.

3.2. Ваге са више мерних опсега

Вишеструки мерни опсези допуштени су под условом да су јасно означени на ваги. Сваки појединачни опсег мерења се класификује у складу са пододељком 3.1. овог прилога. Ако опсези мерења спадају у различите класе тачности, вага мора задовољавати захтеве који важе за ону класу тачности за коју су захтеви строжији.

3.3. Ваге с вишеструким верификационим подељцима

3.3.1. Ваге са једним мерним опсегом могу имати више парцијалних опсега мерења (ваге с вишеструким верификационим подељцима).

Ваге с вишеструким верификационим подељцима не смеју имати помоћни показни уређај.

3.3.2. Сваки парцијални опсег мерења код вага с вишеструким верификационим подељцима одређен је:

– својим верификационим подељком с тим да је e(i + 1) > ei

– својим максималним мерењем Maxi с тим да је Maxr = Max

– својим минималним мерењем Mini с тим да је Mini = Max (i – 1) и Min1 = Min

где је:

i = 1, 2, … r,

i = број парцијалног опсега мерења,

r = укупан број парцијалних опсега мерења.

Сва мерења масе су мерења нето оптерећења, без обзира на вредност било које употребљене таре.

3.3.3. Парцијални опсези мерења класификују се у складу са Табелом 2 овог прилога. Сви парцијални опсези мерења морају припадати истој класи тачности, и то класи тачности ваге.

Табела 2 – Ваге с вишеструким верификационим подељцима

| Класа тачности | верификациони подељак, е |  | Mинимално мерење Min | n – број верификационих подељака |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | најмања вредност(1) n=Maxi/e(i`+1) | највећа вредност n=Maxi/e(i) |
| I | 0,001 | g ≤ ei | 100 e1 | 50 000 | - |
| II | 0,001 0,01 | g ≤ ei ≤ 0,05 g g ≤ ei | 20 e1 50 e1 | 5 000 5 000 | 100 000 100 000 |
| III | 0,01 | g ≤ ei | 20 e1 | 500 | 10 000 |
| IIII | 5 | g ≤ ei | 10 e1 | 50 | 1 000 |

где је:

i = 1, 2, … r

i = број парцијалног опсега мерења

r = укупан број парцијалних опсега мерења

(1) За i = r примењује се одговарајућа колона Табеле 1 овог прилога, с тим да се e замењује са er.

4. Tачност

4.1. При оцењивању усаглашености вага са прописаним захтевима применом поступака оцењивања усаглашености из члана 10. овог правилника, грешка показивања не сме бити већа од највеће дозвољене грешке из Табеле 3 овог прилога. У случају дигиталног показивања, грешка показивања мора се кориговати за грешку заокруживања.

Највеће дозвољене грешке важе за нето и тара вредности за свa могућа оптерећења, осим за унапред задату вредност таре.

Табела 3 – Највеће дозвољене грешке

| Највећа дозвољена грешка | Оптерећење, m, изражено у верификационим подељцима ваге, e |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класа I | Класа II | Класа III | Класа IIII |
| ± 0,5 e | 0 ≤ m ≤ 50 000 | 0 ≤ m ≤ 5 000 | 0 ≤ m ≤ 500 | 0 ≤ m ≤ 50 |
| ± 1,0 e | 50 000 < m ≤ 200 000 | 5 000 < m ≤ 20 000 | 500 < m ≤ 2 000 | 50 < m ≤ 200 |
| ± 1,5 e | 200 000 < m | 20 000 < m ≤ 100 000 | 2 000 < m ≤ 10 000 | 200 < m ≤ 1 000 |

4.2. Највеће дозвољене грешке вага у употреби су два пута веће од највећих дозвољених грешака утврђених у пододељку 4.1. овог прилога.

5. Резултати мерења на ваги морају бити поновљиви, и ако се користе други показни уређаји и друге методе уравнотежења резултати мерења морају бити идентични.

Резултати мерења морају бити довољно неосетљиви на промене положаја оптерећења на пријемнику оптерећења.

6. Вага мора реаговати на мале промене оптерећења.

7. Утицајне величине и време

7.1. Ваге класе тачности II, III и IIII, које се могу користити у нагнутом положају, морају бити довољно неосетљиве на степен нагнутости до ког може доћи приликом нормалне употребе.

7.2. Ваге морају испуњавати метролошке захтеве у оквиру температурног опсега који је произвођач одредио. Вредност тог опсега мора износити најмање:

1) 5 °C за ваге класе тачности I,

2) 15 °C за ваге класе тачности II,

3) 30 °C за ваге класе тачности III или IIII.

Ако произвођач није одредио температурни опсег, примењује се температурни опсег од - 10 °C до + 40 °C.

7.3. Ваге које се напајају из електричне мреже морају испуњавати метролошке захтеве у условима код којих је напајање у оквирима нормалних промена.

Ваге са батеријским напајањем морају, увек када напон опадне испод најмање захтеване вредности, то сигнализирати (показати) и морају у тим околностима наставити да исправно функционишу или аутоматски прекинути рад.

7.4. Електромеханичке ваге, морају испуњавати метролошке захтеве у условима високе релативне влажности ваздуха на горњој граници свог температурног опсега, осим вага класе тачности I и II за које је е мање од 1 g.

7.5. Оптерећивање вага класе тачности II, III или IIII на дужи временски период мора имати занемарљив утицај на показивање при оптерећењу, као и на показивање нуле непосредно након уклањања оптерећења.

7.6. Под осталим условима, ваге морају наставити да исправно функционишу или аутоматски прекинути рад.

Облик и конструкција

8. Општи захтеви

8.1. Облик и конструкција вага морају бити такви да ваге, које су правилно постављене у радно стање, које се правилно употребљавају и то у окружењу за које су намењене, сачувају своје метролошке особине. Вредност измерене масе мора бити приказана.

8.2. Изложеност електромеханичких вага сметњама не сме имати за последицу значајне грешке, или те грешке морају бити аутоматски откривене и приказане.

Након аутоматског откривања значајне грешке, електромеханичке ваге морају дати визуелни или звучни сигнал који траје све док руковалац не предузме корективну меру или док грешка не нестане.

8.3. Захтеви из пододељaка 8.1. и 8.2. овог прилога морају бити трајно испуњени током временског периода који је уобичајен с обзиром на предвиђену намену таквих вага.

Дигитални електронски уређаји морају стално вршити одговарајућу контролу исправног функционисања мерног процеса, контролу показног уређаја, као и чувања свих података и њиховог преноса.

Након аутоматског откривања значајне грешке услед дуготрајне употребе ваге, електромеханичке ваге морају дати визуелни или звучни сигнал који траје све док руковалац не предузме корективну меру или док грешка не нестане.

8.4. Периферни уређај прикључен на електромеханичку вагу преко одговарајућег интерфејса, не сме негативно утицати на метролошке карактеристике те ваге.

8.5. Ваге не смеју имати карактеристике које би могле омогућити злоупотребу, а могућност за ненамерну погрешну употребу морају бити сведене на најмању могућу меру. Саставни делови које руковалац не сме расклопити или подешавати морају бити обезбеђени против таквих активности.

8.6. Ваге морају бити израђене тако да омогућавају једноставно вршење поступака оцењивања усаглашености утврђених овим правилником, као и законске контроле у складу са законом којим се уређује метрологија.

9. Показивања резултата мерења и других измерених вредности масе морају бити тачна, недвосмислена и необмањујућа, а очитавање показног уређаја у нормалним условима употребе мора бити лако.

Називи и ознаке јединица из одељка 1. овог прилога морају бити у складу са одредбама Уредбе о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе („Службени гласник РС”, број 43/11).

Показивање резултата мерења изнад максималног мерења (Маx), увећаног за 9 е, мора бити онемогућено.

Помоћни показни уређај је допуштен само десно од децималног знака. Уређај за проширено показивање може се користити само привремено, а штампање током његовог функционисања мора бити онемогућено.

Остала показивања могу бити приказана под условом да не доводе до забуне и да се не могу заменити за резултат мерења.

10. Штампање резултата мерења и других измерених вредности масе

Одштампани резултати морају бити тачни, одговарајуће означени и недвосмислени. Одштампани резултат мора бити јасан, читљив, неизбрисив и трајан.

11. Нивелисање

По потреби, ваге су опремљене уређајем за нивелисање и индикатором нивелације, довољно осетљивим да омогући правилно постављање.

12. Подешавање нуле

Ваге могу бити опремљене уређајима за довођење у нулу. Резултат функционисања ових уређаја је тачно довођење у нулу и оно не сме утицати на тачност резултата мерења.

13. Уређаји за тару и уређаји за унапред задату тару

Ваге могу имати један или више уређаја за тару и уређај за унапред задату тару.

Функционисање уређаја за тару даје тачно довођење у нулу и обезбеђује исправно нето мерење.

Функционисање уређаја за унапред задату тару обезбеђује тачно одређивање израчунате нето вредности.

14. Ваге за употребу у промету робе и услуга, максималног мерења до 100 kg – додатни захтеви.

Ваге намењене за употребу у промету робе и услуга морају приказивати све битне информације у вези са мерењем и морају јасно приказивати обрачун цене за производ који се купује, у случају вага са показивачем цене.

Цена коју треба платити, ако је приказана, мора бити тачна.

Ваге са обрачуном износа плаћања морају приказати битна показивања довољно дуго да их потрошач може правилно прочитати.

Ваге са обрачуном износа плаћања могу вршити и друге функције осим мерења појединачних артикала и израчунавања износа, само ако су на траци или налепници за потрошача сва показивања у вези свих трансакција одштампана јасно и недвосмислено, као и ако су прикладно распоређена.

Ваге не смеју имати карактеристике које, директно или индиректно, могу проузроковати показивања чије тумачење није лако, односно једноставно.

Ваге се морају користити у функцији заштите потрошача од нетачних трансакција приликом продаје, изазваних њиховим неисправним радом.

Помоћни показни уређаји и проширени показни уређаји нису дозвољени.

Додатни уређаји су дозвољени само ако не могу довести до злоупотребе.

Ваге сличне онима које су обично намењене за употребу у промету робе и услуга а које не испуњавају захтеве из овог одељка морају имати неизбрисив натпис „Не сме се користити за промет роба и услуга”, који се налази поред показивача.

15. Ваге које исписују налепницу са ценом

Ваге које исписују налепницу са ценом морају, у мери у којој је то примењиво за ту вагу, да испуњавају захтеве за ваге са показивањем цене које су намењене за употребу у промету роба и услуга. Штампање налепнице са ценом не сме бити могуће испод минималног мерења.

ПРИЛОГ 2

ПОСТУПЦИ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

1. Испитивање типа

1.1. Испитивање типа је поступак оцењивања усаглашености којим Дирекција односно именовано тело (у даљем тексту: Именовано тело) издавањем уверења о одобрењу типа потврђује да вага, која представља реперезентативни узорак планиране производње, испуњава захтеве овог правилника.

1.2. Подносилац захтева, захтев за испитивање типа подноси Именованом телу, по свом избору.

Захтев садржи, нарочито:

1) назив и адресу произвођача, односно овлашћеног заступника, овлашћеног увозника или овлашћеног дистрибутера;

2) писану изјаву да захтев није поднет другом Именованом телу;

3) пројектно-техничку документацију из Прилога 3. овог правилника.

Подносилац захтева мора ставити Именованом телу на располагање вагу, репрезентативни узорак планиране производње (у даљем тексту: „тип”).

1.3. Именовано тело:

1.3.1. прегледа пројектну документацију и потврђује да је тип произведен у складу са том документацијом;

1.3.2. са подносиоцем захтева се договара о месту где ће се прегледи и/или испитивања извршити;

1.3.3. врши или обезбеђује да се изврше одговарајући прегледи и/или испитивања којима се проверава да ли решења која је применио произвођач испуњавају битне захтеве у случају када хармонизовани стандарди из члана 7. овог правилника нису примењени;

1.3.4. врши или обезбеђује да се изврше одговарајући прегледи и/или испитивања којима се проверава да ли су на одговарајући начин примењени стандарди, које је произвођач одабрао, чиме се утврђује усаглашеност са битним захтевима.

1.4. За тип који задовољава захтеве овог правилника, Именовано тело издаје подносиоцу захтева уверење о одобрењу типа мерила. Уверење о одобрењу типа мерила садржи закључке прегледа, услове (ако их има) у којима они важе, податке неопходне за идентификацију одобрене ваге и, ако је потребно, опис њеног функционисања. Сви битни технички описи као што су цртежи и скице прилажу се уз уверење о одобрењу типа мерила.

Уверење о одобрењу типа мерила важи десет година од дана његовог издавања и може се обнављати периодично на десет година.

У случају значајних промена у пројектовању ваге, нпр. као резултат примене нових техника, рок важења уверења о одобрењу типа може бити ограничен на две године и може се продужити за још три године.

1.5. Свако именовано тело периодично ставља на располагање Дирекцији списак:

– примљених захтева за испитивање типа,

– издатих уверења о одобрењу типа мерила,

– одбијених захтева за одобрење типа мерила,

– измена и допуна које се односе на већ издата документа.

Поред тога, свако именовано тело мора одмах обавестити Дирекцију о повлачењу уверења о одобрењу типа мерила.

О повученим уверењима о одобрењу типа мерила Дирекција обавештава именована тела.

1.6. Свако именовано тело може осталим именованим телима послати копију уверења о одобрењу типа мерила, заједно са прилозима уз њих.

1.7. Подносилац захтева је дужан да о свакој промени на одобреном типу обавести Дирекцију односно именовано тело које је издало уверење о одобрењу типа мерила.

За промене на одобреном типу које утичу на усаглашеност са битним захтевима овог правилника или са прописаним условима за употребу ваге мора се од Именованог тела које је издало уверење о одобрењу типа мерила добити допунско одобрење. То допунско одобрење се издаје у облику допуне основном уверењу о одобрењу типа мерила.

2. Декларација о усаглашености типа (гаранција квалитета производње)

2.1. Декларација о усаглашености типа (гаранција квалитета производње) је поступак оцењивања усаглашености којим произвођач, који испуњава обавезе из пододељка 2.2. овог прилога, изјављује да су предметне ваге, где је то примењиво, усаглашене са типом описаним у уверењу о одобрењу типа и да испуњавају захтеве овог правилника.

Произвођач или његов овлашћени заступник са седиштем у Републици Србији поставља на сваку вагу српски знак усаглашености и натписе прописане у Прилогу 4 овог правилника и саставља писану Декларацију о усаглашености.

Уз српски знак усаглашености се ставља јединствени број Именованог тела које је одговорно за проверу из пододељка 2.4. овог прилога.

2.2. Произвођач је дужан да користи одобрени систем квалитета из пододељка 2.3. овог прилога и дужан је да омогући проверу тог система у складу са пододељком 2.4. овог прилога.

2.3. Систем квалитета

2.3.1. Произвођач подноси захтев за одобрење свог система квалитета Именованом телу.

Захтев садржи:

– изјаву да ће вршити обавезе које произилазе из одобреног система квалитета,

– изјаву да ће одржавати одобрени система квалитета у циљу обезбеђивања његове сталне примерености и ефикасности.

Произвођач обезбеђује Именованом телу све битне информације, пре свега документацију система квалитета и пројектну документацију ваге.

2.3.2. Систем квалитета који је одобрен обезбеђује усаглашеност вага са типом описаним у уверењу о одобрењу типа мерила, као и са захтевима овог правилника.

Сви елементи, захтеви и мере које је произвођач усвојио морају бити документовани на систематичан и уређен начин у облику писаних правила, процедура и упутстава. Документација система квалитета обезбеђује правилно разумевање програма, планова, упутстава и записа квалитета.

Документација посебно садржи одговарајуће описе:

– општих циљева и организационе структуре система квалитета, одговорности и овлашћења руководства у погледу квалитета производа,

– производног процеса, начина контроле и обезбеђења квалитета, као и систематских мера које ће се примењивати,

– прегледа и испитивања који ће се вршити пре, током и после производње, као и учесталости којом ће се вршити,

– начина за праћење постизања захтеваног квалитета производа и ефективног функционисања система квалитета.

2.3.3. Именовано тело испитује и оцењује систем квалитета са циљем да утврди да ли задовољава захтеве из тачке 2.3.2. овог прилога. Сматра се да систем квалитета испуњава захтеве из тачке 2.3.2. овог прилога, ако је у складу са српским стандардом, којим је преузет одговарајући хармонизовани стандард. Своју одлуку Именовано тело саопштава произвођачу и обавештава о томе друга именована тела. Обавештење произвођачу садржи закључке испитивања и, у случају одбијања, образложење за такву одлуку.

2.3.4. Произвођач или његов овлашћени заступник дужан је да Именовано тело које је одобрило систем квалитета обавештава о свим променама система квалитета повезаним са унетим изменама које су проузроковане, на пример, новим технологијама и новим садржајима квалитета.

2.3.5. Именовано тело које повуче одобрење система квалитета, о томе обавештава друга Именована тела.

2.4. Провера

2.4.1. Циљ провере је да се провери да ли произвођач у потпуности испуњава своје обавезе које произилазе из одобреног система квалитета.

2.4.2. Произвођач који се проверава омогућава именованом телу, приступ производним, контролним, испитним и складишним просторима и пружа му све потребне информације, посебно:

– документацију система квалитета,

– пројектну документацију,

– записе квалитета, као што су: извештаји о контролисању, подаци о испитивањима и еталонирању, извештаји о оспособљености запослених лица и другог ангажованог особља које учествује у поступку и др.

Именовано тело спроводи периодичне провере како би се уверило да произвођач одржава и примењује систем квалитета и о спроведеним проверама доставља извештај произвођачу.

Осим периодичних провера, именовано тело може ненајављено посетити произвођача. Приликом таквих посета именовано тело може вршити потпуне или делимичне провере. Именовано тело произвођачу доставља извештај о непланираној посети и, када је то потребно, извештај о провери.

2.4.3. Именовано тело, које је одобрило систем квалитета, у складу са тачком 2.4.2. овог прилога, обезбеђује да произвођач одржава и примењује одобрени систем квалитета.

3. Прва верификација

3.1. Прва верификација је поступак оцењивања усаглашености којим произвођач или његов овлашћени заступник обезбеђује и изјављује да су ваге које су прегледане у складу са пододељком 3.3. овог прилога, када је то примењиво, усаглашене са типом описаним у сертификату о испитивању типа мерила и да испуњавају захтеве овог правилника.

3.2. Произвођач предузима све потребне мере како би процес производње обезбедио усаглашеност вага, где је примењиво, са типом описаним у сертификату о испитивању типа мерила и са захтевима овог правилника који се односе на те ваге. Произвођач или његов овлашћени заступник са седиштем у Републици Србији поставља знак усаглашености на сваку вагу и саставља писану Декларацију о усаглашености.

3.3. Именовано тело врши одговарајуће прегледе и испитивања ради провере усаглашености ваге са захтевима овог правилника, прегледањем и испитивањем сваке ваге, у складу са пододељком 3.5. овог прилога.

3.4. За ваге које не подлежу одобрењу типа пројектно-техничку документацијa из Прилога 3 овог правилника, доставља се Именованом телу на њихов захтев.

3.5. Прва верификација прегледом и испитивањем сваке ваге

3.5.1. Све ваге се појединачно прегледају и врше се одговарајућа испитивања, како је утврђено у хармонизованим стандардима из члана 7. овог правилника, или њима еквивалентна испитивања, ради потврде усаглашености тих вага, где је то примењиво, са типом описаним у сертификату о испитивању типа мерила и са захтевима овог правилника.

3.5.2. Именовано тело ставља или налаже постављање свог јединственог броја на сваку вагу за коју је утврђена усаглашеност са захтевима овог правилника и издаје сертификат о усаглашености који се односи на извршена испитивања.

3.5.3. Произвођач или његов овлашћени заступник је дужан да на захтев заинтересованог лица обезбеди сертификат о усаглашености које је издало Именовано тело.

4. Појединачна верификација

4.1. Појединачна верификација је поступак оцењивања усаглашености којим произвођач или његов овлашћени заступник са седиштем у Републици Србији обезбеђује и изјављује да су ваге, претежно пројектоване за специјалне намене, за које је издат сертификат о усаглашености из пододељка 4.2. овог прилога, усаглашене са захтевима овог правилника који се односе на те ваге. Произвођач или његов овлашћени заступник ставља на вагу знак усаглашености и саставља писану Декларацију о усаглашености.

4.2. Именовано тело прегледа вагу и врши одговарајућа испитивања, како је утврђено у хармонизованим стандардима из члана 7. овог правилника, или њима еквивалентна испитивања, ради потврде усаглашености те ваге са одговарајућим захтевима овог правилника.

Именовано тело поставља или налаже постављање свог јединственог броја на вагу за коју је утврђена усаглашеност са захтевима овог правилника и израђује сертификат о усаглашености који се односи на извршена испитивања.

4.3. Сврха техничке документације која се односи на пројектовање ваге, из Прилога 3 овог правилника, је да омогући оцењивање усаглашености са захтевима овог правилника, разумевање пројекта, израде и употребе ваге. Техничка документација мора бити доступна Именованом телу.

4.4. Произвођач или његов овлашћени заступник је дужан да на захтев заинтересованог лица обезбеди сертификат о усаглашености који је издало Именовано тело.

5. Заједничке одредбе

5.1. Декларација о усаглашености типа (гаранција квалитета производње), прва верификација и појединачна верификација могу се обавити у просторијама произвођача или на било ком другом месту, ако:

– превоз ваге до места употребе не захтева њено расклапање,

– пуштање ваге у рад на месту употребе не захтева склапање те ваге или неку другу техничку радњу у вези са уградњом, која би могла угрозити карактеристике те ваге,

– је вредност силе гравитације на месту употребе узета у обзир или ако вага није осетљива на промену вредности силе гравитације.

У свим другим случајевима, ови поступци се морају обавити на месту употребе ваге.

5.2. Ако је вага осетљива на промену вредности силе гравитације, поступци оцењивања усаглашености из пододељка 5.1. овог прилога могу се обавити у две фазе, при чему се друга фаза, која обухвата све прегледе и испитивања чији резултати зависе од вредности силе гравитације, обавља на месту употребе ваге, а прва фаза обухвата све друге прегледе и испитивања. Од дана утврђивања гравитационих зона на територији Републике Србије, израз „на месту употребе ваге”, у овом прилогу имаће значење „у гравитационој зони употребе ваге”.

5.2.1. Уколико се произвођач определио да се један од поступака оцењивања усаглашености из пододељка 5.1. овог прилога, спроведе у две фазе и ако те две фазе обављају различите стране, вага за коју је спроведена прва фаза поступка оцењивања усаглашености мора имати јединствени број Именованог тела, које је обавило прву фазу.

5.2.2. Страна која је обавила прву фазу поступка оцењивања усаглашености за сваку вагу издаје сертификат који садржи податке неопходне за идентификацију ваге и прецизира извршене прегледе и испитивања.

Страна која обавља другу фазу поступка оцењивања усаглашености врши прегледе и испитивања која још нису извршена.

Произвођач или његов овлашћени заступник је дужан да на захтев заинтересованог лица обезбеди сертификате о усаглашености које је издало Именовано тело.

5.2.3. Произвођач који се определио да у првој фази примени поступак оцењивања усаглашености из одељка 2. овог прилога, може и у другој фази користити тај поступак или може одлучити да се у другој фази настави са поступком оцењивања усаглашености из одељка 3. овог прилога.

5.2.4. Знак усаглашености мора бити постављен на вагу по завршетку друге фазе, заједно са јединственим бројем Именованог тела, које је учествовало у другој фази поступка оцењивања усаглашености.

ПРИЛОГ 3

ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пројектно-техничка документација мора на јасан начин приказати пројектовање, производњу и начин рада ваге, тако да омогући оцењивање њене усаглашености са захтевима овог правилника.

Пројектно-техничка документација обухвата, у мери у којој је то важно за оцењивање усаглашености, следеће:

– општи опис типа,

– идејне пројекте и радионичке цртеже, планове компоненти, подсклопова, електричне шеме итд.,

– описе и објашњења неопходна за разумевање горе наведеног, укључујући и начин рада ваге,

– списак хармонизованих стандарда из члана 7. овог правилника који су примењени, у потпуности или делимично,

– описе решења која су усвојена ради испуњавања битних захтева из Прилога 1 овог правилника, уколико хармонизовани стандарди из члана 7. овог правилника нису примењени,

– резултате пројектних прорачуна и прегледа итд.,

– извештаје о испитивањима,

– уверења о одобрењу типа мерила и резултате одговарајућих испитивања на вагама које садрже делове идентичне онима у пројекту.

ПРИЛОГ 4

ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ И НАТПИСИ

1. Ваге које подлежу поступку оцењивања усаглашености морају на себи имати:

1.1. Знак усаглашености из Прилога 6 овог правилника са јединственим бројем односно бројевима Именованог тела (или више њих), које је спровело проверу или прву верификацију. Знак усаглашености и јединствени број Именованог тела или јединствени бројеви Именованих тела, постављају се на вагу тако да буду јасно груписани;

1.2. Зелену налепницу квадратног облика величине најмање 12,5 mm x 12,5 mm са великим словом „М” црне боје;

1.3. Следеће натписе:

1) број уверења о одобрењу типа мерила, ако је примењиво,

2) пословно име, односно назив или име произвођача, као и знак произвођача,

3) класу тачности, уоквирену овалном линијом или двема хоризонталним линијама спојеним с два полукруга,

4) максимално мерење, у облику Max ...,

5) минимално мерење, у облику Min ...,

6) вредност верификационог подељка, у облику e = ...,

7) последња две цифре године у којој је знак усаглашености постављен,

8) и додатно, када је примењиво:

– серијски број,

– идентификациону ознаку на свакој јединици, за ваге које се састоје од засебних али повезаних јединица,

– вредност најмањег подељка ваге у облику d = …, ако је различита од e,

– највећа вредност додате таре, у облику T = + ...,

– највећа вредност таре која се одузима од мерног опсега у облику T = - ... ако је различита од Max,

– подељак таре у облику dT = … , ако је различит од d,

– највеће безбедно оптерећење у облику Lim …, ако је различито од Max,

– посебне температурне границе, у облику … °C/… °C,

– однос између пријемника оптерећења и оптерећења.

Ваге морају имати одговарајуће место за постављање знака усаглашености и/или натписа. Знак усаглашености и натписи морају морају бити постављени тако да их је немогуће уклонити а да се при том не оштете, као и да су јасно видљиви када је вага у свом правилном радном положају.

Када се користи натписна плочица, она мора бити постављена тако да је могуће њено жигосање, осим ако се она не може скинути а да се при том не уништи. Ако се натписна плочица може жигосати, oна мора бити постављена тако да је могуће ставити државни жиг.

Натписи Max, Min, e, и d морају се поставити и поред показивача резултата, ако се тамо већ не налазе.

Сваки уређај за мерење масе који је прикључен или може бити прикључен на један или више пријемника оптерећења мора имати одговарајуће натписе који се односе на те пријемнике оптерећења.

2. Остале ваге морају на себи имати:

– пословно име, односно назив или име произвођача, као и знак произвођача,

– максимално мерење, у облику Max ....

Ове ваге не могу имати на себи налепницу из одељка 1. пододељaк 1.2. овог прилога.

3. Знак за ограничену употребу се састоји од великог слова „М” одштампаног у црној боји на црвеној позадини у облику квадрата величине најмање 25 mm x 25 mm са две дијагоналне линије које се пресецају чинећи крст.

ПРИЛОГ 5

УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА ДА БИ БИЛА ИМЕНОВАНА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

Услови које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за обављање задатака у вези са поступцима оцењивања усаглашености из члана 10. овог правилника:

1. Тело за оцењивање усаглашености мора имати запослена и друга ангажована лица која су неопходна за обављање послова оцењивања усаглашености и која поседују одговарајућу техничку оспособљеност и професионални интегритет.

2. Тело за оцењивање усаглашености мора да има одговарајуће просторије и опрему за испитивања у зависности од захтева садржаних у српским стандардима са списка стандарда из члана 7. овог правилника и ваге чија се усаглашеност оцењује, односно битних захтева у односу на које се врши оцењивање усаглашености.

3. При обављању испитивања, изради извештаја, издавању исправа о усаглашености и при вршењу провере у складу са овим правилником, тела за оцењивање усаглашености морају радити независно од група или лица са директним или индиректним интересом у погледу вага које се прегледају.

4. Тело за оцењивање усаглашености мора имати општи акт којим је уређено чување пословне тајне од стране запослених и других ангажованих лица.

5. Тело за оцењивање усаглашености мора имати општи акт којим је уређено поступање по приговорима на рад и донете одлуке.

6. тело за оцењивање усаглашености мора имати закључен уговор о осигурању од одговорности за штету причињену трећим лицима.

ПРИЛОГ 6

ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

1. СЕ знак усаглашености се састоји од стилизованог латиничног словног знака „СЕ” у следећем облику:

Висина СЕ знака усаглашености мора бити најмање 5 mm.

Ако се СЕ знак усаглашености смањује или увећава, морају се поштовати пропорције приказане на овом цртежу.

2. Српски знак усаглашености се састоји од три велика слова А повезана у облику једнакостраничног троугла (3А), изгледа и садржине као на слици:

2.1. Величина знака одређује се према висини В знака која може имати само заокружене вредности стандардних бројева према реду величина R10 изражених у милиметрима (mm) према српском стандарду SRPS А.А0.001 – Стандардни бројеви, бројчане вредности и дефиниције.

Висина В знака износи, по правилу, најмање 5 mm.

Уз српски знак се ставља јединствени број Именованог тела из регистра именованих тела за оцењивање усаглашености, ако је то тело спроводило, односно учествовало у оцењивању усаглашености, као и последње две цифре године издавања исправе о усаглашености.

ПРИЛОГ 7

РЕДОВНО И ВАНРЕДНО ОВЕРАВАЊЕ

Испуњеност метролошких захтева за ваге, при редовном и ванредном оверавању вага утврђује се у складу са српским стандардом SRPS EN45501, којим је преузет одговарајући хармонизовани стандард.