Prilog 1

Osnovni zahtjevi

Mjerilo treba da obezbijedi visok nivo metrološke zaštite kako bi sve uključene strane imale povjerenje u rezultat mjerenja, konstruisano i proizvedeno u skladu sa visokim nivoom kvaliteta u smislu mjerne tehnologije i zaštite mjernih podataka.

Mjerilo ispunjavava zahtjeve ovog Priloga i, kada je to primjenljivo, zahtjeve Priloga za mjerila od 16 do 25 koji daju više podataka o određenim aspektima opštih zahtjeva.

Usvojena rješenja koja zadovoljavaju zahtjeve će uzeti u obzir namjenu upotrebe mjerila i njegovu moguću zloupotrebu.

1.Dozvoljene greške

1.1 Pod nazivnim radnim uslovima i kad ne postoje smetnje, mjerna greška ne smije prekoračiti vrijednost najveće dozvoljene greške (NDG) koja je utvrđena u odgovarajućim posebnim zahtjevima za mjerilo.

Ako nije drugačije navedeno u Prilozima  posebnim  za to mjerilo, najveća dozvoljena greška se izražava kao dvostrana vrijednost odstupanja od dogovorene prave vrijednosti.

1.2 Pod nazivnim radnim uslovima i uz prisustvo smetnji, zahtjevi za bitnim tehničkim karakteristikama su takvi kako je propisano odgovarajućim Prilozima za mjerilo.

Kada je mjerilo namijenjeno upotrebi u posebnom trajnom elektromagnetnom polju, dozvoljene bitne tehničke karakteristike tokom pregleda zračenjem elektomagnetnog amplitudno moduliranog polja će biti u granicama najveće dozvoljene greške.

1.3 Proizvođač treba da odredi klimatsko, mehaničko i elektromagnetno okruženje u kojem će se mjerilo upotrebljavati, napajanje električnom energijom i druge uticajne veličine koje će vjerovatno uticati na njegovu tačnost, uzimajući u obzir zahtjeve propisane u odgovarajućim posebnim Prilozima za mjerilo.

1.3.1 Klimatsko okruženje

Proizvođač definiše gornju i donju granicu temperature između vrijednosti u Tabeli 1, ako nije drugačije definisano u Prilozima  od 16 do 25 i navesti da li je mjerilo konstruisano za vlagu sa kondenzacijom ili vlagu bez kondenzacije kao i lokaciju za mjerilo tj. za otvoreni ili zatvoreni prostor.

Tabela 1:Temperaturne granice

| Gornja temperaturna granica | 30°C | 40°C | 55°C | 70°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Donja temperaturna granica | 5°C | -10°C | -25°C | -40°C |

1.3.2

a) Mehaničko okruženje je podijeljeno u klase M1 do M3 kako je opisano u nastavku:

M1 Ova klasa se primjenjuje na mjerila koja se upotrebljavaju na mjestima na kojima vibracije i udari nemaju uticaja, npr. za mjerila pričvršćena na lake nosive konstrukcije izložene zanemarljivim vibracijama i udarima koji se na njih prenose od mjesta radova pri rušenju ili rada kompresorskih bušilica, lupanja vratima itd.

M2 Ova klasa se primjenjuje na mjerila koja se upotrebljavaju na mjestima sa velikim vibracijama i udarima ili vibracijama i udarima visokog nivoa, npr. koji se prenose sa mašina i vozila koji prolaze u blizini ili susjednih teških mašina, pokretnih traka itd.

M3 Ova klasa se primjenjuje na mjerila koja se upotreblajvaju na mjestima gdje su nivoi vibracija i udara visoki i veoma visoki, npr. za mjerila montirana direktno na mašinama, pokretnim trakama itd.

b) U vezi sa mehaničkim okruženjem uzimaju se u obzir sljedeće uticajne veličine:

- vibracije

- mehanički udari

1.3.3

a) Elektromagnetno okruženje je podijeljeno u klase E1, E2 ili E3 kako je opisano u nastavku, osim ako nije drugačije definisano u posebnim Prilozima za mjerilo:

E1 Ova klasa se primjenjuje na mjerila koja se upotrebljavaju na mjestima sa elektromagnetnim smetnjma koje odgovaraju onima koje će vjerovatno postojati u stambenim i komercijalnim zgradama i u zgradama u kojima  se nalaze pogoni lake industrije.

E2 Ova klasa se primjenjuje na mjerila koja se upotrebljavaju na mjestima sa elektromagnetnim smetnjama koje odgovaraju onima koje će vjerovatno postojati u drugim industrijskim zgradama.

E3 Ova se klasa primjenjuje na mjerila koja se napajaju iz baterija vozila. Takva mjerila zadovoljavaju zahtjeve E2 i dodatne zahtjeve:

-pad napona izazvan startovanjem motora uređaja sa unutrašnjim sagorijevanjem

-prelazne pojave koji nastaju pražnjenjem u slučaju isključenja ispražnjene baterije tokom rada uređaja

b) Sljedeće uticajne veličine su uzete u obzir vezano za elektromagnetno okruženje

- prekid napajanja

- kratkotrajni padovi napona

- naponske prelazne pojave na linijama napajanja i/ili signalnim linijama

- elektrostatička pražnjenja

- radio frekfentna elektromagnetna polja

- provodna radio frekfentna polja na linijama napajanja i/ili signalnim linijama

- tranzijenti na linijama napajanja i/ili signalnim linijama

1.3.4 Ostale uticajne veličine koje će se uzeti u obzir, kada je to primjenljivo, su:

- varijacija napona

- varijacija mrežne frekfencije

- jačina magnetnog polja mrežne frekfencije

- sve druge veličine koje će vjerovatno znatno uticati na tačnost mjerila.

1.4 Kada se sprovode pregledi predviđeni ovim pravilnikom,primjenjuju se sljedeće tačke:

1.4.1 Osnovna pravila za pregled i određivanje grešaka

Osnovni zahtjevi definisani u tačkama 1. i 2. će se provjeriti za bilo koju uticajnu veličinu. Ako nije drugačije definisano u odgovarajućem posebnom Prilogu za mjerilo, osnovni zahtjevi važe kada se primjenjuje svaka uticajna veličina i njeno djelovanje odvojeno vrednuje, pri čemu se sve druge uticajne veličine održavaju relativno konstantnim na svojoj referentnoj vrijednosti.

Metrološki pregled se sprovodi tokom ili nakon primjene uticajne veličine  bez obzira na to koji uslov odgovara normalnom radnom stanju mjerila kada postoji vjerovatnoća da će se ta uticajna veličina pojaviti.

1.4.2 Vlažnost okruženja

- u skladu sa klimatskim radnim uslovima u kojima je predviđeno da se mjerilo upotrebljava može biti odgovarajući pregled sa stalnom temperaturom sa vlagom (bez kondenzacije) ili cikličkom promjenom temperature sa vlagom (sa kondenzacijom)

- Pregled cikličnom promjenom temperature s vlagom je odgovarajući kada je kondenzacija važna ili kada se prodor pare ubrza djelovanjem disanja. U uslovima kada je faktor vlažnosti bez kondenzacije, odgovarajuće je stanje sa stalnom temperaturom sa vlagom.

2. Obnovljivost

Primjena iste mjerene veličine na drugom mjestu ili od strane drugog korisnika, pri čemu su svi drugi uslovi isti daje veoma blisko slaganje rezultata uzastopnih mjerenja. Razlika između tih mjernih rezultata je mala u poređenju sa najvećom dozvoljenom greškom.

3. Ponovljivost

Primjena iste mjerene veličine pod istim mjernim uslovima daje veoma blisko slaganje rezultata uzastopnih mjerenja. Razlika između tih mjernih rezultata je mala u poređenju sa najvećom dozvoljenom greškom.

4. Razlikovanje i osjetljivost

Mjerilo treba biti dovoljno osjetljivo, a prag očitavanja dovoljno nizak  za mjerne zadatke za koje je namijenjeno.

5. Postojanost

Mjerilo treba biti konstruisano tako da održava odgovarajuću stabilnost svojih metroloških karakteristika u periodu koji je procijenio proizvođač, pod uslovom da je ispravno ugrađeno, da se ispravno održava i upotrebljava u skladu sa uputstvom proizvođača u uslovima okoline za koje je namijenjeno.

6. Pouzdanost

Mjerilo treba biti konstruisano tako da što je više moguće smanji uticaj neispravnosti koja bi mogla dovesti do netačnog mjernog rezultata, osim ako je postojanje takve neispravnosti očigledno.

7. Prikladnost

7.1 Mjerilo ne smije imati karakteristike koje bi mogle olakšati zloupotrebu, pri čemu mogućnost nenamjerne pogrešne upotrebe je svedena na najmanju moguću mjeru.

7.2 Mjerilo treba biti pogodno za upotrebu za koju je namijenjeno, uzimajući u obzir praktične radne uslove, a korisnik ne smije postavljati nerazumne zahtjeve da bi dobio ispravan rezulatat mjerenja.

7.3 Greške pri mjerenju energenata za protoke i struje van kontrolisanog opsega ne smiju biti neopravdano pristrasne (jednostrane).

7.4. Kada je mjerilo konstruisano za mjerenje vremenski stalnih vrijednosti mjerene veličine, to mjerilo treba biti neosjetljivo na mala kolebanja vrijednosti mjerene veličine, ili odgovarajuće reagovati.

7.5 Mjerilo je otporno, a materijal od kojeg je napravljen je odgovarajući za predviđene uslove upotrebe.

7.6 Mjerilo treba biti konstruisano tako da dozvoljava kontrolu nad mjernim zadacima nakon što se stavi na tržište ili u upotrebu. Ako je potrebno, posebna oprema ili sofver za ovu kontrolu će biti dio mjerila. Procedura pregleda će biti opisana u uputstvu za upotrebu.

Kada mjerilo  ima softver koji obezbjeđuje i druge funkcije osim mjernih, softver koji je presudan za metrološke karakteristike će biti moguće identifikovati i ne smije biti nedozvoljeno pod uticajem drugih softvera.

8. Zaštita o neovlašćenog pristupa

8.1 Na metrološke karakteristike mjerila ne smije se na nedozvoljen način uticati njegovim spajanjem sa drugim uređajem, bilo kojom karakteristikom uređaja koji je spojen direktno ili koji je daljinski povezan sa mjerilom.

8.2 Hardverski uređaj koji je kritičan za metrološke osobine mjerila treba biti konstruisan tako da se može sigurnosno zaštiti. Predviđene zaštitne mjere trebaju obezbijediti dokaz o pokušaju intervencije.

8.3 Softver koji je kritičan za metrološke osobine mjerila treba biti označen kao takav i zaštićen.

Mjerilo će obezbijediti identifikaciju softvera.

Dokaz o pokušaju intervencije će biti dostupan u razumnom vremenskom intervalu.

8.4 Mjerni rezultat, softver koji je veoma važan za mjerne karakteristike i metrološki važni parametri koji su sačuvani ili preneseni trebaju biti odgovarajuće zaštićeni od slučajnog ili namjernog mijenjanja.

8.5 Mjerila isporučioca koji pokazuju ukupno isporučene količine ili pokazivače iz kojih se može izvesti ukupna količina, koji su ili kao dio ili kao cjelina osnov za plaćanje, ne smije  tokom upotrebe biti moguće vraćati u prethodno stanje tj. resetovati.

9. Podaci koje nosi mjerilo i koji prate mjerilo

9.1 Mjerilo nosi sljedeće natpise:

- oznaku ili naziv proizvođača

- informacije vezane za njegovu tačnost

i, kad je to primjenjljivo:

- podatke o uslovima upotrebe

- mjernu sposobnost

- mjerni opseg

- identifikacionu oznaku

- broj EU– uvjerenja o ispitivanja tipa ili EU uvjerenja o provjeri konstrukcionog rješenja

- podatkeo tome da li dodatni uređaji zaobezbjeđivanje metroloških rezultata

zadovoljaju uslove ovog pravilnika o zakonskom metrološkom nadzoru.

9.2 Mjerilo čije su dimenzije premale ili koje je suviše osjetljive izrade da bi moglo nositi odgovarajuće podatke će imati te podatke na odgovarajući način označene na ambalaži, ako je mjerilo ima, ili na pratećim dokumentima koji se zahtijevaju zahtjevima ovog pravilnika.

9.3 Mjerilu će biti priloženi podaci o načinu njegovog rada, osim ako to zbog jednostavnosti mjerila nije neophodno. Ti podaci trebaju biti lako razumljivi i kada je to važno će obuhvatati:

- nazivne radne uslove

- klase mehaničke i elektromagnetne okoline

- gornju i donju temperaturnu granicu, da li je dozvoljena kondenzacije ili ne, da li je namiljenjeno upotrebi na otvorenoj ili zatvorenoj lokaciji

- uputstvo za montažu, održavanje, popravku, dozvoljena podešavanja

- uputstvo za ispravan rad i uputstvo za posebne uslove za upotrebu

- kompatibilnost  sa podsistemima, mjernim uređajima i uslovima za međupovezivanje

9.4 Za grupe identičnih mjerila koja se upotrebljavaju na istom mjestu ili koje za mjerenje koristi isporučilac ne zahtijevaju se  obavezno pojedinačna uputstva za upotrebu.

9.5 Ukoliko nije drugačije određeno u posebnom Prilogu za mjerilo, vrijednost podeljka skale za mjerenu vrijednost  će biti obliku 1x10n, 2x10n, ili 5x 10n, gdje je n bilo koji cijeli broj ili nula. Jedinica mjere ili njen znak će biti neposredno uz brojčanu vrijednost.

9.6 Materijalna mjera će biti označena nominalnom vrijednošću ili skalom, sa upotrijebljenom mjernom jedinicom.

9.7 Korišćene jedinice mjere i njihove oznake će biti u skladu sa zakonskim odredbama o mjernim jedinicama i njihovim znakovima

9.8 Sve oznake i natpisi koji se zahtijevaju bilo kojim zahtjevom će biti jasni, neizbrisivi, nedvosmisleni i neprenosivi.

10. Pokazivanje rezultata

10.1 Pokazivanje rezultata je pomoću dispeja ili u štampanom obliku.

10.2 Pokazivanje svakog rezultata će biti jasno i nedvosmisleno sa takvim oznakama i natpisima koji su neophodni da bi se korisnik obavijestio o značenju rezultata. U uobičajenim uslovima upotrebe će biti lako moguće očitavanje rezultata. Dodatna pokazivanja mogu postojati samo pod uslovom da ne mogu izazvati zabunu sa metrološki kontrolisanim pokazivanjima.

10.3 U slučaju da se rezultati štampaju, ispis odnosno zapis je takođe lako čitljiv i neizbrisiv.

10.4 Mjerilo za direktnu prodaju u trgovačkim transakcijama, kada je montirano u skladu sa svojom namjenom, će biti tako konstruisano da  prikazuje mjerni rezultat obijema stranama u transakciji. Kada je to veoma važno u direktnoj prodaji, svi štampani rezultati koji se daju potrošaču preko pomoćnog uređaja koji ne zadovoljava zahtjeve ovog pravilnika će nositi odgovarajuće podatke o ograničenju.

10.5 Bez obzira na to da li se mjerilo koje koriste isporučioci može ili ne može daljinski očitavati, ono će u svakom slučaju biti opremljeno metrološki kontrolisanim pokazivačem  koji je bez posebnog oruđa dostupan potrošaču. Očitanje toga pokazivača je mjerni rezultat koji služi kao temelj za cijenu koju treba platiti.

11.Dodatna obrada podataka za zaključivanje trgovačkog posla

11.1 Mjerilo koje nije mjerilo isporučioca će trajno bilježiti mjerni rezultat zajedno sa podacima za identifikaciju pojedinačne transakcije:

- ako je to mjerenje neponovljivo

- ako se to mjerilo normalno upotrebljava u odsutnosti jedne od strana u trgovini

11.2 Osim toga, trajan dokaz o mjernom rezultatu i podaci za identifikaciju transakcije će na zahtjev biti na raspolaganju, u trenutku zaključenja mjerenja.

12. Ocjena usaglašenosti

Mjerilo će biti konstruisano tako da se lako može ocijeniti njegova usaglašenost sa odgovarajućim zahtjevima iz ovog pravilnika.

Prilog 2  Postupci ocjenjivanja usaglašenosti

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI NA OSNOVU UNUTRAŠNJE KONTROLE PROIZVODNJE (POSTUPAK A)

1. „Izjava o usaglašenosti na osnovu unutrašnje kontrole proizvodnje“  je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze propisane u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da predmetna mjerila zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija

2. Proizvođač je dužan da izradi tehničku dokumentaciju iz člana 11. Tehnička dokumentacija omogućava ocjenu usaglašenosti mjerila sa zahtjevima ovog pravilnika i u mjeri u kojoj je to bitno za takvu ocjenu, obuhvata projektno rješenje, proizvodnju i način rada mjerila.

3. Proizvođač će čuvati tehničku dokumentaciju i ona će biti na raspolaganju Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od dana prestanka proizvodnje mjerila.

Proizvodnja

4. Proizvođač će preduzeti sve potrebne mjere da bi obezbijedio usaglašenost proizvedenih mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Pismena izjava o usaglašenosti

5.1 Proizvođač će staviti oznaku usaglašenosti i dodatnu metrološku oznaku na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

5.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za model mjerila i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od dana prestanka proizvodnje mjerila. Kopija izjave o usaglašenosti će se isporučivati sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Međutim, taj se zahtjev može tumačiti kao primjena na grupu ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku.

Ovlašćeni predstavnik

6. Obaveze proizvođača sadržane u tačakama 3 i 5.2 može ispuniti u njegovo ime i s njegovom odgovornošću njegov ovlašćeni predstavnik.

Kada proizvođač nije registrovan u Crnoj Gori i kad nema ovlašćenog predstavnika, obaveze sadržane u tačkama 3 i 5.2 su odgovornost osobe koja stavlja mjerilo na tržište.

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI NA OSNOVU UNUTRAŠNJE KONTROLE PROIZVODNJE I NA OSNOVU PREGLEDA PROIZVODA OD STRANE TIJELA ZA OCJENU USAGLAŠENOSTI (POSTUPAK A1)

„Izjava o usaglašenosti na osnovu unutrašnje kontrole proizvodnje i na osnovu pregleda proizvoda od strane tijela za ocjenu usaglašenosti“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze propisane u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da predmetna mjerila zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija

2. Proizvođač je dužan da izradi tehničku dokumetaciju kako je opisano u članu 11. Tehnička dokumentacija omogućava ocjenu usaglašenosti mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika i u mjeri u kojoj je to bitno za takvu ocjenu, obuhvata projektno rješenje, proizvodnju i način rada mjerila.

3. Proizvođač će čuvati tehničku dokumentaciju i ona će biti na raspolaganju Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od dana prestanka proizvodnje mjerila.

Proizvodnja

4. Proizvođač će preduzeti sve potrebne mjere da bi obezbijedio usaglašenost proizvedenih mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Provjere proizvoda

5. Tijelo za ocjenu usaglašenosti, izabrano od strane proizvođača, sprovodi ili će dati da se sprovedu provjere proizvoda u odgovarajućim vremenskim periodima koje ono odredi kako bi se provjerio kvalitet internih provjera proizvoda, uzimajući u obzir, između ostalog, tehničku složenost proizvoda i količinu proizvodnje. Kako bi se provjerila usaglašenost proizvoda sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika, provjerava se odgovarajući uzorak gotovog proizvoda koji tijelo za ocjenu usaglašenosti uzima prije stavljanja na tržište i sprovode odgovarajući pregledi u skladu sa harmonizovanim standardima ili standardizovanim dokumentima. Ako ne postoje odgovarajući dokumenti tijelo za ocjenu usaglašenosti donosi odluku o odgovarajućim pregledima koje je potrebno sprovesti.

U onim slučajevima kada određeni broj mjerila koja se provjeravaju nije usaglašen sa prihvatljivim nivoom kvaliteta, tijelo za ocjenu usaglašenosti će preduzeti odgovarajuće mjere.

Pisana izjava o usaglašenosti

6.1 Proizvođač će staviti CE oznaku i dodatnu metrološku oznaku i uz odgovornost  Tijela za ocjenu usaglašenosti iz tačke 5 njegov indentifikacioni broj na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

6.2 Izjava o usaglašenosti se sastavlja za model mjerila i treba biti na raspolaganju Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Izjava o usaglašenosti identifikuje mjerilo za koje je sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti će se isporučiti sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Međutim, taj se zahtjev može tumačiti kao primjena na grupu ili isporuku , a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje velik broj mjerila jednom korisniku.

Ovlašćeni predstavnik

7. Obaveze proizvođača sadržane u tačkama 3 i 6.2 može ispuniti u njegovo ime i s njegovom odgovornošću njegov ovlašćeni predstavnik.

Kada proizvođač nije registrovan u Crnoj Gori i kad nema ovlašćenog predstavnika, obaveze sadržane u tačkama 3 i 6.2 su odgovornost osobe koja stavlja mjerilo na tržište.

ISPITIVANJE TIPA (POSTUPAK B)

1. „Ispitivanje tipa“ je dio postupka ocjene usaglašenosti pri čemu tijelo za ocjenu usaglašenosti ispituje tehničko rješenje mjerila i obezbjeđuje i izjavljuje da tehničko rješenje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

2. Ispitivanje tipa se sprovodi na jedan od sljedećih načina. tijelo za ocjenu usaglašenosti odlučuje o odgovarajućem načinu i zahtijevanim uzorcima:

a) ispitivanjem uzorka, reprezentativnog za predviđenu proizvodnju, gotovog mjerila;

b) ispitivanjem uzorka, reprezentativnog za predviđenu proizvodnju, jednog ili više veoma važnih djelova mjerila kao i ocjenu opravdanosti tehničkog rješenja drugih djelova mjerila provjerom tehničke dokumentacije i dokazima iz stava 3;

c) ocjenom opravdanosti tehničkog rješenja mjerila provjerom tehničke dokumentacije i dokazima iz tačke 3, bez ispitivanja tipa.

3. Zahtjev za ispitivanje tipa podnosi proizvođač tijelu za ocjenu usaglašenosti koje on  izabere.

Zahtjev sadrži:

- ime i adresu proizvođača, a ako je zahtjev podnio ovlašćeni predstavnik, dodatno i njegovo ime i adresu;

- pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnosio ni jednom drugom tijelu za ocjenu usaglašenosti;

- tehničku dokumentaciju kako je opisano u članu 11. Tehnička dokumentacija omogućava ocjenu usaglašenosti mjerila sa zahtjevima ovog pravilnika. Ona, u mjeri u kojoj je to bitno za takvu ocjenu, obuhvata projektno rješenje, proizvodnju i način rada mjerila;

- uzorke, reprezentativne za predviđenu proizvodnju ako zahtijeva tijelo za ocjenu usaglašenosti;

- dokaz o opravdanosti tehničkog rješenja onih djelova mjerila za koje se ne zahtijevaju uzorci. U tom dokazu navode se svi odgovarajući dokumenti koji su primijenjeni, a posebno gdje u cjelosti nijesu primijenjeni odgovarajući harmonizovani standardi i standardizovani dokumenti i uključiti, gdje je to potrebno, rezultate pregleda koje sprovodi odgovarajuća laboratorija proizvođača ili druga  laboratorija za pregled (testna laboratorija) u njegovo ime i sa njegovom odgovornošću.

4. Tijelo za ocjenu usaglašenosti će:

- Za uzorke:

4.1 pažljivo pregledati tehničku dokumentaciju, provjeriti da li uzorak proizveden u skladu sa tom tehničkom dokumentacijom i utvrditi elemente koji su konstruisani u skladu sa odgovarajućim harmonizovanim standardima i standardizovanim dokumentima, kao i elemente koji su konstruisani bez primjene odgovarajućih odredbi  tih dokumenata;

4.2 sprovesti ili dati da se sprovedu odgovarajući i potrebni pregledi kako bi se provjerilo, kada proizvođač nije primijenio rješenja iz odgovarajućih harmonizovanih standarda i standardizovanih dokumenta,i da li su ona ispravno primijenjena.

4.3 sprovesti ili dati da se sprovedu odgovarajući pregledi i potrebna ispitivanja kako bi se provjerilo, kada proizvođač nije odlučio primijeniti rješenja iz odgovarajućih harmonizovanih standarda i standardizovanih dokumenata, zadovoljavaju li rješenja koja je prihvatio proizvođač osnovne zahtjeve ovog pravilnika.

4.4 dogovoriti sa podnosiocem zahtjeva mjesto gdje  se sprovode pregledi i potrebna ispitivanja.

4.5 provjeriti tehničku dokumentaciju i dokaze kako bi se ocijenila opravdanost tehničkog rješenja drugih djelova mjerila.

- Za proizvodni proces

4.6 provjeriti tehničku dokumentaciju kako bi se obezbijedilo da proizvođač ima odgovarajuća sredstva da obezbijedi dosljednju proizvodnju.

5.1 tijelo za ocjenu usaglašenosti sastavlja izvještaj nakon ocjenjivanja u kojem su zabilježene sve preduzete radnje u skladu sa tačkom 4 i njegovi  rezultati. Tijelo za ocjenu usaglašenosti objavljuje sadržaj tog  izvještaja u cjelini ili djelimično samo uz pristanak proizvođača.

5.2 Ako tehničko rješenje zadovoljava zahtjeve ovog pravilnika koji se primjenjuju na to mjerilo, tijelo za ocjenu usaglašenosti proizvođaču daje EU uvjerenje o ispitivanju tipa. Uvjerenje sadrži ime i adresu proizvođača i, ako je primjenljivo, njegovog ovlašćenog predstavnika, zaključke ispitivanja, uslove važnosti(ako postoje) i podatke potrebne za indentifikaciju mjerila. Uvjerenje može imati jedan ili više priloga.

Uvjerenje i njegovi prilozi sadrže sve važne podatke za ocjenu usaglašenosti i podatke za nadzor tokom rada. Posebno kako bi se omogućila ocjena usaglašenosti mjerila sa ispitanim tipom s obzirom na ponovljivost njegovih metroloških osobina kad je mjerilo ispravno podešeno upotrebom odgovarajućih sredstava, sadržaj obuhvata:

- metrološke karakteristike tipa mjerila

- mjere koje se zahtijevaju za obezbjeđenje cjelovitosti mjerila (žigosanje, identifikacija softvera itd)

- podatke o drugim elementima potrebnim za identifikaciju mjerila i provjeru njihove vizuelne spoljašnje usaglašenosti sa tipom

- ako je primjenljivo, sve posebne podatke za provjeru karakteristika proizvedenih mjerila

- u slučaju podsistema, sve potrebne podatke kako bi se obezbijedila usaglašenost sa drugim podsistemima ili mjerilima.

Uvjerenje ima važnost deset godina od datuma njegovog izdavanja, a može se obnoviti u narednim periodima od po deset godina

5.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti sastavlja izvještaj o ocjenjivanju koji će biti na raspolaganju Organu nadležnom za poslove metrologije.

6. Proizvođač obavještava tijelo za ocjenu usaglašenosti koje čuva tehničku dokumentaciju koja se odnosi na EU uvjerenje o ispitivanju tipa o svim modifikacijama na mjerilu koje mogu uticati na usaglašenost sa osnovnim zahtjevima ili uslovima važnosti uvjerenja. Takve modifikacije zahtijevaju dodatno odobrenje u obliku priloga osnovnom (validnom) EU uvjerenju o ispitivanju tipa.

7. Svako tijelo za ocjenu usaglašenosti obavještava Organ nadležan za poslove metrologije:

- o izdatim EU uvjerenjima o ispitivanju tipa i njihovim prilozima

- o izmjenama i dopunama koje se odnose na već izdata uvjerenja

Svako tijelo za ocjenu usaglašenosti će odmah obavijestiti Organ nadležan za poslove metrologije o povlačenju EU uvjerenja o ispitivanju tipa.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti čuva tehničku dokumentaciju uključujući dokumentaciju koju je podnio proizvođač u periodu važnosti uvjerenja.

8. Proizvođač sa tehničkom dokumentacijom čuva i kopiju EU uvjerenja o ispitivanju tipa, njegove priloge i dopune u razdoblju od deset godina od prestanka proizvodnje mjerila.

9. Ovlašćeni predstavnik proizvođača može podnijeti zahtjev iz tačke 3 i sprovoditi obaveze navedene u tačkama 6 i 8. Kad ni proizvođač ni njegov ovlašćeni zastupnik nijesu registrovani u Zajednici, za obavezu čuvanja dokumentacije na raspolaganju odgovorna je osoba koju je imenovao proizvođač.

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI S TIPOM NA OSNOVU UNUTRAŠNJE KONTROLE PROIZVODNJE (POSTUPAK C)

„Izjava o usaglašenosti s tipom na osnovu unutrašnje kontrole proizvodnje“ je postupak  ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze propisane u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da su predmetna mjerila usaglašena sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i da zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

Proizvodnja

2. Proizvođač preduzima sve potrebne mjere da obezbijedi usaglašenost proizvedenih mjerila sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Pisana izjava o usaglašenosti

3.1 Proizvođač stavlja oznaku usaglašenosti i dodatnu metrološku oznaku na svako mjerilo koje je usaglašeno sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

3.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Izjava o usaglašenosti identifikuje  mjerilo za koje je sastavljeno.

Kopija izjave o usaglašenosti se isporučuju sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Međutim, taj se zahtjev može tumačiti kao primjena na grupu ili isporuku , a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje velik broj mjerila jednom korisniku.

Ovlašćeni predstavnik

4. Obaveze proizvođača sadržane u tački 3.2 može ispuniti u njegovo ime i sa njegovom odgovornošću njegov ovlašćeni zastupnik.

Kada proizvođač nije registrovan u Crnoj Gori i kad nema ovlašćenog predstavnika, obaveze sadržane u tački  3.2 su odgovornost osobe koja stavlja mjerilo na tržište.

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI S TIPOM NA OSNOVU UNUTRAŠNJE KONTROLE  PROIZVODNJE I NA OSNOVU PREGLEDA PROIZVODA  OD STRANE  TIJELA ZA OCJENU USAGLAŠENOSTI (POSTUPAK C1)

1. „Izjava o usaglašenosti s tipom na osnovu unutrašnje kontrole proizvodnje i na osnovu pregleda proizvoda od strane tijela za ocjenu usaglašenosti“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze propisane u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da su predmetna mjerila usaglašena sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i da zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

Proizvodnja

2. Prozvođač preduzima sve potrebne mjere da obezbijedi usaglašenost proizvedenih mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika i sa tipom opisanim u uvjerenju o ispitivanju tipa.

Provjere proizvoda

3. Tijelo za ocjenu usaglašenosti, izabrano od strane proizvođača sprovodi ili daje da se sprovedu provjere proizvoda u odgovarajućim vremenskim intervalima koje ono odredi kako bi se provjerio kvalitet unutrašnjih provjera proizvoda, uzimajući u obzir između ostalog tehničku složenost mjerila i količinu proizvodnje. Kako bi se provjerila usaglašnost proizvoda sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika  pregleda se  odgovarajući uzorak gotovog proizvoda kojeg uzima tijelo za ocjenu usaglašenosti prije stavljanja na tržište i sprovode odgovarajući pregledi propisani odgovarajućim harmonizovanim standardima i standardizovanim dokumentima. Ako ne postoje odgovarajući dokumenti  tijelo za ocjenu usaglašenosti donosi odluku o odgovarajućim ispitivanjima koje je potrebno sprovesti.

U slučajevima kada određeni broj mjerila koja se pregledaju nije usaglašen sa potrebnim nivoom kvaliteta, tijelo za ocjenu usaglašenosti preduzima odgovarajuće mjere.

Pisana izjava o usaglašenosti

4.1 Proizvođač stavlja znak usaglašenosti, dodatnu metrološku oznaku i, uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti iz tačke 3, njegov indentifikacioni broj na svako mjerilo koje je usaglašeno sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

4.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za model mjerila i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologija 10 godina od dana prestanka proizvodnje mjerila.

Kopija izjave o usaglašenosti isporučuje sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Međutim, taj se zahtjev može tumačiti kao primjena na grupu ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje velik broj mjerila jednom korisniku.

Ovlašćeni predstavnik

5. Obaveze proizvođača sadržane u tački 4.2 može ispuniti u njegovo ime i s njegovom odgovornošću njegov ovlašćeni predstavnik.

Kada proizvođač nije registrovan u Crnoj Gori i kad nema ovlašćenog predstavnika, obaveze sadržane u tački 4.2 su odgovornost osobe koja stavlja mjerilo na tržište.

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI S TIPOM NA OSNOVU OBEZBJEĐENJA KVALITETA PROIZVODNOG PROCESA (POSTUPAK D)

1. „Izjava o usaglašenosti s tipom na osnovu obezbjeđenja kvaliteta prozvodnog procesa“ je dio procesa postupka ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze propisane u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da su predmetna mjerila usaglašena sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i da zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

Proizvodnja

2. Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za proizvodnju, završni pregled proizvoda i ispitivanje mjerila kako je specificirano u tački 3, a nadzor se vrši kako je specificirano u tački 4.

Sistem kvaliteta

3.1 Proizvođač podnosi tijelu za ocjenu usaglašenosti, koje on izabere, zahtjev za ocjenu svoga sistema kvaliteta.

Zahtjev  sadrži:

- sve bitne podatke za predviđenu kategoriju mjerila

- dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvaliteta

- tehničku dokumentaciju o odobrenom tipu i kopiju EU uvjerenja o ispitivanju tipa.

3.2 Sistem kvaliteta obezbjedjuje usklađenost mjerila sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje prihvati proizvođač su dokumentovani na sistematski i uređen način u  pisanom obliku za politiku, postupke i uputstva.

Dokumentacija sistema kvaliteta omogućuje dosljedno tumačenje programa kvaliteta, planova kvaliteta, poslovnika i zapisa o kvalitetu.

Dokumentacija sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja uprave s obzirom na kvalitet proizvoda

- proizvodnje, metoda upravljanja kvalitetom i obezbjeđenja kvaliteta, procesa i sistematskih akcija koje se upotrebljavaju

- pregleda i ispitivanja koji se sprovode prije proizvodnje, tokom proizvodnje i nakon proizvodnje kao i učestalost njihovih sprovođenja.

- zapisa kvaliteta kao npr. izvještaja o pregledu i ispitnih podataka, podataka o kalibraciji, izvještaja o osposobljenosti uključenog osoblja itd.

- nadzora nad postizanjem zahtijevanog kvaliteta proizvoda i efikasnosti funkcionisanja sistema kvaliteta.

3.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje sistem kvaliteta kako bi odredio zadovoljava li on zahtjeve iz tačke 3.2. Usaglašenost sa tim zahtjevima pretpostavlja se za one sisteme kvaliteta koji zadovoljavaju specifikacije nacionalnog standarda kojim se preuzima odgovarajuća harmonizovani standard od trenutka kad su objavljeni njegovi bibliografski podaci.

Osim iskustva u sistemima upravljanja kvalitetom tim za nezavisnu ocjenu ima odgovarajuće iskustvo o metrološkoj oblasti i tehnologiji mjerila i znanje o primjenjivim zahtjevima ovog pravilnika. Postupak ocjenjivanja uključuje pregled u pogonima proizvođača.

O odluci se obavještava proizvođač. To obavještenje sadrži zaključke o sprovedenom ispitivanju i obrazloženje odluke.

3.4 Proizvođač preduzima mjere da ispuni obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta i održava ga na taj način kako bi ostao prikladan i efikasan.

3.5 Proizvođač obavještava tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj namjeri za promjenu sistema kvaliteta.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje predložene promjene i odlučuje da li izmijenjeni sistem kvaliteta i dalje zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.2 ili je potrebna ponovna ocjena.

Ono o svojoj odluci obaviještava proizvođača. To obavještenje sadrži zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni.

Nadzor uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti

4.1 Svrha nadzora je da obezbijedi da proizvođač ispunjava obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2 Proizvođač omogućava tijelu za ocjenu usaglašenosti pristup mjestima proizvodnje, pregleda, ispitivanja i skladištenja u svrhu pregleda i obezbjedjuje sve potrebne podatke, a posebno:

- dokumentaciju sistema kvaliteta

- zapise o kvalitetu kao što su izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti osoblja itd.

4.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti će periodično sprovoditi nezavisna ocjenjivanja kako bi obezbijedilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvalieta i daje proizvođaču izvještaj o sprovedenoj ocjeni.

4.4 Osim toga tijelo za ocjenu usaglašenosti može bez najave posjećivati proizvođača. Tokom takvih posjeta tijelo za ocjenu usaglašenosti može po potrebi sprovoditi ili se pobrinuti da se sprovedu pregledi kako bi se, ako je potrebno, provjerilo da li ispravno funkcioniše sistem kvaliteta. Tijelo za ocjenu usaglašenosti daje proizvođaču izvještaj o posjeti, a ako se sprovodio pregled i rezultate pregleda.

Pisana izjava o usaglašenosti

5.1 Proizvođač stavlja „CE“ oznaku usaglašenosti, dodatnu metrološku oznaku i uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti iz tačke 3.1, njegov indentifikacioni broj na svako mjerilo koje je usaglašeno sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i zadovaljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

5.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Izjava o usaglašenosti identifikuje mjerila za koje je sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti isporučuju se sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Međutim, taj se zahtjev može tumačiti kao primjena na seriju ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u onim slučajevima kad se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku.

6. Proizvođač deset godina od prestanka proizvodnje mjerila čuva i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije:

- dokumentaciju iz drugog stava iz tačke 3.1

- promjene iz druge tačke 3.4, kako je odobrena

- odluke i izvještaje tijela za ocjenu usaglašenosti koje se odnose na tačke 3.5, 4.3 i 4.4

7. Svako tijelo za ocjenu usaglašenosti periodično dostavlja Organu nadležnom za poslove metrologije spisak odobrenja sistema kvalieta koje je izdalo ili odbilo i obaviještava Organ nadležan za poslove metrologije o povlačenju odobrenja sistema kvaliteta.

Ovlašćeni predstavnik

8. Obaveze proizvođača sadržane u tačkama 3.1,3.5,5.2 i 6 može ispuniti u njegovo ime i sa njegovom odgovornošću njegov ovlašćeni predstavnik.

# IZJAVA  O USAGLAŠENOSTI NA OSNOVU OBEZBJEĐENJA KVALITETA PROIZVODNOG PROCESA (POSTUPAK D1)

1. „Izjava o usaglašenosti na osnovu obezbjeđenja kvaliteta proizvodnog  procesa“ je   postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze navedene u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da dotično mjerilo  zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija

2.  Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju na način koji je opisan u članu 11. Tehnička dokumentacija omogućava ocjenu usaglašenosti mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika i u mjeri koja je bitna za ovakvu ocjenu, obuhvata konstrukcione i tehničke karakteristike mjerila.

3. Proizvođač  čuva tehničku dokumentaciju i na  raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije u periodu od 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila.

## Proizvodnja

4. Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za proizvodnju, završni pregled proizvoda i ispitivanje mjerila kako je specificirano u tački 5, a na koji se primjenjuje nadzor koji je opisan u tački 6.

Sistem kvaliteta

5.1 Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenu sistema kvaliteta tijelu za ocjenu usaglašenosti po svom izboru.

Zahtjev  sadrži:

- sve bitne podatke za predviđenu kategoriju mjerila;

- dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju iz tačke 2.

5.2  Sistem kvaliteta obezbjedjuje usaglašenost mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač prihvatio, dokumentuju se sistematično i uredno u obliku pisanih pravila, postupaka i uputstava. Ova dokumentacija o sistemu kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa kvaliteta, planova, priručnika i zapisa o kvalitetu.

Dokumentacija posebno sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja   menadžmenta u pogledu kvaliteta proizvoda;

- proizvodnje, metoda upravljanja kvalitetom i obezbjeđenja kvaliteta, procesa i sistematskih akcija koje se upotrebljavaju;

- provjera i ispitivanja koji se sprovode prije proizvodnje, tokom proizvodnje i nakon proizvodnje, kao i učestalosti njihovih sprovođenja;

- zapise kvaliteta kao što su npr. izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti uključenog osoblja itd.;

- mjera nadzora nad postizanjem zahtijevanog kvaliteta proizvoda i efikasnosti funkcionisanja sistema kvaliteta.

5.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje sistem kvaliteta, kako bi utvrdilo da li zadovoljava zahtjeve iz tačke 5.2. Pretpostavlja se usaglašenost sa tim zahtjevima za one sisteme kvaliteta koji zadovoljavaju odredbe nacionalnog standarda kojim se preuzima odgovarajući harmonizovani standard, od trenutka kad je objavljen.

Osim iskustva u sistemima upravljanja kvalitetom tim za nezavisnu ocjenu ima odgovarajuće iskustvo o metrološkoj oblasti i tehnologiji mjerila i znanje o primjenjivim zahtjevima ovog pravilnika. Postupak ocjenjivanja uključuje pregled u pogonima proizvođača.

Proizvođač se obaviještava o odluci. Obavještenje sadrži zaključke o sprovedenoj provjeri i obrazloženje odluke o ocjeni.

5.4  Proizvođač je obavezan da preduzme mjere za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da ga održava kako bi ostao prikladan i efikasan.

5.5  Proizvođač periodično obavještava tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj njegovoj namjeravanoj promjeni.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje predložene promjene i odlučuje da li izmijenjeni sistem kvaliteta i dalje zadovoljava zahtjeve iz tačke 5.2  ili je potrebna ponovna ocjena.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti obavještava proizvođača o svojoj odluci. To obavještenje sadrži zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni.

## Nadzor  uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti

6.1 Svrha nadzora je da osigura da proizvođač ispunjava obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

6.2  Proizvođač omogućava tijelu za ocjenu usaglašenosti pristup mjestima proizvodnje, pregled, ispitivanje i skladištenje u svrhu pregleda i obezbijedjuje sve potrebne podatke, a posebno:

- dokumentaciju o sistemu kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju iz tačke 2;

- zapise o kvalitetu kao što su izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti osoblja itd.

6.3  Tijelo za ocjenu usaglašenosti sprovodi periodična ocjenjivanja kako bi obezbijedilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta, a izvještaj o sprovedenoj reviziji  dostavlja  proizvođaču.

6.4  Osim toga tijelo za ocjenu usaglašenosti može da posjeti proizvođača bez najave. Tokom takvih posjeta tijelo za ocjenu usaglašenosti može da sprovede ili da se pobrine da se sprovedu ispitivanja proizvoda kako bi se, ako je potrebno, provjerilo da li ispravno funkcioniše sistem kvaliteta. Tijelo za ocjenu usaglašenosti podnosi  proizvođaču izvještaj o posjeti, a ako se sprovodilo ispitivanje i rezultat ispitivanja.

## Pisana izjava o usaglašenosti

7.1  Proizvođač postavlja „CE“ oznaku usaglašenosti, dodatnu metrološku oznaku i, uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti iz tačke 5.1, njegov identifikacioni broj na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

7.2  Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila, čuva se i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Izjava o usaglašenosti identifikuje mjerila za koja je sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti se isporučuje sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Ovaj zahtjev može da se tumači tako da se primjenjuje na grupu ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku.

8. Proizvođač deset godina od prestanka proizvodnje mjerila čuva i  na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije:

- dokumentacija iz drugog stava tačke 5.1;

- promjena iz tačke 5.5, kako je odobrena;

- odluka i izvještaji tijela za ocjenu usaglašenosti koje se odnose na tačke 5.5, 6.3 i 6.4.

9. Tijelo za ocjenu usaglašenosti periodično dostavlja Organu nadležnom za poslove metrologije spisak odobrenja sistema kvaliteta koje je izdalo ili odbilo i obaviještava Organ koji ga je imenovao o povlačenju odobrenja sistema kvaliteta.

## Ovlašćeni predstavnik

10. Obaveze proizvođača koje su sadržane u tačkama 3, 5.1, 5.5, 7.2 i 8 može, u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću, da ispuni njegov ovlašćeni predstavnik.

# IZJAVA O USAGLAŠENOSTI SA TIPOM NA OSNOVU OSIGURANJA KVALITETA PREGLEDA I ISPITIVANJA FINALNOG PROIZVODA

(POSTUPAK E)

1. „Izjava o usaglašenosti sa tipom na osnovu osiguranja kvaliteta pregleda i ispitivanja finalnog proizvoda“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze navedene u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da je dotično mjerilo  u skladu sa tipom koji je opisan u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i da zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

## Proizvodnja

2. Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za završni pregled i ispitivanje mjerila kako je specificirano u tački 3, a na njega se primjenjuje nadzor, kako je navedeno u tački 4.

## Sistem kvaliteta

3.1 Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenu sistema kvaliteta tijelu za ocjenu usaglašenosti po svom izboru.

Zahtjev sadrži:

- sve bitne podatke za predviđenu kategoriju mjerila;

- dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju o odobrenju tipa i kopiju EU uvjerenja o ispitivanju tipa.

3.2  Sistem kvaliteta obezbjedjuje usaglašenost mjerila sa tipom koji je opisan u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač prihvatio, se dokumentujusistematično i  uredno u obliku pisanih pravila, postupaka i uputstava. Ova dokumentacija o sistemu kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa kvaliteta, planova, priručnika i zapisa o kvalitetu.

Ona sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja   menadžmenta u pogledu kvaliteta proizvoda;

- pregleda i ispitivanja koja se sprovode nakon proizvodnje;

- zapise kvaliteta kao što su npr. izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti uključenog osoblja itd.;

- mjera za praćenje efikasnosti funkcionisanja sistema kvaliteta.

3.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje sistem kvaliteta, kako bi utvrdilo da li zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.2. Usaglašenost sa tim zahtjevima se pretpostavlja za one sisteme kvaliteta koji su u skladu sa odredbama nacionalnog standarda kojim se preuzima odgovarajući harmonizovani standard, od trenutka kad je objavljen.

Osim iskustva u sistemima upravljanja kvalitetom tim za nezavisnu ocjenu ima odgovarajuće iskustvo o metrološkoj oblasti i tehnologiji mjerila i znanje o primjenjivim zahtjevima ovog pravilnika. Postupak ocjenjivanja uključuje pregled u pogonima proizvođača.

Proizvođač se obavještava o odluci. Obavještenje sadrži zaključke o sprovedenoj provjeri i obrazloženje odluke o ocjeni.

3.4 Proizvođač se obavezuje da će preduzeti mjere za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da ga održava tako da ostane prikladan i efikasan.

3.5 Proizvođač periodično obavještava Tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj njegovoj namjeravanoj promjeni.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje predložene promjene i odlučuje da li izmijenjeni sistem kvaliteta i dalje zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.2, ili je potrebna  ponovna ocjena.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti obavještava proizvođača o svojoj odluci. To obavještenje  sadrži zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni.

## Nadzor  uz učešće tijela za ocjenu usaglašenosti

4.1 Svrha nadzora je da osigura da proizvođač ispunjava obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2 Proizvođač omogućuje tijelu za ocjenu usaglašenosti pristup mjestima pregleda, ispitivanja i skladištenja u svrhu pregleda i sve potrebne podatke, a posebno:

- dokumentaciju o sistemu kvaliteta;

- zapise o kvalitetu kao što su izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti osoblja itd..

4.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti sprovodi periodična ocjenjivanja kako bi obezbijedilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta, a izvještaj o sprovedenoj reviziji dostavlja  proizvođaču.

4.4 Osim toga tijelo za ocjenu usaglašenosti može da posjeti proizvođača bez najave. Tokom takvih posjeta tijelo za ocjenu usaglašenosti može da sprovede ili da se pobrine da se sprovedu ispitivanja proizvoda kako bi se, ako je potrebno, provjerilo da li ispravno funkcioniše sistem kvaliteta. tijelo za ocjenu usaglašenosti podnosi proizvođaču izvještaj o posjeti, a ako se sprovodilo ispitivanje, i rezultat ispitivanja.

## Pisana izjava o usaglašenosti

5.1 Proizvođač stavlja „CE“ oznaku usaglašenosti, dodatnu metrološku oznaku i uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenostiiz tačke 3.1, njegov identifikacioni broj na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

5.2  Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila, čuva i  na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Ona identifikuje mjerila za koja je sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti se isporučuje sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Ovaj zahtjev može da se tumači da se primjenjuje na grupu ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku.

6. Proizvođač deset godina od prestanka proizvodnje mjerila čuva i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije:

- dokumentaciju iz drugog stava tačke 3.1;

- promjenu iz tačke 3.5, kako je odobrena;

- odluke i izvještaje tijela za ocjenu usaglašenostikoji se odnose na tačku 3.5 (poslednji stav)  i tačke 4.3 i 4.4.

7. Svako tijelo za ocjenu usaglašenosti periodično  dostavlja Organu nadležnom za poslove metrologije spisak odobrenja sistema kvaliteta koje je izdalo ili odbilo i obaviještava Organ koji ga je imenovao o povlačenju odobrenja sistema kvaliteta.

## Ovlašćeni predstavnik

8. Obaveze proizvođača koje su sadržane u tačkama 3.1, 3.5, 5.2 i 6 može u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću, da ispuni njegov ovlašćeni predstavnik.

# IZJAVA O USAGLAŠENOSTI NA OSNOVU OSIGURANJA KVALITETA PREGLEDA I ISPITIVANJA FINALNOG PROIZVODA

(POSTUPAK E1)

1. „Izjava o usaglašenosti na osnovu osiguranja kvaliteta pregleda i ispitivanja finalnog  proizvoda“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze navedene u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da je dotično mjerilo u skladu sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

## Tehnička dokumentacija

2. Proizvođač izrađuje tehničku dokumentaciju na način koji je opisan u članu 11. Tehnička dokumentacija omogućava ocjenu usaglašenosti mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika i u mjeri koja je bitna za ovakvu ocjenu, obuhvata konstrukcione, tehničke i radne karakteristike mjerila.

3. Proizvođač  čuva tehničku dokumentaciju i  na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije u periodu od 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila.

## Proizvodnja

4. Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za završni pregled proizvoda i ispitivanje mjerila kako je specificirano u tački 5, a na njega se primjenjuje nadzor, kako je navedeno u tački 6.

## Sistem kvaliteta

5.1 Proizvođač podnesi zahtjev za ocjenu sistema kvaliteta tijelu za ocjenu  usaglasenosti po svom izboru.

Zahtjev sadrži:

- sve važne informacije za predviđenu kategoriju mjerila;

- dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju iz tačke 2.

5.2  Sistem kvalitet obezbijedjuje usaglašenost  mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač prihvatio,dokumentuju se sistematično i uredno u obliku pisanih pravila, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa kvaliteta, planova, priručnika i zapisa o kvalitetu.

Ona posebno sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja menadžmenta u pogledu kvaliteta proizvoda;

- pregleda i ispitivanja koja  se sprovode nakon proizvodnje;

- zapisa kvaliteta kao što su npr. izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti uključenog osoblja itd.;

- mjera za praćenje efikasnosti funkcionisanja sistema kvaliteta.

5.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocijenjuje sistem kvaliteta, kako bi utvrdilo da li zadovoljava zahtjeve iz tačke 5.2. Usaglašenost sa tim zahtjevima se pretpostavlja za one sisteme kvaliteta koji su u skladu sa odredbama nacionalnog standarda kojim se preuzima odgovarajući harmonizovani standard, od trenutka kad je objavljen.

Osim iskustva u sistemima upravljanja kvalitetom tim za nezavisnu ocjenu ima odgovarajuće iskustvo u metrološkoj oblasti i tehnologiji mjerila i znanje o primjenjivim zahtjevima ovog pravilnika. Postupak ocjenjivanja uključuje i pregled u pogonima proizvođača.

Proizvođač se obaviještava o odluci. Obavještenje sadrži zaključke o sprovedenoj provjeri i obrazloženje odluke o ocjeni.

5.4  Proizvođač se obavezuje da će preduzeti mjere za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da ga održava kako bi ostao prikladan i efikasan.

5.5 Proizvođač periodično obavještava tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj njegovoj namjeravanoj promjeni.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocijenjuje predložene promjene i odlučuje  da li izmijenjeni sistem kvaliteta i dalje zadovoljava zahtjeve iz tačke 5.2 ili je potrebna ponovna ocjena.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti obaviještava proizvođača o svojoj odluci. To obavještenje sadrži zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni

## Nadzor  uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti

6.1 Svrha nadzora je da osigura da proizvođač ispunjava obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

6.2 Proizvođač omogućuje tijelu za ocjenu usaglašenosti pristup mjestima pregleda i ispitivanja i skladištenje u svrhu pregleda i obezbijeđuje sve potrebne podatke, a posebno:

- dokumentaciju o sistemu kvaliteta;

- tehničku dokumentaciju iz tačke 2;

- zapise o kvalitetu, kao što su izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti osoblja, itd.

6.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti sprovodi periodična ocjenjivanja kako bi obezbijedilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta, a izvještaj o sprovedenoj reviziji  dostavlja  proizvođaču.

6.4 Osim toga tijelo za ocjenu usaglašenosti može da posjeti proizvođača bez najave. Tokom takvih posjeta tijelo za ocjenu usaglašenosti može da sprovede ili da se pobrine da se sprovedu ispitivanja proizvoda kako bi se, ako je potrebno, provjerilo da li ispravno funkcioniše sistem kvaliteta. Tijelo za ocjenu usaglašenosti podnosi proizvođaču izvještaj o posjeti, a ako se sprovodilo ispitivanje, i rezultat ispitivanja.

## Pisana izjava o usaglašenosti

7.1 Proizvođač stavlja „CE“ oznaku usaglašenosti, dodatnu metrološku oznaku i uz      odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti iz tačke 5.1, njegov identifikacioni broj na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

7.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila i čuva se i na  raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Ona treba da indentifikuje mjerila za koja je  sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti isporučuje se sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Ovaj zahtjev može da se tumači tako da se primjenjuje na grupuili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku.

8. Proizvođač deset godina od prestanka proizvodnje mjerila čuva i na raspolaganje je Organu nadležnom za poslove metrologije:

- dokumentacija iz drugog stava tačke 5.1;

- promjenu iz tačke 5.5, kako je odobrena;

- odluke i izvještaje tijela za ocjenu usaglašenosti koje se odnose na tačke 5.5, 6.3 i 6.4.

9. Svako Tijelo za ocjenu usaglašenosti periodično dostavlja Organu  nadležnom za poslove metrologije spisak odobrenja sistema kvaliteta koje je izdalo ili odbilo i obaviještava Organ nadležan za poslove metrologije o povlačenju odobrenja sistema kvaliteta.

Ovlašćeni predstavnik

10. Obaveze proizvođača koje su sadržane u tačke 3, 5.1, 5.5, 7.2 i 8 može u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću da ispuni njegov ovlašćeni predstavnik.

# IZJAVA O USAGLAŠENOSTI SA TIPOM NA OSNOVU OVJERAVANJA PROIZVODA (POSTUPAK F)

1. „Izjava o usaglašenosti sa tipom na osnovu ovjeravanja proizvoda“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze navedene u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da su mjerila koja podliježu odredbama iz tačke 3 usaglašena sa tipom koji je opisan u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i da zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve  ovog pravilnika.

## Proizvodnja

2. Proizvođač preduzima sve potrebne mjere da obezbijedi usaglašenost proizvedenih mjerila sa tipom opisanim u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

## Ovjeravanje

3. Tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je proizvođač odabrao sprovodi odgovarajuće provjere i ispitivanja radi provjere usaglašenosti mjerila sa tipom koji je opisan u EU uvjerenju o ispitivanju tipa i sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika. Pregledi i ispitivanja za provjeru usaglašenosti sa metrološkim zahtjevima sprovode se ili provjerom i ispitivanjem svakog mjerila, kako je utvrđeno u tački 4, ili statističkim provjeravanjem i ispitivanjem proizvoda, kako je  utvrđeno u tački 5, a po izboru proizvođača.

Provjera usaglašenosti sa metrološkim zahtjevima pregledom i ispitivanjem svakog mjerila

4.1 Sva mjerila treba pojedinačno da se provjere i da se sprovedu ispitivanja koja su utvrđena harmonizovanim standardima i standardizovanim dokumentima ili druga odgovarajuća ispitivanja, da bi se provjerila 	njihova usaglašenost sa metrološkim zahtjevima koji se na njih primjenjuju. U nedostatku odgovarajućih dokumenata, o ispitivanjima koja treba da sesprovedu treba da odluči tijelo za ocjenu usaglašenosti.

4.2 Tijelo za ocjenu usaglašenosti izdaje potvrdu o usaglašenosti koja se odnosi na sprovedene provjere i ispitivanja i da stavi, ili da se pobrine da se  stavi, njegov identifikacioni broj na svako odobreno mjerilo.

Proizvođač  čuva potvrdu o usaglašenosti  i na raspolaganje Organu nadležnom za poslove metrologije radi pregleda u periodu od 10 godina od ovjeravanja mjerila.

Statističko ovjeravanje usaglašenosti sa metrološkim zahtjevima

5.1 Proizvođač preduzima sve potrebne mjere kako bi proizvodni proces osigurao  homogenost svake proizvedene serije i da svoja mjerila podnosi na ovjeravanje u obliku homogenih serija.

5.2 U skladu sa zahtjevima tačke 5.3, iz svake se serije bira slučajan uzorak. Sva mjerila u uzorku pojedinačno se ispituju sprovođenjem ispitivanja utvrđenim u odgovarajućim harmonizovanim standardima i standardizovanim dokumentima  dokumentima, kako bi se utvrdila njihova usaglašenost  sa metrološkim zahtjevima koji se na njih primjenjuju i odredilo da li se serija prihvata ili se odbija. Kad ne postoje odgovarajući dokumenti, o ispitivanjima koja treba da se sprovedu odlučuje tijelo za ocjenu usaglašenosti.

5.3 Statistički postupak zadovoljava sljedeće zahtjeve:

Statistički pregled zasnovan je na karakteristikama. Sistem uzorkovanja obezbjedjuje:

- nivo kvaliteta koji odgovara vjerovatnoći prihvatanja od 95%, sa neusklađenošću manjom od 1 %

- granični kvalitet, koji odgovara vjerovatnoći prihvatanja od 5%, sa neusklađenošću manjom od 7 %.

5.4 Ako se serija prihvati, sva mjerila iz serije se odobravaju, osim onih mjerila iz uzorka za koja je utvrđeno da ne zadovoljavaju ispitivanja.Tijelo za ocjenu usaglašenosti izdaje potvrdu o usaglašenosti koja se odnosi na sprovedene provjere i ispitivanja i da stavi, ili da se pobrine da se pod njegovom odgovornošću stavi, njegov identifikacioniznak na svako odobreno mjerilo.

Proizvođač čuva potvrde o usaglašenosti i na raspolaganju su Organu  nadležnom za poslove metrologije radi pregleda u periodu od 10 godina  od ovjeravanja mjerila.

5.5 Ako se serija odbije, tijelo za ocjenu usaglašenosti preduzma odgovarajuće mjere radi sprečavanja stavljanja te serije na tržište. U slučaju češćeg odbijanja serija, tijelo za ocjenu usaglašenosti može da ukine statističko ovjeravanje i da preduzme odgovarajuće mjere.

## Pisana izjava o usaglašenosti

6.1 Proizvođač stavlja CE oznaku usaglašenosti i dodatnu  metrološku oznaku na svako mjerilo koje je usaglašeno sa odobrenim tipom i koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

6.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila i čuva se i  na raspolaganju Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Izjava o usaglašenosti indentifikuje mjerila za koja je sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti se isporučuje sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Ovaj zahtjev može da se tumači da se primjenjuje na grupu ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku.

7. Ako se tako dogovori sa tijelom za ocjenu usaglašenosti, proizvođač može, pod odgovornošću tijela za ocjenu usaglašenosti, da stavi njegov identifikacioni broj na mjerila u  toku procesa proizvodnje.

## Ovlašćeni predstavnik

8. Obaveze proizvođača  može, u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću, da ispuni njegov ovlašćeni predstavnik, osim obaveza iz tački 2 i 5.1.

# IZJAVA O USAGLAŠENOSTI NA OSNOVU OVJERAVANJA PROIZVODA

(POSTUPAK F1)

1. „Izjava o usaglašenosti na osnovu ovjeravanja proizvoda“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze navedene u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da su mjerila koja podliježu odredbama iz tačke 5  usaglašena sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

## Tehnička dokumentacija

2. Proizvođač izradjuje tehničku dokumentaciju na način koji je opisan u članu 11. Tehnička dokumentacija omogućava ocjenu usaglašenosti mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika i u mjeri koja je bitna za ovakvu ocjenu, da obuhvata konstrukcione i tehničke karakteristike mjerila.

3. Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije u periodu od 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila.

## Proizvodnja

4. Proizvođač preduzima sve potrebne mjere da obezbijedi usaglašenost proizvedenih mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

## Ovjeravanje

5. Tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je proizvođač odabrao sprovodi odgovarajuće provjere i ispitivanja, ili se pobrine da budu sprovedene, radi provjere usaglašenosti sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Pregledi i ispitivanja za provjeru usaglašenosti sa metrološkim zahtjevima sprovode se ili provjerom i ispitivanjem svakog mjerila, kako je utvrđeno u tački 6, ili statističkim provjeravanjem i ispitivanjem proizvoda, kako je utvrđeno u tački 7, a po izboru proizvođača.

Provjera usaglašenosti sa metrološkim zahtjevima pregledom i ispitivanjem

svakog mjerila

6.1 Sva mjerila pojedinačno se provjeravaju i sprovode se ispitivanja iz odgovarajućih harmonizovanih standarda i standardizovanih dokumenata, da bi se provjerila njihova usaglašenost sa metrološkim zahtjevima koji se na njih primjenjuju. U nedostatku odgovarajućih dokumenata, o ispitivanjima koja se sprovode odlučuje  tijelo za ocjenu usaglašenosti.

6.2 Tijelo za ocjenu usaglašenosti izdaje potvrdu o usaglašenosti  koja se odnosi na sprovedene provjere i ispitivanja i da stavi, ili da se pobrine da se stavi, njegov identifikacioni broj na svako odobreno mjerilo.

Proizvođač čuva  potvrde o usaglašenosti i da ih stavi na  	raspolaganje Organu nadležnom za poslove metrologije  radi pregleda u periodu  od 10 godina od ovjeravanja mjerila.

Statističko ovjeravanje usaglašenosti sa metrološkim zahtjevima

7.1 Proizvođač preduzima sve potrebne mjere kako bi proizvodni proces osigurao homogenost svake proizvedene serije i da svoja mjerila podnosi na ovjeravanje u obliku homogenih serija.

7.2 U skladu sa zahtjevima iz tačke 7.3, iz svake serije se izabere slučajan uzorak. Sva mjerila u uzorku pojedinačno se ispituju sprovođenjem ispitivanja utvrđenih u odgovarajućim harmonizovanim standardima i standardizovanim dokumentima, kako bi se utvrdila njihova usaglašenost sa metrološkim zahtjevima koji se na njih primjenjuju i odredilo da li se serija prihvata ili se odbija. Kad ne postoje odgovarajući dokumenti, o ispitivanjima koja treba da se sprovedu treba da odluči tijelo za ocjenu usaglašenosti.

7.3 Statistički postupak zadovoljava sljedeće zahtjeve:

Statistički pregled zasnovan je na karakteristikama. Sistem uzorkovanja obezbjedjuje:

- nivo kvaliteta koji odgovara vjerovatnoći prihvatanja od 95%, sa 	neusklađenošću manjom od 1 %

- granični kvalitet, koji odgovara vjerovatnoći prihvatanja od 5%, sa 	neusklađenošću manjom od 7 %.

7.4 Ako se serija prihvati, sva mjerila iz serije se odobravaju, osim onih mjerila iz 	uzorka za koja je utvrđeno da ne zadovoljavaju ispitivanja.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti izdaje potvrdu o usaglašenosti koja se odnosi na sprovedene provjere i ispitivanja i da stavi, ili da se pobrine da se pod njegovom odgovornošću stavi, njegov identifikacioni znak na svako odobreno mjerilo.

Proizvođač čuva potvrde o usaglašenosti i na raspolaganju su Organu nadležnom za poslove metrologije radi pregleda u periodu od 10 godina odovjeravanja mjerila.

7.5 Ako se serija odbije, tijelo za ocjenu usaglašenosti preduzima odgovarajuće mjere radi sprečavanja stavljanja te serije na tržište. U slučaju češćeg odbijanja serija, tijelo za ocjenu usaglašenosti može da ukine statističko ovjeravanje i da preduzme odgovarajuće mjere.

## Pisana izjava o usaglašenosti

8.1 Proizvođač stavlja CE oznaku usaglašenosti i dodatnu metrološku oznaku na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

8.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila i čuva se i na raspolaganju Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Izjava o usaglašenosti indentifikuje mjerila za koja je sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti se isporučuje sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Ovaj zahtjev može da se tumači tako da se primjenjuje na grupu ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku.

9. Ako se tako dogovori sa imenovanim tijelom, proizvođač može pod odgovornošću tijela za ocjenu usaglašenosti da stavi njegov identifikacioni broj na mjerila u toku procesa proizvodnje.

Ovlašćeni predstavnik

10. Obaveze proizvođača  može u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću da ispuni njegov ovlašćeni predstavnik, osim obaveza iz tačaka 4 i 7.1.

# IZJAVA O USAGLAŠENOSTI NA OSNOVU OVJERAVANJA POJEDINAČNOG MJERILA (POSTUPAK G)

1. „Izjava o usaglašenosti na osnovu ovjeravanja pojedinačnog mjerila“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze navedene u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da su mjerila koja podliježu odredbama iz tačke 4  usaglašena sa odgovarajućim zahtjevima  ovog pravilnika.

## Tehnička dokumentacija

2. Proizvođač izradjuje tehničku dokumentaciju na način koji je opisan u članu 11 i da je učini dostupnom tijelu za ocjenu usaglašenosti iz tačke 4. Tehnička dokumentacija omogućuje ocjenu usaglašenosti  mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnik, i u mjeri koja je bitna za ovakvu ocjenu, obuhvata konstrukcione i tehničke karakteristike mjerila.

Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije u periodu od 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila.

## Proizvodnja

3. Proizvođač preduzima sve neophodne mjere kako bi se obezbijedila usaglašenost proizvedenih mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

## Ovjeravanje

4. Tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je proizvođač odabrao sprovedi odgovarajuće provjere i ispitivanja u skladu sa odgovarajućim harmonizovanim standardima i standardizovanim dokumentima radi provjere usaglašenosti sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti izdaje potvrdu o usaglašenosti  koja se odnosi na sprovedene provjere i ispitivanja i da stavi, ili da se pobrine da se stavi, njegov identifikacioni broj na svako odobreno mjerilo.

Proizvođač čuva potvrde o usaglašenosti i na raspolaganju su Organu nadležnom za poslove metrologije radi  pregleda  u periodu od 10 godina od ovjeravanja mjerila.

Pisana izjava o usaglašenosti

5.1 Proizvođač stavlja CE oznaku usaglašenosti i dodatnu metrološku  oznaku uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti iz tačke 4, kao i njegov identifikacioni broj na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

5.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Ona identifikuje model mjerila za koji  je   sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti se isporučuje sa svakim mjerilom.

## Ovlašćeni predstavnik

6. Obaveze proizvođača koje su sadržane u tačaka 2 i 4.2 može, u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću, da ispuni njegov ovlašćeni predstavnik.

# IZJAVA O USAGLAŠENOSTI NA OSNOVU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETA (POSTUPAK H)

# „Izjava o usaglašenosti na osnovu potpunog osiguranja kvaliteta“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze navedene u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da je dotično mjerilo  u skladu sa odgovarajućim zahtjevima  ovog pravilnika.

## Proizvodnja

## Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za konstruisanje, proizvodnju, završni pregled i ispitivanje mjerila kako je specificirano u tački 3, a na njega se primjenjuje nadzor, kako je navedeno u tački 4.

## Sistem kvaliteta

3.1Proizvođač podnosi zahtjev za ocjenu sistema kvaliteta tijelu za ocjenu usaglašenosti po svom izboru.

Zahtjev sadrži:

- sve bitne podatke za predviđenu kategoriju mjerila;

- dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvaliteta.

3.2 Sistem kvaliteta obezbjedjuje usaglašenost mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač prihvatio, dokumentuju se sistematično i uredno u obliku pisanih pravila, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa kvaliteta, planova, priručnika i zapisa o kvalitetu.

Ona posebno sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja  menadžmenta u pogledu kvaliteta proizvoda;

- tehničkih karakteristika, uključujući i standarde, koji će se primjenjivati, a u slučajevima kad se odgovarajući harmonizovani standardi i standarizovani dokumenti dokumenti ne primjenjuju u potpunosti, i sredstva koja će se koristiti da se obezbijedi primjena osnovnih zahtjeva ovog pravilnika koji se tiču mjerila;

- rješenja za kontrolu i verifikaciju konstruisanja, postupaka i sistematskih aktivnosti za konstrukciju  mjerila koja su obuhvaćena ovim pravilnikom;

- odgovarajućih metoda proizvodnje, upravljanja kvalitetom i osiguranja kvaliteta, postupaka i sistematskih aktivnosti koje će se upotrebljavati;

- pregleda i ispitivanja koji će se sprovoditi prije, tokom i  nakon proizvodnje, kao i njihovu učestalost;

- zapise kvaliteta kao što su npr. Izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti uključenog osoblja, itd.;

- mjera za praćenje dostizanja zahtijevanog kvaliteta konstrukcionog rješenja i proizvoda, kao i efikasnosti sistema kvaliteta.

3.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje sistem kvaliteta, kako bi utvrdilo da li zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.2. Usaglašenost sa tim zahtjevima se pretpostavlja za one sisteme kvaliteta koji su u skladu sa odredbama nacionalnog standarda kojim se preuzima odgovarajući harmonizovani standard, od trenutka kad je objavljen.

Osim iskustva u sistemima upravljanja kvalitetom tim za nezavisnu ocjenu ima odgovarajuće iskustvo u metrološkoj oblasti i tehnologiji mjerila i znanje o primjenjivim zahtjevima ovog pravilnika. Postupak ocjenjivanja uključuje pregled u pogonima proizvođača.

Proizvođač se obavještava o odluci. Obavještenje sadrži zaključke o sprovedenoj provjeri i obrazloženje odluke o ocjeni.

3.4 Proizvođač se obavezuje da će preduzeti mjere za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da ga održava kako bi ostao prikladan i efikasan.

3.5 Proizvođač periodično obaviještava tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj njegovoj namjeravanoj promjeni.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje predložene promjene odlučuje da li izmijenjeni sistem kvaliteta i dalje zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.2 ili je potrebna ponovna ocjena.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti obavjestava proizvođača o svojoj odluci. To obavještenje sadrži zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni.

## Nadzor  uz učešće tijela za ocjenu usaglašenosti

4.1 Svrha nadzora je da osigura da proizvođač ispunjava obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

4.2 Proizvođač će omogućiti tijelu za ocjenu usaglašenosti pristup mjestima proizvodnje, pregleda i ispitivanja i skladištenje u svrhu pregleda i obezbijediti sve potrebne podatke, a posebno:

- dokumentaciju o sistemu kvaliteta;

- zapise o kvalitetu,  kao što je predviđeno dijelom sistema kvaliteta koji se odnosi na konstrukciju, kao što su rezultati analiza, proračuni, ispitivanja, itd.;

- zapise o kvalitetu,  kao što je predviđeno proizvodnim dijelom sistema kvaliteta, kao što su izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o kvalifikovanosti uključenog osoblja itd.

4.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti sprovodi periodična ocjenjivanja kako bi obezbijedilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta, a izvještaj o sprovedenoj reviziji  dostavlja  proizvođaču.

4.4 Osim toga, tijelo za ocjenu usaglašenosti može da posjeti proizvođača bez najave. Tokom takvih posjeta tijelo za ocjenu usaglašenosti može, po potrebi, da sprovede ili da se pobrine da se sprovedu ispitivanja proizvoda kako bi se, ako je potrebno, provjerilo da li ispravno funkcioniše sistem kvaliteta. Tijelo za ocjenu usaglašenosti  izdaje proizvođaču izvještaj o posjeti, a ako se sprovodilo ispitivanje, i rezultat ispitivanja.

## Pisana izjava o usaglašenosti

  - Proizvođač stavlja „CE“ oznaku usaglašenosti, dodatnu metrološku oznaku i uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti iz tačke 3.1, njegov identifikacioni broj na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

  - Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila i na raspolaganju je  Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Izjava o usaglašenosti identifikuje mjerila za koja je sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti se isporučuje sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Ovaj zahtjev može da se tumači tako da se primjenjuje na grupu ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku.

6. Proizvođač 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila čuva i na raspolaganje je Organu nadležnom za poslove metrologije:

- dokumentacija koja se tiče sistema kvaliteta, a odnosi se na drugi stav tačke 3.1;

- promjenu iz tačke 3.5, kako je odobrena;

- odluke i izvještaje tijela za ocjenu usaglašenostikoji se odnose na tačke 3.5, 4.3 i 4.4.

7. Svako tijelo za ocjenu usaglašenosti periodično dostavlja Organu nadležnom za poslove metrologije spisak odobrenja sistema kvaliteta koje je izdalo ili odbilo i da odmah obavijesti Organ nadležan za poslove metrologije o  povlačenju odobrenja sistema kvaliteta.

Ovlašćeni predstavnik

8. Obaveze proizvođača koje su sadržane u tačkama 3.1, 3.5, 5.2 i 6 može u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću da ispuni njegov ovlašćeni predstavnik.

# IZJAVA O USAGLAŠENOSTI NA OSNOVU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETA I ISPITIVANJA KONSTRUKCIONOG RJEŠENJA

(POSTUPAK H1)

1. „Izjava o usaglašenosti na osnovu potpunog osiguranja kvaliteta i ispitivanja konstrukcionog rješenja“ je postupak ocjene usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze navedene u ovom Prilogu i obezbjeđuje i izjavljuje da je mjerilo  u skladu sa odgovarajućim zahtjevima  ovog pravilnika.

## Proizvodnja

2. Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta za konstruisanje, proizvodnju i završni pregled i ispitivanje mjerila kako je navedeno u tački 3, a na njega se primjenjuje nadzor kako je navedeno u tački 5. Adekvatnost tehničke konstrukcije mjerila se provjerava prema odredbama iz tačke 4.

## Sistem kvaliteta

3.1 Proizvođač podnesi zahtjev za ocjenu sistema kvaliteta tijelu za ocjenu usaglašenosti  po svom izboru.

Zahtjev sadrži:

- sve bitne podatke za predviđenu kategoriju mjerila;

- dokumentaciju koja se odnosi na sistem kvaliteta.

3.2 Sistem kvaliteta obezbijedjuje usaglašenost mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač prihvatio, dokumentuju se sistematično i uredno u obliku pisanih pravila, postupaka i uputstava. Dokumentacija o sistemu kvaliteta omogućava dosljedno tumačenje programa kvaliteta, planova, priručnika i zapisa o kvalitetu.

Ona posebno sadrži odgovarajući opis:

- ciljeva kvaliteta i organizacione strukture, odgovornosti i ovlašćenja menadžmenta u pogledu kvaliteta proizvoda;

- tehničkih karakteristika, uključujući i standarde, koji će se primjenjivati, a u slučajevima kad se odgovarajući harmonizovani standardi i standardizovani dokumenti ne primjenjuju u potpunosti, i sredstva koja će se koristiti da se obezbijedi primjena osnovnih zahtjeva ovog pravilnika koji se tiču mjerila;

- rješenja za kontrolu konstruisanja i ovjeravanja, postupaka i sistematskih aktivnosti za konstrukciju  mjerila koja su obuhvaćena ovim pravilnikom;

- odgovarajućih metoda proizvodnje, upravljanja kvalitetom i osiguranja kvaliteta, postupaka i sistematskih aktivnosti koje će se upotrebljavati;

- pregleda i ispitivanja koji će se sprovoditi prije, tokom i nakon proizvodnje, kao i njihovu učestalost;

- zapisa o kvalitetu kao što su npr. izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o osposobljenosti uključenog osoblja itd.;

- mjera za praćenje dostizanja zahtijevanog kvaliteta konstrukcionog rešenja i proizvoda, kao i efikasnosti sistema kvaliteta.

3.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje sistem kvaliteta, kako bi utvrdilo da li zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.2. Usaglašenost sa tim zahtjevima se pretpostavlja za one sisteme kvaliteta koji su u skladu sa odredbama nacionalnog standarda kojim se preuzima odgovarajući harmonizovani standard, od trenutka kad je objavljen.

Osim iskustva u sistemima upravljanja kvalitetom tim za nezavisnu ocjenu ima    odgovarajuće iskustvo o metrološkoj oblasti i tehnologiji mjerila i znanje o primjenjivim zahtjevima ovog pravilnika. Postupak ocjenjivanja uključuje i  pregled u pogonima proizvođača.

Proizvođač se obaviještava o odluci. Obavještenje  sadrži zaključke o sprovedenoj provjeri i obrazloženje odluke o ocjeni.

3.4 Proizvođač se obavezuje da će preduzeti mjere za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da ga održava kako bi ostao prikladan i efikasan.

3.5 Proizvođač periodično obavještava tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je odobrilo sistem kvaliteta o svakoj njegovoj namjeravanoj promjeni.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti ocjenjuje predložene promjene i odlučuje da li izmijenjeni sistem kvaliteta i dalje zadovoljava zahtjeve iz tačke 3.2 ili je potrebna ponovna ocjena.

Tijelo za ocjenu usaglašenosti obavještava proizvođača o svojoj odluci. To obavještenje sadrži zaključke ispitivanja i obrazloženje odluke o ocjeni.

3.6 Svako tijelo za ocjenu usaglašenosti periodično dostavlja Organu nadležnom za poslove metrologije spisak odobrenja sistema kvaliteta koje je izdalo ili odbilo i obaviještava Organ nadležan za poslove metrologije o povlačenju odobrenja sistema kvaliteta.

## Provjeravanje konstrukcionog rješenja

4.1 Proizvođač podnosi zahtjev za provjeru konstrukcionog rješenja tijelu za ocjenu usaglašenosti iz tačke 3.1.

4.2 Zahtjev omogućava razumijevanje konstrukcionog rešenja, proizvodnju i rad mjerila, kao i ocjenu usaglašenosti sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika.

Zahtjev  sadrži:

- ime i adresu proizvođača;

- pisanu izjavu da zahtjev nije podnijet drugom tijelu za ocjenu usaglašenosti;

- tehničku dokumentaciju koja je navedena u članu 11. Ova dokumentacija omogućava ocjenu usaglašenosti mjerila sa odgovarajućim zahtjevima ovog pravilnika. Ona, u mjeri koja je bitna za ovakvu ocjenu, da obuhvata konstrukciono rješenje i funkcionisanje mjerila;

- potrebne dokaze o adekvatnosti tehničkog i konstrukcionog rješenja. U tom dokazu navode se svi korišćeni dokumenti, posebno kad odgovarajući harmonizovani standardi i standardizovani dokumenti nisu u potpunosti primijenjeni, a, po potrebi, treba da se uključe i rezultati ispitivanja koja su sprovedena u  odgovarajućim laboratorijama proizvođača ili u drugim ispitnim laboratorijama u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću.

4.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti  pregleda zahtjev i, ako konstrukciono i tehničko rješenje zadovoljavaju odredbe pravilnika koje se primjenjuju na mjerilo, izdaje proizvođaču  EU uvjerenje o provjeri konstrukcionog rješenja. To uvjerenje da sadrži ime i adresu proizvođača, zaključke pregleda, uslove pod kojima važi i podatke koji su potrebni za identifikaciju odobrenog mjerila.

    - Svi bitni dijelovi tehničke dokumentacije prilažu se uz uvjerenje.

    - Uvjerenje ili njegovi prilozi  sadrže sve bitne podatke za ocjenu usaglašenosti  i nadzor mjerila u upotrebi. Ono omogućava ocjenu usaglašenosti proizvedenih mjerila sa provjerenim konstrukcionim i tehničkim rješenjem u pogledu obnovljivosti njihovih metroloških karakteristika kad su ispravno podešeni korišćenjem odgovarajućih sredstava, uključujući:

- metrološke karakteristike konstrukcionog rješenja mjerila;

- zahtijevane mjere za obezbjeđenje cjelovitosti mjerila (žigosanje, identifikacija programske podrške …);

- podatke o drugim elementima koji su potrebni za identifikaciju mjerila i provjeru njegove vizuelne spoljašnje usaglašenosti sa konstrukcionim  i tehničkim rješenjem;

- sve posebne podatke koji su potrebni za provjeru karakteristika  proizvedenih mjerila, ako je to prikladno;

- u slučaju podsistema sve potrebne podatke, kako bi se osigurala spojivost sa drugim podsistemima ili mjerilima.

4.3.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti sastavlja izvještaj o provjeri koji je na raspolaganju Organu nadležnom za poslove metrologije. Tijelo za ocjenu usaglašenosti može da objavi sadržaj tog izvještaja u cjelini ili djelimično, samo uz saglasnost proizvođača.

4.4 Proizvođač informiše tijelo za ocjenu usaglašenosti koje je izdalo EU uvjerenje o provjeri konstrukcionog rješenja o svakoj bitnoj promjeni odobrenog konstrukcionog rješenja. Za promjene odobrenog konstrukcionog i tehničkog rješenja dobija se dopunsko odobrenje tijela za ocjenu usaglašenosti koje je izdalo EU uvjerenje o provjeri konstrukcionog rješenja, kad takve promjene mogu da utiču na usklađenost sa osnovnim zahtjevima ovog pravilnika, uslovima važenja uvjerenja ili propisanim uslovima korišćenja mjerila. Ta dopunska odobrenja daju se u obliku prilogaizvornom EU uvjerenju o provjeri konstrukcionog rješenja.

4.5 Svako tijelo za ocjenu usaglašenosti periodično  dostavlja Organu nadležnom za poslove metrologije:

- izdate EU uvjerenja o provjeri konstrukcionog rješenja i njihove dodatke;

- dopune i izmjene koje se odnose na izdata uvjerenja.

Svako Tijelo za ocjenu usaglašenosti obaviještava Organ nadležnan za poslove metrologije  o povlačenju EU uvjerenja o provjeri konstrukcionog rješenja.

4.6 Proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik sa tehničkom dokumentacijom čuva i primjerak  EU uvjerenja o provjeri konstrukcionog rješenja, njegove priloge i dopune u periodu od 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila.

Kad ni proizvođač ni njegov ovlašćeni zastupnik nisu registrovani u Uniji, za obavezu stavljanja tehničke dokumentacije na raspolaganje na osnovu zahtjeva odgovorna je osoba koju odredi proizvođač.

## Nadzor  uz učešće tijela za ocjenu usaglašenosti

5.1 Svrha nadzora je da osigura da proizvođač ispunjava obaveze koje proizilaze iz odobrenog sistema kvaliteta.

5.2 Proizvođač omogućava tijelu za ocjenu usaglašenosti pristup mjestima konstrukcje, proizvodnje, pregleda i ispitivanja i skladištenje u svrhu pregleda i da mu obezbijedisve potrebne podatke, a posebno:

- dokumentaciju o sistemu kvaliteta;

- zapise o kvalitetu,  kao što je predviđeno dijelom sistema kvaliteta koji se odnosi na konstrukciju, kao što su rezultati analiza, proračuni, ispitivanja, itd.;

- zapise o kvalitetu,  kao što je predviđeno proizvodnim dijelom sistema kvaliteta, kao što su izvještaji o pregledu i ispitni podaci, podaci o kalibraciji, izvještaji o kvalifikovanosti uključenog osoblja, itd.;

5.3 Tijelo za ocjenu usaglašenosti sprovodi periodična ocjenjivanja kako bi obezbijedilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta, a izvještaj o sprovedenoj reviziji  dostavlja  proizvođaču.

5.4 Osim toga tijelo za ocjenu usaglašenosti može da posjeti proizvođača bez najave. Tokom takvih posjeta tijelo za ocjenu usaglašenosti može da sprovede ili da se pobrine da se sprovedu ispitivanja proizvoda kako bi se, ako je potrebno, provjerilo da li ispravno funkcioniše sistem kvaliteta. Tijelo za ocjenu usaglašenosti izdaje proizvođaču izvještaj o posjeti, a ako se sprovodilo ispitivanje, i rezultat ispitivanja.

## Pisana izjava o usaglašenosti

6.1 Proizvođač stavlja „CE“ oznaku usaglašenosti, dodatnu metrološku oznaku i,uz odgovornost tijela za ocjenu usaglašenosti iz tačke 3.1, njegov identifikacioni broj na svako mjerilo koje zadovoljava odgovarajuće zahtjeve ovog pravilnika.

6.2 Izjava o usaglašenosti sastavlja se za svaki model mjerila i na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila. Izjava o usaglašenosti identifikuje mjerila za koja je sastavljena.

Kopija izjave o usaglašenosti isporučuje sa svakim mjerilom koje se stavlja na tržište. Ovaj zahtjev može da se tumači tako da se primjenjuje na grupu ili isporuku, a ne na pojedinačna mjerila u slučajevima kada se isporučuje veliki broj mjerila jednom korisniku

7. Proizvođač 10 godina od prestanka proizvodnje mjerila čuva i  na raspolaganju je Organu nadležnom za poslove metrologije:

- dokumentacija koja se odnosi  na drugi stav tačke 3.1;

- promjene iz tačke 3.5, kako je odobrena;

- odluke i izvještaje tijela za ocjenu usaglašenosti koje se odnose na tačke 3.5, 5.3 i 5.4.

## Ovlašćeni predstavnik

8. Obaveze proizvođača koje su sadržane u tačkama 3.1, 3.5, 6.2 i 7 može u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću da ispuni njegov ovlašćeni predstavnik.

Prilog 3  Mjerila

VODOMJERI

Relevantni zahtjevi iz Priloga 1, posebni zahtjevi iz ovog Priloga i postupci ocjenjivanja usaglašenosti navedeni u ovom Prilogu , primjenjuju se na vodomjere namijenjene za mjerenje zapremine čiste, hladne ili tople vode koja se koristi u stanovima, poslovnim prostorima i lakoj industriji.

DEFINICIJE

Vodomjer

Mjerilo konstruisano da mjeri, pamti i pokazuje zapreminu vode u uslovima mjerenja, koja prolazi kroz mjerni pretvarač.

Najmanji protok ( Q1 )

Najmanji protok pri kojemu vodomjer obezbjeđuje pokazivanja koja zadovoljavaju zahtjeve koji se odnose na najveće dozvoljene greške (NDG-e).

Prelazni protok ( Q2 )

Prelazni protok je vrijednost protoka koja se pojavljuje između trajnog i najmanjeg protoka, u kojima je opseg protoka podijeljen  na dvije zone, " gornju zonu " i " donju zonu". Svaka zona ima karakteristične NDG-e.

Trajni protok ( Q3 )

Najveći protok pri kojemu vodomjer radi na zadovoljavajući način pri normalnim uslovima rada, tj. u uslovima ustaljenoga ili isprekidanoga protoka.

Protok preopterećenja (Q4)

Protok preopterećenja najveći je protok pri kojemu vodomjer radi na zadovoljavajući način bez pogoršanja za kratak vremenski period.

POSEBNI ZAHTJEVI

Nazivni radni uslovi

Proizvođač određuje nazivne radne uslove za mjerilo, a posebno:

- Opseg protoka za vodu

Vrijednosti opsega protoka ispunjavaju sledeće uslove:

Q3/Q1 ≥ 10

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25

2.  Temperaturni opseg za vodu.

Vrijednosti za teperaturni opseg ispunjavaju sledeće uslove:

od 0,1 ºC do najmanje 30 ºC, ili

od 30  ºC do najmanje 90 ºC.

Vodomjer može biti konstruisan tako da radi u oba opsega.

3.  Opseg relativnog pritiska vode, pri čemu je za Q3 taj opseg od 0,3 bar do najmanje 10 bar .

4.  Za napajanje električnom energijom: nazivna vrijednost naizmjeničnog napajanja i / ili granice za jednosmjerno napajanje.

Najveća dozvoljena greška ( NDG )

5. Najveća dozvoljena greška ( NDG-a ), pozitivna ili negativna za zapremine protoka između prelaznog protoka  (Q2 ) (uključeno) i protoka preopterećenja (Q4) jednaka je:

2 % za vodu čija je temperatura ≤ 30 ºC

3 % za vodu čija je temperatura > 30 ºC

6. Najveća dozvoljena greška (NDG-a) pozitivna ili negativna za zapremine protoka između minimalnog protoka (Q1) i prelaznog protoka (Q2) (isključeno) je 5 % za vodu na bilo kojoj temperaturi.

6.1 NDG mjerila ne smije se koristiti na način kojim bi se  sistematski favorizovala bilo koja strana.

Dozvoljeni uticaji smetnji

  - Elektromagnetna otpornost

    - Uticaji elektromagnetnih smetnji  na vodomjere može biti takav da:

- promjena u rezultatima mjerenja nije veća od kritične vrijednosti promjene definisane u 8.1.4, ili

- da je pokazivanje rezultata mjerenja takvo da se ne može protumačiti kao validni rezultat, tako da se trenutna promjena ne može protumačiti, pamtiti ili prenijeti kao mjerni rezultat.

    - Posle prestnaka uticaja elektromagnetnih smetnji vodomjer će:

- raditi ponovo u granicama najveće dozvoljene greške (NDG-e),

- imati zaštićene sve funkcije mjerenja , i

- omogućiti obnavljanje svih mjernih podataka koji su postajali neposredno prije pojave smetnje.

7.1.3  Kritične vrijednosti promjene je manja od sledeće dvije vrijednosti:

- zapremine koja odgovara polovini veličine najveće dozvoljene greške u gornjoj zoni za izmjerenu zapreminu;

- zapremine koja odgovara najvećoj dozvoljenoj grešci za odgovarajuću zapreminu u jednom minutu pri protoku Q3.

7.2 Postojanost

Posle odgovarajućih ispitivanja, uzimajući u obzir vremenski period procijenjen od proizvođača, biće zadovoljeni sledeći kriterijumi:

7.2.1 Ostupanje mjernih rezultata posle ispitivanja postojanosti, u odnosu na  početne mjerne rezultate, ne smije biti veća:

- 3 %  izmjerene zapremine između Q1 (uključujući) i Q2 (isključujući);

- 1,5 % izmjerene zapremine između Q2 (uključujući) i Q4 (uključujući).

7.2.2 Greška pokazivanja za izmjerenu zapreminu posle ispitivanja  postojanosti ne smije biti veća:

- ± 6 % od izmjerene zapremine između Q1 (uključujući) i Q2 (isključujući);

- ± 2,5 % od izmjerene zapremine između Q2 (uključujući) i Q4 (uključujući) za vodomjere predviđene za mjerenje vode sa temperaturom između 0,1 ºC i 30 ºC ,

-    ± 3,5 % od izmjerene zapremine između Q2 (uključujući) i Q4 (uključujući) za

vodomjere predviđene za mjerenje vode sa temperaturom između 30 ºC i 90 ºC.

Prikladnost

8.1 Vodomjer je konstruisan tako da se može ugraditi za rad u bilo kom položaju, osim ako nije drugačije jasno označeno.

  - Proizvođač će precizirati da li je mjerilo konstruisano za mjerenje suprotnoga protoka. U tom slučaju, zapremina suprotnog protoka se oduzima od ukupne zapremine ili se odvojeno bilježi. Ista najveća dozvoljena greška (NDG-a) se primjenjiuje i na normalni i na suprotni protok.

Vodomjeri koji nijesu konstruisani za mjerenje suprotnoga protoka sprečavaju suprotni protok ili izdržavaju slučajnu promjenu toka, bez pogoršanja ili promjene metroloških osobina.

Mjerne jedinice

9. Izmjerena zapremina se prikazuje u kubnim metrima [m3].

Stavljanje u upotrebu

10. Distributer ili osobe odgovorne za ugradnju mjerila,definišu zahtjeve iz tačaka  1, 2 i 3, ovog prilogatako da je mjerilo pogodno za tačna mjerenja predviđene ili  predvidljive potrošnje.

Ocjena usaglašenosti

Postupci ocjenjivanja usaglašenosti naznačenih u Članu 10 između kojih proizvođač može da bira su: B+F ili B+D ili H1.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sa preporukama OIML R 49-1: 2006 i OIML R 49-2: 2006.

NDG (najveća dozvoljena greška) pri redovnom i varednom ovjeravanju je jednaka NDG kod ispitivanja usklađenosti, koja je utvrđena za vodomjere u ovom Prilogu.

Postupci metrološkog pregleda kod redovnog i varednog ovjeravanja jednaki su postupcima kod redovnog ovjeravanja, ako postupak kod redovnog ovjeravanja nije utvrđen, za prvo ovjeravanje, navedeno u članu 6 ovog pravilnika.

Proširena mjerna nesigurnost sistema preko kojeg se ispituje ne smije prekoračiti 1/3 NDG za vodomjere iz ovog priloga. Podrazumijeva se da su ti zahtjevi ispunjeni, ako su ispunjeni zahtjevi koji su navedeni za sistem za ispitivanje koji su u članu 6  ovoga pravilnika.

Izuzetak su vodomjeri za toplu (vruću) vodu pri redovnom ovjeravanju ispituju se hladnom vodom, ako je u uvjerenju o odobrenju tipa tako navedeno.

Metrološki nadzor

NDG vodomjera u upotrebi je jednaka dvostrukoj NDG pri redovnoj ovjeri.

Postupci metrološkog pregleda pri metrološkom nadzoru vodomjera pri upotrebi jednaki su kako je predviđeno za nadzor vodomjera u dokumentima koji se na to odnose u članu 6 ovoga pravilnika.

Proširena mjerna nesigurnost sistema preko kojeg se ispituje ne smije prekoračiti 1/3 NDG za vodomjere iz ovoga Priloga. Podrazumijeva se da su ti zahtjevi ispunjeni, ako su ispunjeni zahtjevi koji su navedeni za sistem za ispitivanje koji su u članu 6 ovoga pravilnika.

MJERILA ZA GAS I UREĐAJI ZA KOREKCIJU ZAPREMINE

Odgovarajući zahtjevi iz Priloga 1, određeni zahtjevi ovog Priloga i postupci ocjenjivanja usaglašenosti navedeni u ovom Prilogu, primjenjuju se na mjerila za gas i uređaje za korekciju zapremine, koja su namijenjena za upotrebu u domaćinstvima, trgovini i u lakoj industriji.

DEFINICIJE

Mjerilo za gas

Uređaj konstruisan za mjerenje, pamćenje i prikazivanje količine (zapremine ili mase) proteklog gorivog gasa.

UREĐAJ ZA KOREKCIJU

Uređaj pridružen instaliran na mjerilu za gas koji izmjerenu vrijednost pri postojećim uslovima mjerenja automatski pretvara u vrijednost u osnovnom stanju.

Najmanji protok (Qmin)

Najmanji protok pri kom mjerilo za gas daje pokazivanja koja zadovoljavaju zahtjeve koji se odnose na najveće dozvoljene greške.

Najveći protok (Qmax)

Najveći protok pri kom mjerilo za gas daje pokazivanja koja zadovoljavaju zahtjeve koji se odnose na najveće dozvoljene greške.

Prelazni protok (Qt)

Prelazni protok je protok koji se pojavljuje između najvećeg i najmanjeg protoka, pri kom se područje protoka dijeli na dva područja: »gornje područje« i »donje područje«. Svako područje ima svojstvenu najveću dozvoljenu grešku.

Protok preopterećenja (Qr)

Protok preopterećenja je najveći protok pri kom mjerilo za gas u kraćem vremenskom periodu radi bez kvara.

Osnovna stanja

Određena stanja na koja se pretvara mjerena količina fluida.

I. DIO – POSEBNI ZAHTJEVI – MJERILA ZA GAS

1. Nazivni radni uslovi

Proizvođač daje specifikaciju nazivnih radnih uslova za mjerilo za gas uzimajući u obzir:
1.1 Područje protoka za gas ispunjava minimalno sledeće uslove:

| Klasa | Qmax/Qmin | Qmax/Qt | Qr/Qmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | ≥ 150 | ≥ 10 | 1,2 |
| 1,0 | ≥ 20 | ≥ 5 | 1,2 |

1.2 Područje temperatura gasa: najmanje 40 °C.
1.3. Uslovi koji se odnose na gorivo/gas
Mjerilo je konstruisano za područje gasova i pritisaka napajanja koji važe u zemlji odredišta. Proizvođač će posebno naglasiti:

• vrstu ili grupu gasova
• najveći radni pritisak.
1.4 Najmanje temperaturno područje od 50 °C za date klimatske uslove.
1.5 Nominalna vrijednost naizmjeničnog napajanja i/ili granice jednosmjernog napajanja.

2. Najveće dozvoljene greške (NDG)

2.1 Mjerilo za gas koje pokazuje zapreminu u uslovima mjerenja ili masu

Tabela 1.

| Klasa tačnosti | 1,5 | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| Qmin ≤ Q < Qt | 3 % | 2 % |
| Qt ≤ Q ≤ Qmax | 1,5 % | 1 % |

NDG mjerila ne smije se koristiti na način kojim bi se  sistematski favorizovala bilo koja strana.

2.2 Za mjerilo za gas sa uređajem za temperaturnu korekciju zapremine, koji pokazuje samo pretvorenu vrijednost, najveća dozvoljena greška mjerila povećava se za 0,5 % u području od 30 °C koje se simetrično produžava oko temperature određene od strane proizvođača koja se nalazi između 15 °C i 25 °C. Izvan toga područja dozvoljeno je još i dodatno povećanje od 0,5 % za svaki interval od 10 °C.

3. Dozvoljeni uticaj smetnji

3.1 Elektromagnetna  otpornost
3.1.1 Uticaj elektromagnetnih smetnji na mjerila za gas ili uređaje za korekciju zapremine:
• ne smije izazvati promjenu mjernog rezultata veću od granične vrijednosti definisane u tački 3.1.3 ili
• je takav da se pokazivanje mjernog rezultata ne može tumačiti kao valjan rezultat, npr. tako da se promjena ne može tumačiti, pamtiti ili prenijeti kao mjerni rezultat.
3.1.2 Poslije pretrpljenih elektromagnetnih smetnji, mjerilo za gas :
• će se obnoviti kako bi radilo u granicama najveće dozvoljene greške
• će imati očuvane sve mjerne funkcije,i
• će omogućiti obnavljanje svih mjernih podataka koji su postojali neposredno prije pojave smetnji.
3.1.3 Granična vrijednost jednaka je manjoj od sledeće dvije vrijednosti:
• vrijednosti koja odgovara polovini apsolutne vrijednosti najveće dozvoljene greške u gornjem području mjerene zapremine
• vrijednosti koja odgovara najvećoj dozvoljenoj grešci za odgovarajuću zapreminu u jednom minutu pri najvećem protoku.
3.2 Djelovanje poremećaja protoka ispred i iza mjerila za gas
U uslovima ugradnje koje je odredio proizvođač, djelovanje poremećaja protoka ne smije prekoračiti jednu trećinu najveće dozvoljene greške.

4. Postojanost

Nakon izvršenja odgovarajućih ispitivanja, uzimajući u obzir vremenski period dat od proizvođača, sledeći kriterijumi će biti zadovoljeni:
4.1 Mjerila klase 1,5
4.1.1 Promjena mjernog rezultata, nakon ispitivanja postojanosti u poređenju sa početnim mjernim rezultatom, ne smije za protoke u području od Qt do Qmax preći mjerni rezultat za više od 2 %.
4.1.2 Greška pokazivanja, poslije izvršenih ispitivanja postojanosti, ne smije preći dvostruku vrijednost najveće dozvoljene greške iz stava 2.

4.2 Mjerila klase 1,0
4.2.1 Promjena mjernog rezultata nakon ispitivanja postojanosti, u poređenju sa početnim mjernim rezultatom, ne smije preći jednu trećinu najveće dozvoljene greške iz stava 2.
4.2.2 Greška pokazivanja, poslije izvršenih ispitivanja postojanosti, ne smije preći  vrijednost najveće dozvoljene greške iz stava 2.

5.  Prikladnost

5.1 Mjerilo za gas koje se napaja iz električne mreže (naizmjenične ili jednosmjerne) je opremljeno rezervnim uređajem za napajanje ili drugim sredstvima kako bi se u slučaju zakazivanja glavnog izvora napajanja osigurala zaštita svih mjernih funkcija.
5.2 Posebni izvor napajanja će imati rok upotrebe od najmanje pet godina. Poslije isteka 90 % tog roka, će pokazati odgovarajuće upozorenje.
5.3 Pokazni uređaj će imati dovoljan broj cifara kako bi se osiguralo da količina koja je protekla za vrijeme od 8000 sati pri protoku Qmax ne vrati cifre na njihove početne vrijednosti.
5.4 Mjerilo za gas će biti moguće ugraditi tako da radi u bilo kom položaju koji je odredio proizvođač u uputstvima za ugradnju.
5.5 Mjerilo za gas će imati ispitni element koji omogućava da bude ispitano u odgovarajućem vremenskom periodu.
5.6 Mjerilo za gas će biti u granicama najveće dozvoljene greške u bilo kom smjeru protoka ili samo u jednom smjeru koji je jasno naznačen.

6. Jedinice

Izmjerene količine su biti prikazane u kubnim metrima ili u kilogramima.

II. DIO – POSEBNI ZAHTJEVI – UREĐAJI ZA KOREKCIJU ZAPREMINE

Uređaj za korekciju zapremine čini podsistem u skladu sa članom 4 definicija b) drugi stav.
Kada je to primjenjivo, na uređaj za korekciju zapremine se primjenjuju osnovni zahtjevi za mjerilo za gas. Osim toga primjenjuju se i sledeći zahtjevi:

7. Osnovna stanja za pretvorene veličine

Proizvođač će odrediti osnovno stanje za pretvorene veličine.

8. Najveća dozvoljena greška (NDG)

• 0,5 % na temperaturi okoline od 20 °C ± 3 °C, vlažnosti okoline 60 % ± 15 % i nominalnim vrijednostima napajanja električnom energijom
• 0,7 % za uređaj zatemperaturnu korektciju u nominalnim uslovima rada
• 1 % za ostale uređaje za korekciju u nominalnim uslovima rada.
Napomena: Greška mjerila za gas nije uzeta u obzir.

Uređaj za korekciju zapremine ne smije koristiti NDG da bi sistematski favorizovalo bilo koju stranu.

9.  Prikladnost

9.1 Elektronski uređaj za korekciju ima mogućnost otkrivanja rada izvan nominalnih područja rada datih od strane proizvođača za parametre bitne za tačnost mjerenja. U tom slučaju uređaj za korekciju će zaustaviti integraciju pretvorenih vrijednosti, a za vrijeme rada van nominalnih radnih područja može odvojeno sumirati pretvorenu veličinu.
9.2 Elektronski uređaj za korekciju ima mogućnost prikazivanja svih bitnih podataka za mjerenje bez dodatne opreme.

III. DIO – STAVLJANJE U UPOTREBU I OCJENA USAGLAŠENOSTI

Stavljanje u upotrebu

10. (a) Mjerenje potrošnje u domaćinstvima obavlja se pomoću mjerila klase 1,5 i mjerila klase 1,0 koji ima odnos Qmax/Qmin jednak ili veći od 150

(b) Mjerenje potrošnje u trgovini i/ili u lakoj industriji obavlja se pomoću mjerila klase 1,5 (c) Distributer gasa ili osoba koju je on ovlastio, određuje svojstva mjerila tako da ono bude odgovarajuće za tačno mjerenje predviđene ili predvidljive potrošnje.

Ocjena usaglašenosti

Postupci ocjene usaglašenosti iz člana 10. između kojih proizvođač može da bira su :
B + F ili B + D ili H1.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sa preporukom OIML R 137-1 i 2: 2012.

BROJILA AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Odgovarajući zahtjevi iz Priloga 1, posebni zahtjevi ovog Priloga i postupci ocjenjivanja usaglašenosti navedeni u ovom Prilogu, primjenjuju se na brojila aktivne električne energije, koja su namijenjena za upotrebu u domaćinstvima, komercijalnu upotrebu, kao i upotrebu u lakoj industriji.

Napomena: Brojila električne energije se mogu upotrebljavati u kombinaciji sa  mjernim transformatorom, zavisno od toga koja je mjerna metoda primijenjena. Međutim, ovaj Prilog pokriva samo brojila električne energije, a ne i mjerne transformatore.

Ako brojilo služi i za mjerenje reaktivne električne energije, metrološke karakteristike tako kombinovanog brojila, koje se odnose na  mjerenje reaktivne energije, će ispunjavati uslove propisane zahtjevima za elektronska brojila reaktivne električne energije klasa tačnostti 2 i 3.

DEFINICIJE

Brojilo aktivne električne energije je uređaj koji mjeri aktivnu električnu energiju koja se troši u okviru strujnog kola.

I	   =     električna struja koja teče kroz brojilo

In	=	    definisana nominalna struja za koju je projektovano brojilo koje radi preko transformatora

Ist     =    najniža navedena vrijednost struje I za koju brojilo registruje aktivnu električnu energiju sa faktorom snage  jedan  (Kod višefaznih brojila  opterećenje mora biti uravnoteženo)

Imin	=    vrijednost struje I iznad koje  se greška brojila nalazi unutar najveće dozvoljene greške (Kod višefaznih brojila  opterećenje mora biti uravnoteženo)

Itr   	=	vrijednost struje I iznad koje  se greška nalazi unutar najveće dozvoljene  greške koja odgovara oznaci   klase tačnosti za brojilo

Imax		=	maksimalna vrijednost struje I za koju se greška nalazi u okviru najveće dozvoljene  greške

U		=	    napon koji se dovodi na brojilo

Un		=	definisani nominalni  napon

f		=	   frekvencija napona koja se dovodi na brojilo

fn	=	definisana nominalan  frekvencija

PF 	=	   faktor snage = cos φ = kosinus fazne razlike φ između I i U

POSEBNI ZAHTJEVI

1.  Tačnost

Proizvođač će  specificirati oznaku klase tačnosti  brojila. Oznake klasa su definisane kao: Klasa A, B i C.

2.    Nazivni   radni uslovi

Proizvođač će navesti nazivne radne uslove brojila, posebno:

Vrijednosti fn, Un, In, Ist, Imin, Itr, i Imax koje se primjenjuju na brojilo. Za navedene vrijednosti struje, brojilo će da zadovoljava uslove date u tabeli 1.

Tabela 1

|  | Klasa A | Klasa B | Klasa C |
| --- | --- | --- | --- |
| Za direktno povezana brojila |  |  |  |
| Ist | ≤ 0,05·Itr | ≤ 0,04·Itr | ≤ 0,04·Itr |
| Imin | ≤ 0,5·Itr | ≤ 0,5·Itr | ≤ 0.3·Itr |
| Imax | ≥ 50·Itr | ≥ 50·Itr | ≥ 50·Itr |
| Za brojila sa transformatorom |  |  |  |
| Ist | ≤ 0,06·Itr | ≤ 0,04·Itr | ≤0 ,02·Itr |
| Imin | ≤ 0,4·Itr | ≤ 0,2·Itr(1) | ≤ 0,2·Itr |
| In | = 20·Itr | = 20·Itr | = 20·Itr |
| Imax | ≥ 1,2·In | ≥ 1,2·In | ≥ 1,2·In |
| (1) Za elektromehanička brojila klase B se primijenjuje Imin ≤ 0,4·Itr |  |  |  |

Opsezi napona, frekvencije i faktora snage u okviru kojih brojilo zadovoljava zahtjeve koji se odnose na najveće dozvoljene greške su dati u tabeli 2. Ovi opsezi odgovaraju karakteristikama električne energije koja se isporučuje iz javnih sistema distribucije.

Opsezi napona i frekvencije će biti najmanje:

0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un

0,98 · fn ≤ f  ≤ 1,02 · fn

Opseg faktora snage  je najmanje od cos φ = 0,5 induktivne do cos φ = 0,8 kapacitivno.

3.   Najveće dozvoljene greške

Djelovanje različitih mjerenih i uticajnih veličina (a,b,c...) određuju se odvojeno, a sve druge mjerene i uticajne veličine se održavaju relativno konstantnim na njihovim nazivnim vrijednostima. Greška mjerenja, koja ne smije preći najveću dozvoljenu  grešku datu u tabeli 2, izračunava se:

Greška mjerenja = a2+b2+c2...

Kada brojilo radi pri promjenljivom strujnom opterećenju, procentualne greške ne smiju preći granice date u tabeli 2.

Tabela 2

Najveće dozvoljene  greške pri  nazivnim   uslovima i pri definisanim nivoima strujnog opterećenja i radne temperature

|  | Radne temperature |  |  | Radne temperature |  |  | Radne temperature |  |  | Radne temperature |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + 5˚ C...+ 30˚ C |  |  | - 10 ˚C...+ 5 ˚C ili + 30 ˚C...+ 40˚C |  |  | - 25 ˚C...- 10 ˚C Ili + 40 ˚C...+ 55˚C |  |  | - 40 ˚C...- 25 ˚C ili + 55 ˚C...+ 70˚C |  |  |
| Klasa brojila | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Jednofazno brojilo; višefazna brojila sa uravnoteženim opterećenjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imin≤ I <Itr | 3,5 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1,3 | 7 | 3,5 | 1,7 | 9 | 4 | 2 |
| Itr≤ I ≤ Imax | 3,5 | 2 | 0,7 | 4,5 | 2,5 | 1 | 7 | 3,5 | 1,3 | 9 | 4 | 1,5 |
| Višefazno brojilo sa jednofaznim opterećenjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itr ≤ I ≤ Imax, pogledati izuzetak ispod | 4 | 2,5 | 1 | 5 | 3 | 1,3 | 7 | 4 | 1,7 | 9 | 4,5 | 2 |
| Za elektromehanička višefazna brojila, strujni opseg za jednofazno opterećenje je ograničen na 5 Itr≤ I ≤ Imax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kada brojilo radi u različitim temperaturnim opsezima, primjenjuju se odgovarajuće vrijednosti najveće dozvoljene  greške.

3. NDG mjerila ne smije se koristiti na način kojim bi se  sistematski favorizovala bilo koja strana.

4.         Dozvoljeni uticaj smetnji

4.1.      Opšte

Kako su brojila električne energije direktno povezana na napajanje iz glavnih vodova i kako je struja iz tih vodova takođe jedna od mjerenih veličina, za električna brojila se koristi posebna elektromagnetna sredina.

Brojilo će da zadovoljava uslove elektromagnetne sredine E2 i dodatne zahtjeve iz  tačaka 4.2 i 4.3.

Elektromagnetna sredina i dozvoljeni uticaji smetnji odražavaju prisustvo dugotrajnih smetnji koje ne utiču na tačnost izvan graničnih vrijednosti, kao i prisustvo prolaznih smetnji koje mogu prouzrokovati privremeno sniženje ili gubitak funkcija ili performansi od kojih će se brojilo oporaviti i neće uticati na tačnost izvan graničnih vrijednosti.

Ako postoji predvidljiv visoki rizik od udara groma ili preopterećenja na mreži, metrološke karakteristike brojila će biti zaštićene.

4.2.      Uticaj dugotrajnih smetnji

Tabela 3

Granične vrijednosti za dugotrajne smetnje

| Smetnje | Granične vrijednosti u procentima za klase brojila |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Obrniti redosljed faza | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
| Neuravnotežen napon (primjenjuje se samo za višefazna brojila) | 4 | 2 | 1 |
| Sadržaj harmonika u strujnom kolu (1) | 1 | 0,8 | 0,5 |
| Jednosmjerni naponi i harmonici u strujnom kolu | 6 | 3 | 1,5 |
| Niz brzih impulsa | 6 | 4 | 2 |
| Magnetna polja; HF (radio-frekvencijska) elektromagnetna polja; Konduktivne smetnje uzrokovane radio-frekvencijskim poljima; Otpornost na elektromagnetne talase | 3 | 2 | 1 |
| (1) U slučaju kada za elektromehanička brojila granične vrijednosti za sadržaj harmonika u strujnom kolu i za DC i harmonike u strujnom kolu nisu definisane |  |  |  |

  - Dozvoljeni uticaji prolaznih elektromagnetnih pojava

4.3.1.   Uticaj elektromagnetnih smetnji na brojilo električne energije će biti takvo da tokom i odmah   poslije poremećaja:

- nijedan izlaz namijenjen ispitivanju tačnosti brojila ne proizvodi impulse ili signale koji odgovaraju energiji većoj od granične vrijednosti, a brojilo će se u dogledno vrijeme poslije smetnje:

- oporaviti kako bi radilo unutar granica najveće dozvoljene greške

-  sačuvati sve mjerne funkcije

-  omogućiti povratak svih podataka o mjerenju koji su postojali prije poremećaja

- ne smije pokazivati promjenu registrovane energije veće od granične vrijednosti.

Granična vrijednost u kWh je m·Un·Imax·10-6

(m označava broj mjernih sistema  brojila, Un je u voltima i Imax u amperima).

4.3.2.   Za preopterećenje strujom, granična vrijednost iznosi 1,5%.

5.         Prikladnost

  - Pozitivna greška brojila  na naponima  koji su ispod određenog radnog napona ne smije biti veća od 10% .

  - Pokazivač  ukupne energije će imati dovoljan broj cifara koje omogućavaju da se pokazivanje brojila, koje radi 4000 sati pri punom opterećenju (I = Imax, U = Un i PF = 1), ne vrati na svoju početnu vrijednost i da se ne resetuje u toku rada.

  - U slučaju gubitka struje u kolu, iznosi izmjerene električne energije će biti dostupni za očitavanje barem četiri mjeseca.

  - Rad bez opterećenja (prazan hod)

Kada je na strujno kolo, u kojem ne teče struja, priključen  napon (strujno kolo će biti otvoreno), brojilo ne smije registrovati energiju pri naponu između 0,8·Uni 1,1 Un.

5.5.      Polazak (početak registrovanja)

Brojilo će početi i nastaviti da registruje na Un, PF = 1 (Kod višefaznih  brojila opterećenje će biti uravnoteženo) i struji koja je jednaka Ist.

- Mjerne jedinice

Izmjerena električna energija će biti prikazana u kilovat-časovima ili megavat-časovima.

Stavljanje u upotrebu

(a) Za mjerenje električne energije u domaćinstvima koriste se brojila klase tačnosti A. Za određene primjene, može se zahtijevati i brojila klase tačnosti B.

(b)  Za mjerenja električne energije u komercijalne svrhe i/ili svrhe lake industrije, koriste se brojila klase B. Za određene primjene može se koristiti i brojila klase C.

(c) Distributer električne energije ili osoba koja je zakonski ovlašćena za ugradnju brojila dužna je da odredi strujni opseg , tako da brojilo bude pogodno za tačno mjerenje predviđene i predvidljive potrošnje.

Ocjena usaglašenosti

Postupci ocjenjivanja usaglašenosti iz Člana 10 između kojih proizvođač može da bira su:

B + F ili B + D ili H1.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sa standardom MEST EN 50470-1,MEST EN 50470-2,MEST EN 50470-3.

NDG-e pri redovnim i vanrednim ovjeravanjima brojila aktivne električne energije jednake su NDG za postupke ocjene usaglašenosti definisanih ovim prilogom.

Metrološki nadzor

NDG mjerila u upotrebi je jednaka 1,5 NDG prilikom ovjeravanja.

Postupci pri metrološkom nadzoru brojila aktivne električne energije isti su kao postupci ovjeravanja.

Proširena mjerna nesigurnost metode ispitivanja ne smije preći 1/3 NDG za brojila aktivne električne energije iz ovoga priloga. Smatra se da je ovaj zahtjev ispunjen, ako su ispunjeni zahtjevi koji su za metode ispitivanja za analizatore izduvnih gasova u dokumentima iz člana 6 ovog pravilnika.

MJERILA TOPLOTNE ENERGIJE

Na mjerila toplotne energije koja se upotrebljavaju u domaćinstvu, trgovini i lakoj  industriji primjenjuju se odgovarajući zahtjevi iz Priloga 1, kao i posebni zahtjevi i postupci ocjene usklađenosti  navedeni u ovom Prilogu.

DEFINICIJE

Mjerilo toplotne energije konstruisano je za mjerenje one toplotne energije koju u krugu izmjenjivača toplote prima ili predaje tečnost koja se koristi kao sredstvo za razmjenu toplote.

Mjerilo toplotne energije može biti izvedeno kao jedna cjelina ili sastavljeno od podsistema kao što su: senzor protoka, par temperaturnih senzora i računska jedinica ili njihova kombinacija.

θ= temperatura tečnosti za prenos  toplote

θul= vrijednost temperature θ na ulazu u izmjenjivač toplote

θiz= vrijednost temperature θ na izlazu iz izmjenjivača toplote

Δθ= temperaturna razlika θul - θiz pri čemu je Δθ ≥ 0

θmax= gornja granica temperature θ pri kojoj mjerilo toplotne energije ispravno radi u granicama dozvoljene greške

θmin = donja granica temperature θ pri kojoj  mjerilo toplotne energije ispravno radi u granicama dozvoljene greške

Δθmax=gornja granica razlike temperatura Δθ  pri kojoj  mjerilo toplotne energije ispravno radi u granicama dozvoljene greške

Δθmin= donja granica razlike temperatura Δθ  pri kojoj  mjerilo toplotne energije ispravno radi u granicama dozvoljene greške

q = protok tečnosti za prenos toplote

qs = najveća trenutno dozvoljena vrijednost protoka q pri kojoj mjerilo toplotne energije ispravno radi

qp = najveća trajno dozvoljena vrijednost protoka q pri kojoj mjerilo toplotne energije ispravno radi

qi= najmanja dozvoljena vrijednost protoka q pri kojoj mjerilo toplotne energije ispravno radi

P = protok tečnosti za prenos toplote	
Ps = najveća dozvoljena vrijednost snage P pri kojoj mjerilo toplotne energije ispravno radi

POSEBNI ZAHTJEVI

1.  Nazivni radni uslovi

Proizvođač će navesti nazivne radne uslove na sljedeći način:

1.1 Za temperaturu tečnosti : θmax, θmin

  - za temperaturne razlike: Δθmax, Δθmin za koje važe sljedeća ograničenja: Δθmax/Δθmin = 10; Δθmin = 3 K ili 5 K ili 10 K.

1.2 Za pritisak tečnosti: najveći dozvoljeni pozitivni unutrašnji pritisak koji mjerilo toplotne energije može trajno izdržati na gornjoj granici temperaturnog područja.

1.3 Za protok tečnosti: qs, qp, qi, gdje vrijednosti najvećeg trajno dozvoljenog protoka qp i najmanjeg trajno dozvoljenog protoka qi podliježu ovom ograničenju: qp/qi ≥10.

1.4 Za toplotnu snagu: Ps.

2. Klase  tačnosti

Za mjerila toplotne  energije  definišu se ove klase tačnosti: 1, 2 i 3.

3. Najveće dozvoljene greške primjenjive na mjerilo u cjelini

Najveće dozvoljene greške primjenjive na mjerilo toplotne energije u cjelini, izražene u procentima stvarne vrijednosti, za svaku klasu tačnosti iznose:

- za klasu 1: E = Ef + Et + Ec ; gdje su  Ef, Et, Ec  određene u skladu sa paragrafima od 7.1 do 7.3

- za klasu 2: E = Ef + Et + Ec ; gdje su  Ef, Et, Ec  određene  u skladu sa paragrafima od 7.1 do 7.3

- za klasu 3: E = Ef+ Et + Ec ;  gdje su  Ef, Et, Ec određene u skladu sa paragrafima od 7.1 do 7.3

NDG mjerila ne smije se koristiti na način kojim bi se  sistematski favorizovala bilo koja strana.

4. Dozvoljeni uticaj elektromagnetnih smetnji

4.1 Mjerilo ne smije biti izloženo čestim uticajima statičkih magnetnih polja i elektromagnetnih polja na električnoj mreži.

4.2 Uticaj elektromagnetnih smetnji će biti takav da promjena mjernog rezultata ne bude veća od granične vrijednosti kako je utvrđeno u stavu 4.3, ili je pokazivanje mjernog rezultata takvo da se ne može protumačiti kao validan rezultat.

4.3 Granična vrijednost  za  mjerilo  toplotne energije u cjelini jednaka je apsolutnoj vrijednosti najveće dozvoljene greške primjenjive na mjerilo toplotne energije (vidi paragraf 3).

5. Postojanost

Nakon što se sprovede odgovarajuće ispitivanje, uzimajući u obzir trajanje koji je procijenio proizvođač, sljedeći kriterijumi će biti zadovoljeni:

5.1 Senzori protoka: Promjena mjernog rezultata nakon ispitivanja postojanosti u poređenju sa početnim mjernim rezultatom ne smije prelaziti graničnu vrijednost.

5.2 Senzori temperature: Promjena mjernog rezultata nakon ispitivanja postojanosti u poređenju sa početnim mjernim rezultatom ne smije prelaziti 0,1 °C.

6. Natpisi na mjerilu toplotne energije

- klasa tačnosti

- granice protoka

- temperaturne granice

- granice temperaturne razlike

- mjesto ugradnje senzora protoka: dolazni ili povratni vod

- oznaka smjera protoka.

7. Podsistemi

Odredbe za podsisteme mogu se primjenjivati na podsisteme koje je proizveo isti ili drugi proizvođač. Ako se mjerilo toplotne energije sastoji od podsistema, na njih se  primjenjuju odgovarajući zahtjevi za mjerilo toplotne energije. Dodatno se primjenjuju sljedeći zahtjevi:

7.1 Najveća relativna dozvoljena greška senzora protoka, izražena u %, za klase  tačnosti je:

- klasa 1: Ef = (1 + 0,01qp/q), ali ne veća od + 5%

- klasa 2: Ef = (2 + 0,02qp/q), ali ne veća od + 5%

- klasa 3: Ef = (3 + 0,05qp/q), ali ne veća od + 5%,

gdje greška Ef povezuje izmjerenu vrijednost sa stvarnom vrijednošću odnosa između izlaznog signala senzora protoka i  mase ili zapremine.

7.2 Najveća relativna dozvoljena greška para senzora temperature, izražena u %, jednaka je:

- Et = (0,5 + 3·Δθmin/Δθ),

gdje greška Et povezuje izmjerenu vrijednost sa stvarnom vrijednošću odnosa između izlazne temperature para temperaturnih senzora i temperaturne razlike.

7.3 Najveća dozvoljena greška računske jedinice, izražena u %:

- Ec = (0,5 + Δθmin/Δθ),

gdje greška Ec povezuje izmjerenu vrijednost toplotne energije sa stvarnom vrijednošću toplotne energije.

7.4 Granična vrijednost za neki podsistem mjerila toplotne energije jednaka je odgovarajućoj apsolutnoj vrijednosti najveće dozvoljene greške koja se primjenjuje na taj podsistem (vidi stavove 7.1, 7.2 ili 7.3).

7.5 Natpisi na podsistemima

Podsistemi mjerila toplotne energije treba da imaju sledeće natpise:

Senzor protoka:

- Klasa tačnosti

- Granice protoka

- Temperaturne granice

- Nominalni faktor mjerila (npr.litar/impuls) ili odgovarajući

izlazni signal

- Oznaka smjera protoka

Par temperaturnih senzora:

- Oznake tipa (npr.Pt100)

- Temperaturne granice

- Granice temperaturne razlike

Računska jedinica:

- Vrsta temperaturnih senzora

- Temperaturne granice

- Granice temperaturne razlike

- Zahtijevani nominalni faktor mjerila (npr.litar/impuls) ili odgovarajući ulazni signal koji dolazi od senzora protoka

- Mjesto ugradnje senzora protoka: dolazni ili povratni vod.

8. STAVLJANJE U UPOTREBU

(a) Ukoliko je propisano mjerenje toplotne energije u domaćinstvu, ono se obavlja pomoću bilo kojeg  mjerila klase tačnosti 3.

(b) Ukoliko je propisano  mjerenje toplotne energije u  trgovini i lakoj industriji, ovlašćen je da zahtijeva da se mjerenje  ono se obavlja pomoću bilo kojeg mjerila klase tačnosti 2.

(c)  U skladu sa  zahtjevima iz paragrafa 1.1 do1.4 distributer ili osoba koja je zakonski ovlašćena za ugradnju mjerila odredjuje svojstva mjerila tako da ono bude odgovarajuće za tačno mjerenje predviđene ili predvidljive potrošnje.

Ocjena usaglašenosti

Postupci ocjene usklađenosti iz člana 10. između kojih proizvođač može birati su sljedeći: B+F ili B+D ili H1.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sa preporukamaOIML R 75-1: 2002, OIML R 75-2: 2002 i OIML R 75-3: 2006.

Najveće dozvoljene greške prilikom redovnog i vanrednog ovjeravanja mjerila toplotne energije jednake su greškama pri prvom ovjeravanju.

Proširena mjerna nesigurnost metode ispitivanja ne smije preći  1/5 NDG za mjerila toplotne energije iz ovoga priloga. Smatra se da je ovaj zahtjev ispunjen, ako su ispunjeni zahtjevi koji su za metode ispitivanja za mjerila toplotne energije  postavljeni u stavovima iz člana 6 ovog pravilnika.

Metrološki nadzor

NDG mjerila toplotne energije u upotrebi su jednake NDG pri redovnim i vanrednim ovjeravanjima.

MJERNI SISTEMI ZA NEPREKIDNO I DINAMIČKO MJERENJE KOLIČINA TEČNOSTI RAZLIČITIH OD VODE

Na mjerne sisteme namijenjene za neprekidno  i dinamičko mjerenje količina  (zapremine i mase) tečnosti različitih od vode primjenjuju se odgovarajući zahtjevi iz Priloga 1 i posebni zahtjevi i postupci ocjene usaglašenosti navedeni u ovom Prilogu. Kad je to prikladno, termini "zapremina i L" u ovom Prilogu mogu se čitati kao: "masa i kg".

DEFINICIJE

Mjerilo

Uređaj konstruisan da neprekidno mjeri, pamti i prikazuje količinu za uslove mjerenja tečnosti koja protiče kroz mjerni pretvarač u zatvorenom, potpuno napunjenom cjevovodu.

Računar

Dio mjerila koji prima izlazne signale od mjernog pretvarača i moguće, od pomoćnih mjerila i prikazuje mjerne rezultate.

Povezano mjerilo

Uređaj povezan sa računarom za mjerenje određenih veličina koje predstavljaju karakteristike tečnosti radi korekcije i/ili pretvaranja.

Uređaj za pretvaranje (konvertor)

Dio računara koji, uzimanjem u obzir izmjerene karakteristike tečnosti (temperatura, gustina i td.) koristeći povezana mjerila, ili pohranjenu memoriju, automatski pretvara:

- zapreminu mjerene tečnosti u uslovima mjerenja u zapreminu pri osnovnom stanju i/ili u masu, ili

- masu mjerene tečnosti u uslovima mjerenja u zapreminu u uslovima mjerenja i/ili u zapreminu pri osnovnom stanju.

Napomena: konvertor (uređaj za pretvaranje) uključuje odgovarajuća povezana mjerila.

Osnovno stanje

Stanje u koje se pretvara izmjerena količina tečnosti u mjernom stanju (definisano u tački 1.4).

Mjerni sistem

Sistem koji obuhvata mjerilo i sve druge uređaje potrebne da bi se obezbijedila tačnost mjerenja ili koja su namijenjena olakšavanju mjerenja.

Uređaj za mjerenje tečnih goriva (sprava za mjerenje tečnih goriva, fuel dispenser)

Mjerni sistem namijenjen za snabdijevanje motornih vozila, malih brodova i malih aviona tečnim gorivom.

Samoposluživanje

Način kupoprodaje koji omogućava kupcu da koristi mjerni sistem za uzimanje tečnosti za svoje potrebe.

Uređaj za samoposluživanje

Poseban dio sistema za samoposluživanje koji omogućava da u tom sistemu za samoposluživanje funkcioniše jedan od više mjernih uređaja.

Najmanja mjerena količina (NMK)

Najmanja količina tečnosti čije je mjerenje dozvoljeno mjernim sistemom sa metrološkog aspekta.

Direktno pokazivanje

Pokazivanje (na pokazivaču) zapremine ili mase koje odgovara mjerenju i koje mjerilo može fizički mjeriti.

Napomena:direktno pokazivanje može se pretvoriti u drugu veličinu upotrebom uređaja za pretvaranje.

Mjerni sistemi sa i bez mogućnosti prekida rada

Za mjerni sistem se smatra da je sa mogućnošću/bez mogućnosti prekida kada se tečnost koja teče može/ne može lako i brzo zaustaviti.

Opseg protoka

Opseg između najmanjeg protoka (Qmin) i najvećeg protoka (Qmax).

POSEBNI ZAHTJEVI

1.	 Nazivni  radni slovi

Proizvođač određuje  nazivne radne uslove mjerila, posebno:

1.1.	Opseg protoka

Opseg protoka podliježe sljedećim uslovima:

- opseg protoka mjernog sistema će biti u okviru opsega protoka za svaki od svojih elemenata, posebno mjerila.

- mjerilo i mjerni sistem:

Tabela 1.

| Posebni mjerni sistem | Karakteristike tečnosti | Najmanji odnos Qmax:Qmin |
| --- | --- | --- |
| Uređaj za mjerenje tečnih goriva | Netečni gasovi | 10:1 |
|  | Tečni gasovi | 5:1 |
| Mjerni sistem | Kriogene tečnosti | 5:1 |
| Mjerni sistem na cjevovodima i mjerni sistem za punjenje brodova | Sve tečnosti | Pogodne za upotrebu |
| Svi ostali mjerni sistemi | Sve tečnosti | 4:1 |

1.2.	Osobine tečnosti koje se mjeri pomoću instrumenata sa definisanim nazivom ili vrstom tečnosti ili njenih relevantnih karakteristika, na primjer:

- opseg temperature;

- opseg pritiska;

- opseg gustine;

- opseg viskoziteta.

  - Nominalna vrijednost za naizmjenično (AC) napajanje i/ili granice jednosmjernog (DC) napajanja.

  - Osnovno stanje za pretvorene vrijednosti

Napomena: Stav 1.4 treba da poštuje obaveze članica država za zahtjeve o upotrebi temperature od 15˚C u saglasnosti sa Članom 3 (1) Direktive Savjeta 92/81/EEC od 19.oktobra 1992. na usklađivanju struktura carinjenja mineralnih ulja ili, za teška uljna goriva, TNG i metan, ili druge temperature shodno Članu 3 (2) te Direktive.

- Klasifikacija tačnosti i najveće dozvoljene greške (NDG)

  - Za količine jednake ili veće od 2 litra NDG je:

Tabela 2

|  | Klasa tačnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Mjerni sistem (A) | 0,3% | 0,5% | 1,0% | 1,5% | 2,5% |
| Mjerila (B) | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 1,0% | 1,5% |

2.2	Za količine manje od 2 litra NDG je:

Tabela 3

| Izmjerena zapremina | NDG |
| --- | --- |
| V<0,1 L | 4 × vrijednost u Tabeli 2, primijenjena na 0,1 L |
| 0,1 L ≤ V < 0,2 L | 4 × vrijednost u Tabeli 2 |
| 0,2 L ≤ V < 0,4 L | 2 × vrijednost u Tabeli 2, primijenjena na 0,4 L |
| 0,4 L ≤ V < 1 L | 2 × vrijednost u Tabeli 2 |
| 1 L ≤ V < 2 L | vrijednost u Tabeli 2, primijenjena na 2 L |

2.3.	Međutim, bez obzira na vrijednost zapremine koja se mjeri, apsolutna vrijednost najveće dozvoljene greške data je kao veća od sljedeće dvije vrijednosti:

- apsolutna vrijednost NDG date u Tabeli 2 ili 3,

- apsolutna vrijednost NDG za najmanju mjerenu količinu (Emin).

2.4.1.	Za najmanju mjerenu količinu koja je jednaka ili veća od 2 litra važe sljedeći uslovi:

U s l o v  1

Emin će ispuniti uslov: Emin≥2R, gde je R najmanji podjeljak pokaznog uređaja.

U s l o v  2

Dato je formulom: Emin=(2NMK)×(A/100), gdje su:

- NMK – najmanja mjerena količina

- A – numerička vrijednost data u redu A iz Tabele 2.

    - Za minimalnu mjerenu količinu manju od 2 litra važi gore naveden Uslov 1, a Emin predstavlja dvostruku vrijednost datu u Tabeli 3, primijenjenu na odgovarajuće vrijednosti pod A u Tabeli 2.

  - Pokazivanje pretvorene vrijednosti

U slučaju pokazivanja pretvorene vrijednosti NDG-e su kao pod A u Tabeli 2.

  - Uređaj za pretvaranje (konvertor)

NDG-e za njegovo pokazivanje iznose ± (A-B), gde A i B predstavljaju vrijednosti date u Tabeli 2.

Djelovi konvertora koji se mogu odvojeno pregledati

(a) R a č u n a r

NDG pokazivanja količine tečnosti, pozitivna ili negativna, koja se primjenjuje na računare jednaka je jednoj desetini NDG date pod A u Tabeli 2.

(b) Povezana mjerila

Povezana mjerila će imati toliku tačnost da se njihove greške mogu uklopiti u vrijednosti date u Tabeli 4:

Tabela 4

| NDG pri mjerenju | Klasa tačnosti mjernog sistema |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| Temperatura | ±0,3˚C | ±0,5˚C |  |  | ±1,0˚C |
| Pritisak | Manje od 1 Mpa: ±50 kPa Između 1 Mpa i 4 Mpa: ±5% Ispod više od 4 Mpa: ±200 kPa |  |  |  |  |
| Gustina | ±1 kg/m3 |  | ±2 kg/m3 |  | ±5 kg/m3 |

Ove vrijednosti se primjenjuju na karakteristične veličine tečnosti koje se prikazuju pomoću konvertora

(c) T a č n o s t  f u n k c i j a  i z r a č u n a v a n j a

Najveća dozvoljena greška, pozitivna ili negativna, pri izračunavanju svake veličine karakteristične za tečnost, iznosi dvije petine vrijednosti date u (b).

  - Zahtjev (a) u stavu 2.6 primjenjuje se za bilo koje proračune, a ne samo za pretvaranje.

2.8 	NDG mjerila ne smije se koristiti na način kojim bi se  sistematski favorizovala bilo koja strana.

- Najveći dozvoljeni uticaj  smetnji

3.1.	Uticaj elektromagnetnih smetnji na mjerni sistem je jedan od sljedećih:

- promjena rezultata mjerenja nije veća od kritične vrijednosti promjene kako je definisano u stavu 3.2, ili

- pokazivanje rezultata mjerenja prikazuje prolazno odstupanje koje ne može biti protumačeno, memorisano ili prenešeno kao rezultat mjerenja. Osim toga, u slučaju mjernih sistema bez mogućnosti prekida rada, ovo takođe može značiti nemogućnost izvršenja bilo kakvog mjerenja ili

- kada je promjena rezultata mjerenja veća od kritične vrijednosti promjene, u tom slučaju mjerni sistem omogućava da se sačuva rezultata mjerenja malo prije dostizanja kritične vrijednosti promjene i zaustaviti protok.

3.2.	Granična vrijednost promjene je veća od NDG/5 za posebno mjerene količine ili Emin.

- Postojanost

Poslije izvođenja odgovarajućih ispitivanja, uzimajući u obzir vremenski period procijenjen od strane proizvođača, zadovoljeni će biti sljedeći kriterijum:

Odstupanja u rezultatima mjerenja poslije ispitivanja postojanosti, upoređeni sa početnim rezultatima mjerenja, ne smiju preći vrijednost za mjerila data pod B u Tabeli 2.

- Prikladnost

5.1.	Pokazivanja različitih pokaznih uređaja, koja se odnose na rezultate jednog istog mjerenja, ne smiju se razlikovati (jedno od drugog) više od jednog podjeljka kada uređaji imaju iste podjeljke. U slučajevima kada uređaji imaju različite podjeljke, razlika ne smije biti veća od najveće vrijednosti podjeljka.

Osim toga, u slučaju uređaja za samopousluživanje podjeljci na glavnom uređaju za pokazivanje mjernog sistema i podioci na uređaju za samopousluživanje, će biti isti i ne smije biti razlike u rezultatima mjerenja.

5.2.	U normalnim uslovima upotrebe ne smije biti moguće preusmjeriti mjerenu količinu, osim ako je to lako uočljivo.

5.3.	Bilo koji procenat vazduha ili gasa koji nije lako detektovati u tečnosti, ne smije dovesti do odstupanja greške veće od:

- 0,5% za tečnosti koje se ne koriste za piće i za tečnosti čija dinamička viskoznost ne prelazi 1mPa·s, ili

- 1% za prehrambene tečnosti i za ostale tečnosti čija dinamička viskoznost prelazi 1mPa·s.

Inače, dozvoljeno odstupanje ne smije nikada biti manje od 1% NMK. Ova vrijednost važi u slučaju prisustva vazdušnih ili gasnih džepova.

5.4.	Uređaji za direktnu prodaju

5.4.1.	Mjerni sistem namijenjen za direktnu prodaju je opremljen uređajima za vraćanja pokazivača na nulu.

Mjerenu tečnost ne smije biti moguće preusmjeriti.

    - Pokazivanje količine na kojoj je zasnovana transakcija traje dok svi učesnici u transakciji ne prihvate rezultate mjerenja.

    - Mjerni sistem namijenjen za direktnu prodaju ima mogućnost prekida rada.

    - Bilo koji procenat vazduha ili gasa u tečnosti ne smije dovesti do odstupanja greške većih od vrijednosti datih u stavu 5.3.

  - Uređaji za mjerenje tečnih goriva

    - Pokazivač na spravama za mjerenje tečnih goriva ne smije biti moguće vratiti na nulu tokom mjerenja.

    - Početak novog mjerenja je zabranjen dok se pokazivač ne vrati na nulu.

    - Kada je mjerni sistem opremljen pokazivačem koji pokazuje novčani iznos, razlika prikazanog novčanog iznosa i novčanog iznosa izračunatog na osnovu jedinične cijene i pokazane zapremine, ne smije biti veća od cijene koja odgovara Emin. Međutim, nije nužno da ta razlika bude manja od najmanje novčane jedinice.

- Kvar na napajanju električnom energijom

Mjerni sistem je opremljen bilo rezervnim uređajem za dovod električne energije koji čuva sve mjerne funkcije za vrijeme kvara glavnog uređaja, ili će biti opremljen sredstvima za čuvanje i pokazivanje prisutnih podataka da bi se omogućilo zaključivanje posla koji je u toku i sa sredstvima koja zaustavljaju protok u momentu kvara glavnog uređaja za dovod električne energije.

- Stavljanje u upotrebu

Tabela 5

| Klasa tačnosti | Vrsta mjernog sistema |
| --- | --- |
| 0,3 | Mjerni sistemi na cjevovodima |
| 0,5 | Sve mjerni sistemi, ako na drugom mjestu u ovoj tabeli nije drugačije naznačeno, a naročito: - uređaji za mjerenje goriva (osim za tečne gasove), - mjerni sistemi na autocistijernama za tečnosti niske viskoznosti (<20mPa·s), - mjerni sistemi za utovar/istovar brodskih, železničkih i autocistijerni (1) - mjerni sistemi za mlijeko - mjerni sistemi za snabdijevanje aviona |
| 1,0 | mjerni sistemi za tečne gasove pod pritiskom mjerene na temperaturi jednakoj ili iznad -10˚C mjerni sistemi koji su normalno Klase tačnosti 0,3 ili 0,5 kada se koriste za tečnosti: - čija je temperatura ispod -10˚C ili iznad 50˚C - čija je dinamička viskoznost veća od 1000 mPa·s - čiji maksimalni zapreminski protok nije veći od 20 L/h |
| 1,5 | mjerni sistemi za tečni ugljendioksid mjerni sistemi za tečne gasove pod pritiskom mjerene na temperaturi ispod -10˚C (osim kriogenih tečnosti) |
| 2,5 | Mjerni sistemi za kriogene tečnosti (temperatore ispod -153˚C) |
| (1) Međutim, Članice Država mogu zahtijevati mjerni sistem klase tačnosti 0,3 ili 0,5 kada se koriste za naplatu poreza za mineralna ulja prilikom utovara/istovara brodskih, železničkih i autocistijerni. Napomena: Međutim, proizvođač može odrediti bolju tačnost za određene vrsta mjernih instalacija. |  |

8.	Mjerne jedinice

Mjerene količine su prikazane u mililitrima, kubnim centimetrima, litrima, kubnim metrima, gramima, kilogramima ili tonama.

Ocjena usaglašenosti

Postupci ocjenjivanja usaglašenosti naznačenih u Članu 10 između kojih proizvođač može da bira su:

B+F ili B+D ili H1 ili G.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sa preporukama OIML R 117-1 2007, OIML R 118: 1995, OIML R 120: 2010.

Najveće dozvoljene greške prilikom redovnog i vanrednog ovjeravanja su definisane u tački 7, tabela 5 ovog priloga.

Proširena mjerna nesigurnost sistema za ispitivanje ne smije prelaziti 1/3 najveće dozvoljene greške za mjerila na koje se ovaj član odnosi.

Prije upotrebe mjernog sistema lice koje ovjerava mjerne sisteme treba da:

–provjeri obavezne natpise i oznake na mjernom sistemu i povezanim uređajima;

– provjeri zaštitne i oznake ovjeravanja (žigove);

– funkcionalno provjeri mjerni sistem uzimajući u obzir najveću dozvoljenu grešku.

Metrološki nadzor

NDG mjernog sistema u upotrebi su jednake NDG pri redovnim  i vanrednim ovjeravanjima.

Postupci metrološkog pregleda pri metrološkom nadzoru mjernog sistema u upotrebi su isti kao postupci pregleda pri ovjeravanju.

AUTOMATSKE VAGE

Automatske vage i namijenjene za određivanje mase tijela na osnovu djelovanja sile teže na to tijelo, primjenjuju se odgovarajući osnovni zahtjevi iz Priloga 1, posebni zahtjevi iz ovog Priloga i postupci ocjene usaglašenosti koji su navedeni u 1. poglavlju ovog Priloga.

DEFINICIJE

Automatska vaga

Mjerilo koje određuje masu proizvoda bez uticaja rukovaoca, prema unaprijed zadatom programu automatskog funkcionisanja koji je karakterističan za to mjerilo.

Automatska vaga za pojedinačno mjerenje

Automatska vaga koja određuje masu unaprijed sastavljenih pojedinačnih opterećenja (na pr. prethodno upakovanih proizvoda) ili pojedinačnih opterećenja rasutog materijala.

Automatska kontrolna vaga

Automatska vaga koja dijeli proizvode različitih masa u dvije ili više podgrupa u skladu sa vrijednošću razlike njihovih masa i podešene nominalne vrijednosti.

Vaga sa ispisom mase

Automatska vaga za pojedinačno mjerenje koja postavlja natpise sa masom na pojedinačne proizvode.

Vaga sa ispisom mase/cijene

Automatska vaga za pojedinačno mjerenje koja postavlja natpise na pojedinačne proizvode sa ispisom mase i cijene.

Automatska gravimetrijska vaga za punjenje

Automatska vaga koja puni ambalažu sa unaprijed zadatom i praktično konstantnom masom proizvoda iz gomile (rasutog stanja).

Vaga za sabiranje pojedinačnih količina opterećenjea

Automatska vaga kojom se određuje masa rasutog proizvoda njegovim dijeljenjem na pojedinačna opterećenja. Masa svakog pojedinačnog opterećenja se određuje redom i sabira, a zatim se svaki pojedinačno opterećenje istovara na gomilu.

Vaga sa neprekidnim sabiranjem

Automatska vaga koja neprekidno određuje masu rasutog proizvoda na pokretnoj traci, bez njegovog sistematskog dijeljenja i bez prekida kretanja pokretne trake.

Željeznička vaga
Automatska vaga čiji prijemnik opterećenja uključuje i željezničke šine a služi za mjerenje šinskih vozila.

POSEBNI ZAHTJEVI

POGLAVLJE I – Zahtjevi koji su zajednički za sve tipove automatskih vaga

1. 	 Nazivni radni uslovi
	Proizvođač treba da navede  nazivne radne uslove za vagu na sljedeći način:

  - Za mjerenu veličinu:

Opseg mjerenja  vage izražen  pomoću njene najveće i najmanje mogućnosti

mjerenja.

1.2 	Za uticajne veličine koje potiču od električnog napajanja:

U slučaju naizmjeničnog napajanja: nominalni naizmjenični napon napajanja ili granične vrijednosti naizmjeničnog napona.

U slučaju jednosmjernog napajanja: nominalni i minimalni jednosmjerni napon napajanja ili granične vrijednosti jednosmjernog napona.

1.3 	Za mehaničke i klimatske uticajne veličine:

Najmanji temperaturni opseg je 30 °C, osim ako nije drugačije navedeno u narednim poglavljima ovogpriloga.

Klase mehaničke okoline u skladu sa dodatkom I, paragraf 1.3.2 nisu primjenljive. Za vage koje se upotrebljavaju pod posebnim mehaničkim naprezanjem, npr. vage koje su ugrađene u vozila, proizvođač će da odredi 	mehaničke uslove upotrebe.

1.4	Za druge uticajne veličine (ako je to primjenljivo):

Brzinu (brzine) rada.

Karakteristike proizvoda koji se mjeri.

2.	Dopušteni efekat smetnji – Elektromagnetno okruženje

Za svaku vrstu vage u odgovarajućem poglavlju ovog priloga daju se zahtijevane radne karakteristike i granična vrijednost.

3. 	Prikladnost

3.1 	Treba da se osiguraju sredstva za ograničenje uticaja nagiba, opterećenja i brzine rada, tako da se pri normalnom radu ne prekorače najveće dozvoljene 	greške.

3.2	Treba da se osiguraju sredstva za rukovanje predmetom mjerenja kako bi se omogućilo da rezultat mjerenja pri normalnom radu ostane u granicama najvećih dozvoljenih grešaka.

3.3 	Bilo koja kontrola upravljačkog interfejsa će biti jasna i djelotvorna.

3.4	Rukovaoc treba da provjeri ispravnosti pokazivača (ako postoji).

3.5	Treba da se osigura odgovarajuća mogućnost podešavanja nule, kako bi vaga pri normalnom radu ostala u granicama najveće dozvoljene greške.

3.6 	Svaki rezultat koji je izvan mjernog područja će se prepoznati kao takav kada je štampanje rezultata moguće.

4. 	Ocjena usaglašenosti

Proizvođač može da bira između sljedećih postupaka ocjene usaglašenostiiz člana 10:
	Za mehaničke sisteme:
	B+D ili B+E ili B+F ili D1 ili F1 ili G ili H1.

Za elektromehaničke vage:
	B+D ili B+E ili B+F ili G ili H1.

Za elektronske sisteme ili sisteme koji sadrže softver:
	B+D ili B+F ili G ili H1.

POGLAVLJE  II – Automatske vage za pojedinačno mjerenje

1.	 Klase tačnosti

1.1 	Vage se dijele na glavne kategorije koje se označavaju sa:
	X ili Y	kako je odredio proizvođač.
1.2 	Te se glavne kategorije dalje dijele na četiri klase tačnosti:
	XI, XII, XIII i XIV
	i
	Y(I), Y(II), Y(a) i Y(b)
	koje navodi proizvođač.

2.	Vage kategorije X

2.1 	Kategorija X primjenjuje se na vage koje se upotrebljavaju za provjeru 	prethodno upakovanih proizvoda, što je definisano posebnim propisom.

2.2 	Klase tačnosti dopunjene su faktorom (x) koji količinski određuje najveće dozvoljeno standardno odstupanje, kao to je dato u paragrafu 4.2.

Proizvođač treba da navede faktor (x),  gdje (x) mora biti  ≤ 2 i u obliku 1 × 10k,

2 × 10k ili 5 × 10k, pri čemu je k negativan cijeli broj ili nula.

3.	Vage kategorije Y

Kategorija Y se primjenjuje na sve ostale automatske vage za pojedinačno mjerenje.

4.	Najveća dozvoljena greška

4.1	Srednja vrijednost greške vaga kategorije X / Najveća dozvoljena greška vaga kategorije Y

Tabela 1

| Neto opterećenje (m) u podjeljcima ovjeravanja (e) |  |  |  |  |  |  |  | Najveća dozvoljena srednja greška | Najveća dozvoljena greška |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI | Y(I) | XII | Y(II) | XIII | Y(a) | XIV | Y(b) | X | Y |
| 0 < m ≤ 50 000 |  | 0 < m ≤ 5 000 |  | 0 < m ≤ 500 |  | 0 < m ≤ 50 |  | ± 0,5 e | ± 1 e |
| 50 000< m ≤ 200 000 |  | 5 000< m ≤ 20 000 |  | 500< m ≤ 2 000 |  | 50< m ≤ 200 |  | ± 1,0 e | ± 1,5 e |
| 200 000< m |  | 20 000< m ≤ 100 000 |  | 2 000< m ≤10 000 |  | 200< m ≤1 000 |  | ± 1,5 e | ± 2 e |

4.2	Standardno odstupanje

Najveća dozvoljena vrijednost standardnog odstupanja za vage klase X (x) je rezultat množenja faktora (x) sa vrijednošću iz Tabele 2, koja je data u nastavku.

Tabela 2

| Neto opterećenje (m) | Najveće dozvoljeno standardno odstupanje za klasu X(1) |
| --- | --- |
| m ≤ 50 g | 0,48 % |
| 50 g < m ≤ 100 g | 0,24 g |
| 100 g < m ≤ 200 g | 0,24 % |
| 200 g < m ≤ 300 g | 0,48 g |
| 300 g < m ≤ 500 g | 0,16 % |
| 500 g < m ≤ 1 000 g | 0,8 g |
| 1 000 g < m ≤ 10 000 g | 0,08 % |
| 10 000 g < m ≤ 15 000 g | 8 g |
| 15 000 g < m | 0,053 % |
| Za klase XI i XII (x) mora biti manje od 1. Za klasu XIII (x) ne smije biti veće od 1. Za klasu XIV (x) mora biti veće od 1. |  |

  - Podjeljak ovjeravanja – vage sa jednom podjelom

Tabela 3

| Klase tačnosti |  | Podjeljak ovjeravanja | Broj podjeljaka ovjeravanja n = Max/e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Najmanji | Najveći |
| XI | Y(I) | 0,001 g ≤ e | 50 000 | - |
| XII | Y(II) | 0,001 g ≤ e≤ 0,05 g | 100 | 100 000 |
|  |  | 0,1 g ≤ e | 5000 | 100 000 |
| XIII | Y(a) | 0,1 g ≤ e≤ 2 g | 100 | 10 000 |
|  |  | 5 g ≤ e | 500 | 10 000 |
| XIV | Y(b) | 5 g ≤ e | 100 | 1 000 |

  - Podjeljak ovjeravanja – vage sa više podjela

Tabela 4

| Klase tačnosti |  | Podjeljak ovjeravanja | Broj podjeljaka ovjeravanja n = Max/e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Najmanja vrijednost (1) n = Maxi/e(i+1) | Najveća vrijednost n = Maxi/ei |
| XI | Y(I) | 0,001 g ≤ ei | 50 000 | - |
| XII | Y(II) | 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g | 5 000 | 100 000 |
|  |  | 0,1 g ≤ ei | 5 000 | 100 000 |
| XIII | Y(a) | 0,1 g ≤ ei | 500 | 10 000 |
| XIV | Y(b) | 5 g ≤ ei | 50 | 1 000 |

gdje su:

i = 1,2,...,r

i – parcijalni opseg mjerenja

r – ukupan broj parcijalnih opsega

(1)  Za i = r primjenjuje se odgovarajuća kolona tabele 3, pri čemu se e zamjenjuje sa er.

5.	Opseg mjerenja

Pri određivanju opsega mjerenja  za vage kategorije Y proizvođač će uzeti u obzir da najmanja mogućnost mjerenja ne smije biti manja od:

za klasu Y(I):					100 e

za klasu Y(II):					20 e za 0,001 g ≤e≤0,05 g i 50 e za 0,1g ≤e

za klasu Y(a):					20 e

za klasu Y(b):					10 e

za vage koje se koriste za razvrstavanje, 		 5 e

na pr. poštanske vage i vage za otpad

6.	Dinamičko podešavanje

6.1	Uređaj za dinamičko podešavanje treba da radi u području opterećenja koje je 	naveo proizvođač.

6.2	Kad je ugrađen uređaj za dinamičko podešavanje koji kompenzuje dinamičko dejstvo opterećenja u kretanju, on treba da onemogući rad izvan područja opterećenja, a  treba da  postoji i  mogućnost njegove zaštite.

7.	Radne karakteristike usljed dejstva uticajnih faktora i elektromagnetnih smetnji

  - Najveće dozvoljene greške usljed uticajnih faktora su:

    - Za vage kategorije X:

- za automatski rad; kao što je dato u tabelama 1 i 2,

- za statičko mjerenje pri neautomatskom radu; kao što je dato u tabeli 1.

    - Za vage kategorije Y:

- za svaki opterećenje pri automatskom radu; kao što je dato u tabeli 1,

- za statičko mjerenje pri neautomatskom radu; kao što je dato za kategoriju X u tabeli 1.

  - Granična promjena vrijednosti izazvana smetnjama jednaka je jednom podjeljku ovjeravanja.

  - Temperaturno područje:

- za klase XI i Y(I) najmanja vrijednost je 5º C,

- za klase XII i Y(II) najmanja vrijednost je 15º C.

POGLAVLJE III – Automatske gravimetrijske vage za punjenje

1. 	Klase tačnosti

  - Proizvođač treba da navede i referentnu klasu tačnosti Ref(x) i radnu klasu/e tačnosti X(x).

  - Tipu vage je pridružena referentna klasa tačnosti, Ref(x), koja odgovara najvećoj mogućoj tačnosti za vage tog tipa. Nakon ugradnje, pojedinim vagama se dodjeljuje jedna ili više radnih klasa tačnosti, X(x), uzimajući u obzir posebnost  proizvoda koji se mjere. Dodijeljeni faktor klase (x) mora biti ≤ 2 i u obliku 1 x 10k, 2 x 10k ili 5 x 10k, pri čemu je k negativni cijeli broj ili nula.

  - Referentna klasa tačnosti, Ref(x) je primjenljiva na statička opterećenja.

  - Za radnu klasu tačnosti X(x), X je režim koji povezuje tačnost sa masom opterećenjea, a (x) je množilac za granice grešaka koje su date za klasu X(1) u tački 2.2.

2. 	Najveća dozvoljena greška

  - Greška statičkog mjerenja

    - Za statičke opterećenjee pod nominalnim  radnim uslovima najveća dozvoljena greška za referentnu klasu tačnosti Ref(x) mora biti 0,312 od najvećeg dozvoljenog odstupanja svakog pojedinačnog opterećenja od srednje vrijednosti, kao što je dato u Tabeli 5, pomnoženo dodijeljenim faktorom klase (x).

    - Za vage kod kojih se opterećenje sastoji od više opterećenja (na pr. kumulativne ili selektivne kombinacije opterećenja) najveća dozvoljena greška statičkog opterećenja treba da bude zahtijevane tačnosti za punjenje, kako je dato u tački 2.2 (tj. ne smije biti zbir najvećeg dozvoljenog odstupanja za pojedinačna opterećenja).

  - Odstupanje od prosječnog punjenja

Tabela 5

| Vrijednost mase punjenja m (g) | Najveće dozvoljeno odstupanje svakog punjenja od prosječne vrijednosti za klasu X(1) |
| --- | --- |
| m ≤ 50 | 7,2 % |
| 50 < m ≤ 100 | 3,6 g |
| 100 < m ≤ 200 | 3,6 % |
| 200 < m ≤ 300 | 7,2 g |
| 300 < m ≤ 500 | 2,4 % |
| 500 < m ≤ 1 000 | 12 g |
| 1 000 < m ≤ 10 000 | 1,2 % |
| 10 000 < m ≤ 15 000 | 120 g |
| 15 000 < m | 0,8 % |
| Napomena: Izračunato odstupanje svakog pojedinačnog punjenja od srednje vrijednosti može se prilagoditi uzimanjem u obzir veličine čestica materijala. |  |

  - Greška u odnosu na prethodno podešenu vrijednost (greška podešavanja)

Za vage za koje je moguće unaprijed postaviti masu pojedinačnog punjenja, najveća razlika između te podešene vrijednosti i prosječne mase pojedinačnih 	punjenja ne smije biti veća od 0,312 najvećeg dozvoljenog odstupanja svakog punjenja od prosječne vrijednosti, kao što je dato u tabeli 5.

3. 	Radne karakteristike pod dejstvom uticajnih veličina i elektromagnetnih smetnji

  - Najveće dozvoljene greške koje su izazvane uticajnim veličinama će biti kako je navedeno u tački 2.1.

  - Granična vrijednost izazvana smetnjama je promjena pokazivanja statičkog mjerenja i jednaka je najvećoj dozvoljenoj grešci, kao što je navedeno u tački 2.1, izračunatoj za određeno najmanje punjenje ili promjeni koja na isti način utiče na punjenje u slučaju vaga kod kojih se opterećenje sastoji od više punjenja. Izračunata granična vrijednost se zaokružuje na sljedeći veći podjeljak (d).

  - Proizvođač će naznačiti vrijednost određenog minimalnog punjenja.

POGLAVLJE IV - Vage za sabiranje pojedinačnih količina opterećenjea

1.  	Klase tačnosti

Vage su podijeljene u četiri klase tačnosti, kako slijedi: 0,2,  0,5,  1,  2.

2.	Najveće dozvoljene greške  (NDG)

Tabela 6

| Klase tačnosti | Najveća dozvoljena greška ukupnog opterećenjea |
| --- | --- |
| 0,2 | ± 0,10 % |
| 0,5 | ± 0,25 % |
| 1 | ± 0,50 % |
| 2 | ± 1,00 % |

3. 	Podjeljak pokazivača zbira

Podjeljak pokazivača zbira (dt) treba da iznosi:

0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max

4.	Najmanje ukupno opterećenje (∑min)

Najmanje ukupno opterećenje (∑min) ne smije biti manje od opterećenja pri kome je najveća dozvoljena greška jednaka podjeljku pokazivača zbira dt niti manje od najmanjeg opterećenja koje je proizvođač specificirao.

5.	Podešavanje nule

Kod vaga bez tariranja treba da postoji uređaj za podešavanje nule nakon svakog rasterećenja. Automatski rad će biti blokiran u slučajevima kad pokazivanje nule  odstupa za:

- 1 dt kod vaga sa uređajem za automatsko podešavanje nule;

- 0,5 dt kod vaga sa uređajem za poluautomatsko ili neautomatsko podešavanje nule.

6.	Mogućnosti upravljanja rukovaoca

Tokom automatskog podešavanja blokirano je podešavanje i resetovanje od strane rukovaoca.

7.	Štampanje

Kod vaga koje imaju štampač, resetovanje rezultata je blokirano dok traje štampanje  ili ispisivanje rezultata. Štampanje ili ispisivanje rezultata se vrši ako se prekine automatski rad.

8.	Radne karakteristike usljed dejstva uticajnih faktora i elektromagnetnih smetnji

8.1	Najveće dozvoljene greške usled dejstva uticajnih faktora će biti kao što je dato u tabeli 7.

Tabela 7

| Opterećenje (m) u podjeljcima pokazivača zbiradt | Najveće dozvoljene greške |
| --- | --- |
| 0 < m ≤ 500 | ± 0,5 dt |
| 500 < m ≤ 2 000 | ± 1,0 dt |
| 2 000 < m ≤ 10 000 | ± 1,5 dt |

8.2	Granična vrijednost usljed smetnji jednaka je jednom podjeljku pokazivača zbira	za bilo koje pokazivanje i bilo koji sačuvani rezultat.

POGLAVLJE V -  Vage sa neprekidnim sabiranjem

1.  	Klase tačnosti

Vage su podijeljene u tri klase tačnosti:0,5,  1,  2.

2.         Opseg mjerenja

2.1	Proizvođač će da naznači opseg mjerenja, odnos između najmanjeg neto  opterećenja u jedinicama mjere i najveće mogućnosti mjerenja i najmanje ukupno opterećenje.

  - Najmanje ukupno opterećenje ∑min ne smije biti manje od:

800 d za klasu 0,5;

400 d za klasu 1;

200 d za klasu 2.,

gdje je d podjeljak pokazivača zbira uređaja za sabiranje.

3. 	Najveća dozvoljena greška  (NDG)

Tabela 8

| Klasa tačnosti | Najveća dozvoljena greška ukupnog opterećenja |
| --- | --- |
| 0,5 | ± 0,25 % |
| 1 | ± 0,5 % |
| 2 | ± 1,0 % |

4.	Brzina trake

Brzinu trake će da naznači proizvođač. Za vage sa trakom sa jednom brzinom i one sa promjenljivim brzinama koje imaju ručno podešavanje brzine, brzina ne smije varirati više od 5 % od nominalne vrijednosti. Brzina proizvoda ne smije se razlikovati od brzine trake.

5.	Uređaj za sabiranje

Ne smije biti omogućeno da se uređaj za sabiranje resetuje na nulu.

6.	Radne karakteristike usled dejstva uticajnih faktora i elektromagnetnih smetnji

6.1	Najveća dozvoljena greška usled dejstva uticajnih veličina za opterećenja koja nisu manja od ∑min mora biti 0,7  puta od odgovarajuće vrijednost iz tabele 8, zaokružena na najbližu vrijednost podjeljka pokazivača zbira (d).

6.2	Granična vrijednost usled smetnji mora biti 0,7 puta od određene vrijednosti iz tabele 8, za opterećenje koje je jednako  ∑min, za određenu klasu vaga sa trakom; zaokružena na sledeću veću  vrijednost podjeljka pokazivača zbira(d).

POGLAVLJE VI – Automatske željezničke vage

1.	Klase tačnosti

Vage su podijeljene u četiri klase tačnosti, kako slijedi: 0,2,  0,5,  1,  2.

2.	Najveća dozvoljena greška  (NDG)

2.1	Najveće dozvoljene greške mjerenja pri kretanju jednog vagona ili cijele 	kompozicije prikazane su u tabeli 9.

Tabela 9

| Klasa tačnosti | Najveća dozvoljena greška |
| --- | --- |
| 0,2 | ± 0,1 % |
| 0,5 | ± 0,25 % |
| 1 | ± 0,5 % |
| 2 | ± 1,0 % |

  - Najveća dozvoljena greška za masu spojenih ili razdvojenih vagona pri kretanju će biti jedna od sljedećih vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je veća:

- vrijednost izračunata na osnovu tabele 9, zaokružena na najbliži podjeljak;

- vrijednost izračunata na osnovu tabele 9, zaokružena na najbliži podjeljak za mjerenje koje je jednako 35 % od najveće mase vagona (kao što je zapisano u natpisnim oznakama)

- jedan podjeljak (d).

  - Najveća dozvoljena greška mjerenja vozova u pokretu će biti jedna od sljedećih vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je veća:

- vrijednost izračunata na osnovu tabele 9, zaokružena na najbliži podjeljak;

- vrijednost izračunata na osnovu tabele 9 za vaganje jednog vagona, koja je jednaka 35 % od najveće mase vagona (kao što je zapisano u natpisnim oznakama), pomnožena sa brojem referentnih vagona (koji ne prelazi 10) voza i zaokružena na najbliži podjeljak;

- jedan podjeljak (d) za svaki vagon voza, ali ne preko 10 d.

  - Prilikom mjerenja kompozicije vagona; greške koje nisu veće od 10 % od rezultata mjerenja koji su dobijeni iz jednog ili više prolaza voza, mogu preći odgovarajuću najveću dozvoljenu grešku koja je data u paragrafu 2.2, ali ne smiju preći dvostruku vrijednost najveće dozvoljene greške.

3.	Podjeljak (d)

Odnos između klasa tačnosti i podjeljka će biti kao što je dato u tabeli 10.

Tabela 10

| Klasa tačnosti | Podjeljak (d) |
| --- | --- |
| 0,2 | d ≤ 50 kg |
| 0,5 | d ≤ 100 kg |
| 1 | d ≤ 200 kg |
| 2 | d ≤ 500 kg |

4.	Opseg mjerenja

  - Najmanja izmjerena količina ne smije biti manja od 1 t, i ne veća od vrijednosti koja je dobijena dijeljenjem vrijednosti najmanje mase vagona sa brojem pojedinačnih mjerenja.

  - Najmanja težina vagona ne smije biti manja od 50 d.

5.	 Radne karakteristike usled dejstva uticajnih faktora i elektromagnetnih smetnji

  - Najveće dozvoljene greške usled dejstva uticajnih faktora su kao što je dato u tabeli 11.

Tabela 11

| Opterećenje (m) u podjeljcima ovjeravanja (d) | Najveća dozvoljena greška |
| --- | --- |
| 0 < m ≤ 500 | ± 0,5 d |
| 500 < m ≤ 2 000 | ± 1,0 d |
| 2 000 < m ≤ 10 000 | ± 1,5 d |

5.2	Granična vrijednost usled smetnji jednaka je jednom podjeljku.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sapreporukama 1.	OIML R 50-1: 1997, OIML R 50-2: 1997, OIML R 51-1: 2006, OIML R 51-1:2010 dodatak, OIML R 51-2: 2006   OIML R 61 – 1 i 2: 2004, OIML R 106-1: 2011, OIML R 106-2: 1997, OIML R 107 -  1 i 2: 2007

NDG-e priredovnim i vanrednim ovjeravanjima automtskih vaga jednake su NDG za postupke ocjene usaglašenosti pojedinih mjerila definisanih ovim dodatkom.

Metrološki nadzor

NDG mjerila u upotrebi je jednaka dvostrukoj NDG prilikom ovjeravanja

Postupci pri metrološkom nadzoru automatskih vaga isti su kao postupci ovjeravanja.

Proširena mjerna nesigurnost metode ispitivanja ne smije preći 1/3 NDG za automatske vage iz ovoga priloga. Smatra se da je ovaj zahtjev ispunjen, ako su ispunjeni zahtjevi koji su za metode ispitivanja za pojedinu grupu automatskih vaga postavljeni u dokumentima iz člana 6 ovog pravilnika.

TAKSIMETRI

Na taksimetre se primjenjuju odgovarajući zahtjevi iz Priloga 1, posebni zahtjevi ovog Priloga i postupci ocjenjivanja usaglašenosti navedeni u ovom Prilogu.

DEFINICIJE

Taksimetar

Uređaj koji radi zajedno sa generatorom signala udaljenosti čini mjerilo.

Ovaj uređaj mjeri trajanje i izračunava udaljenost na osnovu signala koji šalje generator signala udaljenosti.

Pored toga, taksimetar izračunava i pokazuje cijenu koju treba platiti za putovanje na osnovu izračunate udaljenosti i/ili izmjerenog trajanja putovanja.

Cijena putovanja

Ukupni novčani iznos za putovanje zasnovan na fiksnoj početnoj cijeni i/ili dužini i/ili trajanju putovanja. Cijena putovanja ne uključuje naplaćivanje za dodatne usluge.

Brzina preklopa

Vrijednost brzine dobijene dijeljenjem vrijednosti vremenske tarife (cijene za čekanje) sa vrijednošću tarife udaljenosti (cijena za pređeni put).

Normalni obračun, metod S (primjena jednostruke tarife)

Izračunavanje cijene putovanja zasnovano na primjeni vremenske tarife ispod vrijednosti brzine preklopa i primjene tarife udaljenosti iznad vrijednosti brzine preklopa.

Normalni obračun, metod D (primjena dvostruke tarife)

Izračunavanje cijene putovanja zasnovano na istovremenoj primjeni vremenske tarife i tarife udaljenosti tokom cijelog trajanja putovanja.

Radni položaj

Različiti položaji pri kojima taksimetar ispunjava različite načine svog funkcionisanja. Radni položaji se razlikuju na osnovu sledećih pokazivanja:

"Slobodan":	radni položaj u kome je onemogućeno izračunavanje cijene putovanja.

"Zauzet":	radni položaj u kome se cijena putovanja izračunava na osnovu početne cijene (ako postoji) i tarife udaljenosti putovanja i/ili trajanja putovanja.

"Zaustavljen":	radni položaj u kome se prikazuje cijena putovanja, a onemogućeno je 	barem izračunavanje cijene putovanja na osnovu trajanja putovanja.

KONSTRUKTIVNI ZAHTJEVI

- Taksimetar je tako konstruisan da računa udaljenost i mjeri trajanje putovanja.

- Taksimetar je tako konstruisan da računa i pokazuje cijenu vožnje, uvećavajući je u jednakim koracima koji zavise od izabrane tarife za radni položaj "zauzet". Taksimetar je takođe biti konstruisan da pokazuje konačnu vrijednost cijene putovanja u radnom položaju "zaustavljen".

- Taksimetar ima mogućnost primjenjivanja normalnog obračuna po metodama S i D. Postojaće mogućnost izbora između ovih metoda obračuna preko odgovarajućeg zaštićenog podešavanja.

- Taksimetar će da obezbijedi sledeće podatke preko odgovarajućih zaštićenih   priključaka:

- radni položaj: "slobodan"," zauzet" ili "zaustavljen";

- podatke u skladu sa članom 15.1;

- opšte informacije: konstantu generatora signala udaljenosti, datum zaštite priključaka, identifikaciju taksi vozila, stvarno vrijeme, identifikaciju tarife;

- informacije o cijeni putovanja: ukupnu naplaćenu cijenu, cijenu putovanja, obračun cijene putovanja (jos jednom provjeriti GB), naplaćene dodatke, datum, vrijeme polaska, vrijeme završetka putovanja, pređenu udaljenost;

- informacije o tarifama: parametre tarifa.

- Taksimetar ima ugrađen štampač ili mogućnost povezivanja na štampač. Kada štampač ne radi, ili radi nepravilno, taksimetar automatski da prekida rad.

- Prilikom ugradnje taksimetra će biti omogućeno podešavanje taksimetra na konstantu generatora signala udaljenosti na koji je povezan, a podešavanje treba zaštititi.

NAZIVNI RADNI USLOVI

6.1 Primjenjuje se klasa mehaničkog okruženja M3.

Proizvođač navedi nazivne radne uslove za mjerilo, posebno za:

- minimalni temperaturni opseg od 80 ºC za klimatsko okruženje;

- raspon napona jednosmjernog napajanja za koje je to mjerilo konstruisano.

NAJVEĆE DOZVOLJENE GREŠKE (NDG)

- Najveće dozvoljene greške taksimetra prije ugradnje u taksi vozilo su:

-	za proteklo vrijeme: ± 0,1%

minimalna vrijednost najveće dozvoljene greške: 0,2 s;

- za pređenu udaljenost: ± 0,2%

minimalna vrijednost najveće dozvoljene greške: 4 m;

-	za izračunavanje cijene putovanja: ± 0,1%

minimalna vrijednost, uključujući zaokruživanje: odgovara najmanjoj značajnoj cifri prikazane cijene putovanja.

DOZVOLJENI UTICAJI SMETNJI

- Elektromagnetna otpornost

  - Primjenjuje se elektromagnetna klasa E3.

8.2 Uređaj ispunjava najveće dozvoljene greške date u članu 6 i uprisustvu elektromagnetnih smetnji.

KVAR NA NAPAJANJU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

- U slučaju smanjenja napona napajanja na vrijednost ispod donje radne granice koju je precizirao proizvođač, taksimetar će:

- da nastavi da radi pravilno ili da obnovi svoje pravilno funkcionisanje bez gubitka podataka dostupnih prije pada napona, ako je pad napona privremen, npr. zbog očekivanog pokretanja motora;

- da prekine postojeće mjerenje i vrati se u položaj "slobodan" ako pad napona traje duže.

OSTALI ZAHTJEVI

- Uslovi kompatibilnosti između taksimetra i  generatora signala udaljenosti su navedeni od strane proizvođača taksimetra.

- Ako se dodatne usluge posebno naplaćuju ručnim unosom od strane vozača, taj iznos će biti isključen iz cijene putovanja pokazane na taksimetru. Međutim, u tom slučaju taksimetar može privremeno pokazivati cijenu putovanja, uključujući i dodatno naplaćivanje.

- Ako se cijena putovanja obračunava prema metodi D, taksimetar može imati dodatni način pokazivanja koji u realnom vremenu pokazuje samo ukupnu udaljenost i trajanje putovanja.

- Sve vrijednosti koje se pokazuju putniku su jasne i prepoznatljive. Ove vrijednosti, kao i njihove oznake, će biti jasno čitljive i u dnevnim i u noćnim uslovima.

  - Ako se na cijenu vožnje koju treba platiti ili na mjere koje treba preduzeti protiv zloupotrebe može uticati izborom funkcija predprogramiranih podešavanja podataka ili slobodnim podešavanjem, u tom slučaju će se preduzeti mjere za zaštitu mjerila, podešavanja i unešenih podataka.

  - Sigurnosna zaštita kod taksimetra je biti takva da se omogući odvojena zaštita podešavanja.

  - Na tarife se takođe primjenjuju odredbe iz člana 8.3 Priloga I.

15.1	Taksimetar ima neresetujući totalizator za sve navedene vrijednosti:

-	ukupnu pređenu udaljenost taksi vozila;

-	ukupnu pređenu udaljenost kad je vozilo „zauzeto“;

-	ukupan broj vožnji;

-	ukupan iznos novca naplaćen kao dodatak;

-	ukupan iznos novca naplaćen kao cijena putovanja.

Ukupne vrijednosti uključuju vrijednosti koje su sačuvane posle gubitka 	napajanja, prema članu 9.

15.2	Ako se isključi iz napajanja, taksimetar omogućava da vrijednosti totalizatorabudu sačuvane tokom jedne godine u svrhu ponovnog očitavanja vrijednosti sa taksimetra.

15.3 	Preduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo obmanjivanje putnika pokazivanjem vrijednosti totalizatora.

16.	Automatska promjena tarifa dozvoljava se zbog:

-	udaljenosti pređene u toku putovanja;

-	trajanja putovanja;

-	doba dana;

-	datuma;

-	dana u nedelji.

17.	Ukoliko su određene karakteristike vozila važne za ispravan rad taksimetra, taksimetar omogućava da veza taksimetra i vozila u koje je instaliran bude	zaštićena (osigurana).

18.	U cilju pregleda nakon ugradnje, taksimetar ima mogućnost za odvojeno ispitivanje tačnosti vremena, izmjerene udaljenosti i obračuna.

19.	Taksimetar i uputstva proizvođača za ugradnju su takvi da, ugradnja  taksimetra prema uputstvima proizvođača, u dovoljnoj mjeri isključuje zlonamjerne promjene mjernog signala pređene udaljenosti.

20.	Opšti suštinski zahtjevi koji se odnose na zloupotrebe moraju da budu ispunjeni, tako da budu zaštićene sve zainteresovane strane, tj. putnik, vozač, poslodavac i poreski organi.

21.	Taksimetar je konstruisan tako da ispunjava zahtjeve za NDG tokom jedne godine bez podešavanja.

22.	Taksimetar ima sat realnog vremena koji pokazuje vrijeme i datum, pri čemu jedan ili oba podatka mogu da se koriste za automatsku promjenu tarifa. Zahtjevi za sat realnog vremena su:

-	održavanje realnog vremena je sa tačnošću od 0,02%;

-	mogućnost podešavanja sata ne smije biti veća od 2 minuta nedeljno.

Podešavanje na ljetnje i zimsko vrijeme  se vrši automatski;

-	tokom putovanja je zabranjeno automatsko ili ručno podešavanje.

23.	Za pokazivanje ili štampanje vrijednosti pređenog puta i proteklog vremena  koristiti se sledeće jedinice:

-	za pređenu udaljenost: kilometri;

-	za proteklo vrijeme: sekunde, minuti ili časovi, kako odgovara; imajući u vidu potrebnu rezoluciju i sprečavanje nesporazuma.

Ocjena usaglašenosti

Procedure za ocjenu usaglašenosti iz Člana 10 proizvođač može da odabere prema sledećim modulima:

B+F ili B+D ili H1.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sastandardomOIML R 21: 2007

Najveća dozvoljena greška taksimetra ugrađenog u vozilo:

  - za proteklo vrijeme: ± 0.1%;

  - za pređenu udaljenost: ± 2%.

Proširena mjerna nesigurnost sistema za ispitivanje ne smije prelaziti 1/3 najveće dozvoljene greške za taksimetre na koje se ovaj član odnosi.

Metrološki nadzor

NDG taksimetra u upotrebi su jednake  NDG pri redovnim  i vanrednim ovjeravanjima taksimetra.

Postupci metrološkog pregleda pri metrološkom nadzoru taksimetara u upotrebi isti su  kao postupci pregleda pri ovjeravanju.

MATERIJALNA  MJERILA

POGLAVLJE 1. - Materijalna mjerila dužine

Na materijalna mjerila dužine,  tipova definisanih u nastavku, primjenjuju se odgovarajući osnovni zahtjevi Priloga 1, posebni zahtjevi iz ovog Priloga i postupci ocjene usaglašenosti. Međutim, može se smatrati da se zahtjev za izdavanje kopije  izjave o usaglašenosti može  odnositi na  seriju ili isporuku, a ne  na svako pojedinačno mjerilo.

DEFINICIJE
Materijalna mjerila dužine

Mjerila koja sadrže oznake na skali kod kojih su rastojanja data u zakonskim mjernim jedinicama.

POSEBNI ZAHTJEVI

1. Referentni uslovi

1.1 Za trake dužine pet ili više metara najveće dozvoljene greške (NDG-e) će biti ispunjene kada se iste izlože zateznoj sili od 50 N ili drugoj sili čiju je vrijednost odredio proizvođač i koja je u skladu s tim označena na traci. U slučaju nesavitljivih ili polusavitljivih mjerila nije potrebna vučna sila.

1.2 Referentna temperatura je 20 °C, ukoliko proizvođač nije drugačije odredio i u skladu s tim označio na mjerilu.

2. Najveće dozvoljene greške

NDG-a, pozitivna ili negativna u mm, između dvije nesusjedne oznake na skali jednaka je (a + bL), gdje  je:

-  L - vrijednost dužine zaokružena na prvi sledeći cijeli metar, a

-  a i b su dati u Tabeli 1. u nastavku.

Kada je  granični podjeljak ograničen površinom, NDG za bilo koju udaljenost koja započinje u toj tački povećava se za vrijednost c koja je data u Tabeli 1. u nastavku.

Tabela 1

| Klasa tačnosti | a (mm) | b | c (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| II | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| III | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| D – Posebna klasa za trake za mjerenje dubine (1) Dužine manje ili jednako 30 m (2) | 1,5 | 0 | 0 |
| S – Posebna klasa za trake za mjerenje rezervoara Za svaku 30 metarsku dužinu kad se traka oslanja na ravnu površinu | 1,5 | 0 | 0 |
| (1) Upotrebljava se za kombinaciju trake i tegova za uranjanje (2) Ako je nominalna dužina trake veća od 30 m, treba dodatno biti dozvoljena najveća dozvoljena greška od 0,75 mm za svakih 30 m dužine trake. |  |  |  |

Trake za uranjanje takođe, mogu biti Klase I ili II. U tom slučaju NDG-a iznosi ± 0,6 mm za svaku dužinu između dvije oznake na skali, od kojih je jedna na potopljenom tegu a druga na traci, kad se primjenom formule dobije vrijednost manja od 0,6 mm.

NDG-a dužine između uzastopnih oznaka na skali i najveća dozvoljena razlika između dva  uzastopna intervala, date su u Tabeli 2. u nastavku.

Tabela 2

| Dužina i podjeljka | NDG ili razlika, izražena u milimetrima, u skladu sa klasom tačnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| i ≤ 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 1 mm < i ≤ 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |

Kod složivih (preklapajućih) mjerila, spajanje je takvo da ne prouzrokuje nikakve greške koje se  dodaju gore navedenim greškama,koje prevazilaze: 0,3 mm za klasu II i 0,5 mm za klasu III.

3. Materijali
3.1 Materijali koji se upotrebljavaju za materijalna mjerila dužine su takvi da promjene dužine izazvane  temperaturnim odstupanjima do ± 8 °C oko referentne temperature ne prelaze NDG-u.

Ovo se ne primjenjuje na mjerila klase S i klase D ako proizvođač predviđa da će korekcija toplotnog širenja biti primijenjena  na rezultat  očitavanja, gdje je to neophodno.
3.2 Mjerila napravljena od materijala čije se dimenzije znatno mijenjaju kad su izložene širem području relativne vlažnosti mogu se  svrstati samo u mjerila Klase II ili III.
4. Označavanje

Na mjerilu je naznačena nazivna vrijednost. Milimetarska skala je označena brojem na svakom centimetru, a mjerila sa vrijednošću podjeljka većom od 2 cm će imati cijelu skalu obilježenu brojevima.

Ocjena usaglašenosti
Postupci ocjene usaglašenosti iz člana 10. koje proizvođač može izabrati su sledeći:
F1 ili D1 ili B+D ili H ili G.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sapreporukama OIML R 35-1: 2007, OIML R 35-2: 2011, OIML R 66: 1985, OIML R 85 1 i 2: 2008, OIML R 98: 1991, OIML R 129: 2000.

NDG-e pri redovnim i vanrednim ovjeravanjima materijalnih mjerila dužine jednake su NDG za postupke ocjene usaglašenosti pojedinih mjerila definisanih ovim dodatkom.

Proširena mjerna nesigurnost ispitnog sistema ne smije preći  1/3 NDG za materijalna mjerila dužine iz ovoga priloga. Smatra se da je ovaj zahtjev ispunjen, ako su ispunjeni zahtjevi koji su za ispitni sistem za pojedinu grupu dužinskih mjerila postavljeni  u dokumentima iz člana 6 ovog pravilnika.

Metrološki nadzor

Postupci metrološkog pregleda pri metrološkom nadzoru dimenzionalnih mjerila u upotrebi su isti  kao postupci pregleda pri ovjeravanju.

POGLAVLJE  II.  –Ugostiteljske posude
Na ugostiteljske posude definisane u nastavku primjenjuju se odgovarajući osnovni zahtjevi iz PrilogaI, posebni zahtjevi iz ovoga priloga i postupci ocjene usaglašenosti navedeni u ovom prilogu.

Međutim, može se smatrati da se zahtjev za izdavanje kopije izjave o usaglašenosti  može  odnositi na seriju ili isporuku, a ne na svako pojedinačno mjerilo. Takođe, ne mora  se primjenjivati zahtjevda su na mjerilu naznačeni podaci koji određuju njegovu tačnost.

DEFINICIJE

Ugostiteljska posuda (kao što je čaša za piće, bokal, mjerna čaša) namijenjena za određivanje nazivne zapremine tečnosti (osim farmaceutskih proizvoda) koja se koristi za neposrednu potrošnju.

Posuda s crtom

Mjerilo zapremine obilježeno crtom za označivanje nominalne zapremine.
Posuda s rubom

Mjerilo zapremine kod koga je unutrašnja zapremina jednaka nominalnoj zapremini.

Prenosna posuda
Mjerilo zapremine koje je namijenjeno da se iz njega tečnost presipa prije potrošnje.
Zapremina

Zapremina je unutrašnja zapremina za posude sa rubom ili unutrašnja zapremina do oznake punjenja za posude sa crtom.

POSEBNI ZAHTJEVI

1. Referentni uslovi

1.1 Temperatura: referentna temperatura za mjerenje zapremine je 20 °C.
1.2    Položaj za tačno pokazivanje: slobodno postavljeno na horizontalnojpodlozi.

2. Najveće dozvoljene greške

Tabela1.

|  | Linija | Granica |
| --- | --- | --- |
| Prenosna mjerila |  |  |
| < 100 ml | ± 2 ml | -0 + 4 ml |
| ≥ 100 ml | ± 3 % | -0 + 6 % |
| Mjerila za posluživanje u ugostiteljstvu |  |  |
| < 200 ml | ± 5 % | -0 + 10 % |
| ≥ 200 ml | ± 5 ml + 2,5 % | -0 + 10 ml + 5 % |

3. Materijali
Ugostiteljske posude će biti izrađene od materijala koji je dovoljno čvrst i dimenziono stabilan da održi nazivnu zapreminu u granicama NDG.
4. Oblik
4.1 Prenosna posuda je napravljena tako da promjena sadržaja, jednaka NDG, prouzrokuje promjenu nivoa od najmanje 2 mm od ruba ili oznake punjenja.
4.2 Prenosna posuda je napravljena tako da se kompletan sadržaj tečnosti neometano prazni.
5. Označavanje

5.1 Nominalna zapremina je jasno i neizbrisivo označena na posudi.

5.2 Ugostiteljske posude mogu takođe biti označene sa do tri jasno označene zapremine, pri čemu ne smije doći do zabune, odnosno međusobnog miješanja oznaka.

5.3 Sve oznake punjenja su dovoljno jasne i neizbrisive kako bi se osiguralo da prilikom upotrebe ne dođe do prekoračenja NDG.

Ocjena usaglašenosti

Postupci ocjene usaglašenosti  iz člana 10. između kojih proizvođač može birati su sledeći:
A1 ili F1 ili D1 ili E1 ili B+E ili B+D ili H.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sa preporukom OIML R 138: 2007 i OIML R138-Amendm: 2009.

NDG-e pri redovnim i vanrednim ovjeravanjima materijalnih ugostiteljskih posuda jednake su NDG za postupke ocjene usaglašenosti pojedinih mjerila definisanih ovim prilogom.

Proširena mjerna nesigurnost ispitnog sistema ne smije preći  1/3 NDG za ugostiteljske posude iz ovoga priloga. Smatra se da je ovaj zahtjev ispunjen, ako su ispunjeni zahtjevi koji su za ispitni sistem za pojedinu grupu mjerila postavljeni  u dokumentima iz člana 6 ovog pravilnika.

Metrološki nadzor

Najveća dozvoljena greška mjerila u upotrebi jednaka je NDG mjerila u postupku ocjene usaglašenosti.

Postupci pri metrološkom nadzoru  materijalnih mjerila dužine isti su kao postupci navedeni u dokumentim iz  člana 6 ovog pravilnika.

DIMENZIONA MJERILA

Na dimenziona mjerila tipova definisanih u nastavku, primjenjuju se odgovarajući osnovni zahtjevi Priloga 1, posebni zahtjevi iz ovog Priloga i postupci ocjene usaglašenosti.

DEFINICIJE

Mjerni uređaj za dužinu

Mjerni uređaji za dužinu služe za određivanje dužine materijala u vidu konopca (npr. konopac, traka, kabl) tokom premotavanje proizvoda koji se mjeri.

Mjerni uređaj za površinu

Mjerni uređaj za površinu služe za određivanje površine predmeta nepravilnog oblika, npr. kože.

Višedimenzioni mjerni uređaji

Višedimenzioni mjerni uređaji služe za određivnje dužine ivica (dužine, širine, visine) najmanjeg pravougaonog paralelopipeda koji zatvara proizvod.

POGLAVLJE I -  Zajednički zahtjevi za sve dimenzione mjerne uređaje

Elektromagnetna  otpornost

- Dejstvo elektromagnetnih smetnji na dimenziona mjerila je biti takvo:

-da promjena mjernog rezultata nije veća od granične  vrijednosti definisane tačkom 2.3;

- da ne onemogućava izvođenje bilo kakvih  mjerenja;

- da trenutne promjene mjernog rezultata ne mogu biti protumačene, čuvane ili prenesene kao mjerni rezultati;

- da ukoliko postoje značajne promjene mjernog rezultata, iste budu primijećene od strane svih onih koji su zainteresovani za mjerni rezultat.

- Granična vrijednost jednaka je jednom podjeljku na skali.

Ocjena usaglašenosti

Postupci ocjene usaglašenosti navedeni u Članu 10 između kojih proizvođač može birati su:

Za mehanička i elektromehanička mjerila:

F1 ili E1 ili D1 ili B+F ili B+E ili B+D ili H ili H1 ili G

Za elektronska mjerila ili mjerila koja imaju računarsku podršku:

B+F ili B+D ili H1 ili G

POGLAVLJE II - Mjerni uređaj za dužinu

1. Karakteristike proizvoda koji se mjeri

Tkanine se opisuju karakterističnim faktorom K. Ovaj faktor uzima u obzir rastegljivost i silu po jedinici površine  proizvoda koji se mjeri, a definisan je jednačinom:

K = ε ∙ (GA + 2,2 N/m2),  pri čemu je:

ε  -  relativno izduženje uzorka tkanine širine 1 m pri sili zatezanja od 10 N,
GA - sila istezanja po jedinici površine uzorka tkanine u N/m2.

2. Radni uslovi
2.1 Opseg

Dimenzije i faktor K treba, ako je to primjenljivo, da budu u okviru opsega koji je za to mjerilo odredio proizvođač. Opsezi faktora K navedena su u Tabeli 1:

Tabela 1

| Grupa | Opseg faktora K | Proizvod |
| --- | --- | --- |
| I | 0 < K < 2 × 10– 2 N/m2 | male rastegljivosti |
| II | 2×10– 2 N/m2<K< 8×10– 2 N/m2 | srednje rastegljivosti |
| III | 8×10– 2 N/m2<K< 24×10– 2 N/m2 | velike rastegljivosti |
| IV | 24×10– 2 N/m2< K | veoma velike rastegljivosti |

2.2  Ako se mjereni predmet ne kreće istom brzinom kao mjerilo, njegova brzina će biti u okviru opsega koja je za to mjerilo odredio proizvođač.
2.3  Ako mjerni rezultat zavisi od debljine, stanja površine  i vrste pakovanja (na primjer veliki namotaj ili u nenamotanom obliku), odgovarajuća ograničenja su određena od strane  proizvođača.

3.  Najveće dozvoljene greške NDG-e
Uređaj

Tabela 2

| Klasa tačnosti | Najveća dozvoljena greška |
| --- | --- |
| I | 0,125 %, ali ne manja od 0,005 Lm |
| II | 0,25 %, ali ne manja od 0,01 Lm |
| III | 0,5 %, ali ne manja od 0,02 Lm |

Gdje je Lm najmanja mjerljiva dužina, dakle najmanja dužina za koju se mjerilo korisiti, određena je od strane  proizvođača.

Dužine različitih vrsta materijala će se mjeriti korišćenjem odgovarajućih mjerila (npr. trake za  dužinu). Pri tome materijal  koji se mjeri treba položiti na odgovarajuću podlogu (npr. na odgovarajući sto), ravno i nerastegnuto.

4. Ostali zahtjevi

Mjerila obezbjedjuju da se proizvod mjeri nerastegnut u skladu s predviđenom rastegljivošću za koju je mjerilo namijenjeno.

POGLAVLJE III. – Uređaji za mjerenje površine

1. Radni uslovi

1.1. Opseg
Dimenzije treba da budu u okviru opsega koji je za to mjerilo  odredio proizvođač.
1.2. Stanje proizvoda
Proizvođač će navesti ograničenja mjerila u pogledubrzine, debljine i stanja površine proizvoda.

2. Najveće dozvoljene greške NDG-e
Mjerilo

NDG-a  je 1,0 %, ali ne manja od 1 dm2.
Ostali zahtjevi

3. Dovođenje proizvoda na mjerilo

U slučaju povlačenja proizvoda ili njegovog zaustavljanja, ne smije doći do greške mjerenja ili to mora prouzrokovati prestanak pokazivanja.

4. Podjeljak skale

Mjerila će imati podjeljak na skali  od 1,0 dm2. Osim toga, potrebno je da mjerilo ima podjeljak na skali  0,1 dm2 u svrhu pregleda.

POGLAVLJE IV.  – Višedimenzioni mjerni uređaji

1. Radni uslovi

1.1 Opseg
Dimenzije treba da budu u okviru opsega koji je za to mjerilo odredio proizvođač.
1.2 Najmanja dimenzija
Donja granica najmanje dimenzije za sve vrijednosti podjeljka skale data je u Tabeli 1.

Tabela 1.

| Podjeljak skale (d) | Najmanja dimenzija (min) (donja granica) |
| --- | --- |
| d ≤ 2 cm | 10 d |
| 2 cm < d ≤ 10 cm | 20 d |
| 10 cm < d | 50 d |

1.3 Brzina proizvoda
Brzina je u okviru opsega koji je za to mjerilo odredio proizvođač.

2. Najveća dozvoljena greška

Mjerilo
NDG-a jednaka je ± 1,0 d.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sa preporukama OIML R 35-1: 2007 i OIML R 35-2: 2011

NDG-e pri redovnim i vanrednim ovjeravanjima dimenzionalnih mjerila jednake su NDG za postupke ocjene usaglašenosti pojedinih mjerila definisanih ovim prilogom.

Proširena mjerna nesigurnost ispitnog sistema ne smije preći  1/3 NDG za dimenzionalnih mjerila iz ovogapriloga. Smatra se da je ovaj zahtjev ispunjen, ako su ispunjeni zahtjevi koji su za ispitni sistem za pojedinu grupu dimenzionalnih mjerila postavljeni  u dokumentima iz člana 6 ovog pravilnika.

Metrološki nadzor

Postupci pri metrološkom nadzoru  dimenzionalnih mjerila isti su kao postupci ovjeravanja.

ANALIZATORI IZDUVNIH GASOVA

Odgovarajući zahtjevi iz Priloga 1, posebni zahtjevi ovog Priloga  i postupci ocjenjivanja usaglašenosti navedeni u ovom Prilogu, primjenjuju se na analizatore izduvnih gasova, definisane u daljem tekstu, koji su namenjeni za pregled i profesionalno održavanje motornih vozila.

DEFINICIJE

Analizator izduvnih gasova

Analizator izduvnih gasova je mjerilo koje služi da odredi zapreminski udio određenih komponenti u izduvnom gasu motornog vozila sa svjećicama na stepenu  vlažnosti analiziranog uzorka.

Ove gasne komponente su: ugljenmonoksid (CO), udljendioksid (CO2), kiseonik (O2) i ugljovodonik (HC).

Udio ugljovodonika se izražava koncentracijom n-heksana (C6H14), mjerenog metodom infracrvene apsorpcije.

Zapreminski udio gasnih komponenti se izražava u zapreminskim procentima (%vol) za CO, CO2 i O2 i u milionitim  djelovima (ppm vol).

Takođe, analizator izduvnih gasova izračunava vrijednost lambda (λ) iz zapreminskih udjela komponenti izduvnih gasova.

Lambda (λ)

Lambda (λ) je bezdimenzionalna veličina značajna za efikasnost  sagorijevanja  motora u smislu odnosa vazduh/gorivo u izduvnim gasovima. Ona se određuje preporučenom standardizovanom formulom.

POSEBNI  ZAHTJEVI

Klase mjerila

- Za analizatore izduvnih gasova definisane su dvije klase ( 0 i I ).

Najmanji važeći opsezi mjerenja za te klase su prikazani u Tabeli 1.

Tabela 1. Klase i mjerna područja

| Parametar | Klase 0 i I |
| --- | --- |
| Udio CO | Od 0 do 5 % vol |
| Udio CO2 | Od 0 do 16 % vol |
| Udio HC | Od 0 do 2000 ppm vol |
| Udio O2 | Od 0 do 21 % vol |
| λ | Od 0,8 do 1,2 |

Nazivni radni uslovi

2.         Vrijednosti radnih uslova su određene od strane proizvođača na sljedeći način:

2.1.      Za klimatske i mehaničke uticajne veličine:

- Najmanje  temperaturno područje od 35˚C za klimatsku okolinu;

- Za mehaničku okolinu primjenjuje se klasa M1.

2.2.      Za uticajne veličine električnog napajanja:

- područje  napona i frekvencije za napajanje naizmjeničnom strujom;

- granice napajanja jednosmjernom strujom.

2.3.      Za  pritisak okoline:

- Najmanja i najveća vrijednost pritiska okoline za obje klase je:

pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

Najveće dozvoljene greške (NDG-e)

3.         NDG-e su definisane na sledeći način:

3.1.   Za svaki od mjernih opsega, najveća dozvoljena vrijednost greške pod nazivnim radnim uslovima, prema stavu 1.1 iz prilogaI je jednaka većoj vrijednosti od dvije prikazane u tabeli 2. Apsolutne vrijednosti se izražavaju u % vol ili ppm vol, procentualnim vrijednostima stvarne vrjednosti.

Tabela 2. Najveće dozvoljene greške

| parametar | Klasa 0 | Klasa I |
| --- | --- | --- |
| Udio CO | ±0,03% vol ±5% | ±0,06% vol ±5% |
| Udio CO2 | ±0,5% vol ±5% | ±0,5% vol ±5% |
| Udio HC | ±10 ppmvol ±5% | ±12 ppmvol ±5% |
| Udio O2 | ±0,1 % vol ±5% | ±0,1% vol ±5% |

3.2.  NDG pri izračunavanju lambda (λ) je 0,3%.

U ovu svrhu vrijednosti prikazane na mjerilu se koriste za izračunavanje.

Dozvoljeni uticaj  smetnji

4.         Za svaki zapreminski udio mjeren instrumentom granična vrijednost jednaka je najvećoj dozvoljenoj grešci za parametar.

5.         Uticaj elektromagnetnih  smetnji ne smije biti takav da :

-   promjena mjernog rezultata nije veća od granične promjene vrjednosti izložene u stavu 4

- ili da je prikaz mjernog rezultata takav da se ne može uzimati kao važeći rezultat.

Ostali zahtjevi

6.    Rezolucija je jednaka ili jedan red veličine veće od vrijednosti prikazanih u Tabeli 3.

Tabela 3. Rezolucija

|  | CO | CO2 | O2 | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa 0 i Klasa I | 0,01 % vol | 0,1 % vol | (1) | 1 ppm vol |
| (1) 0,01 % vol za mjerene veličine manje i jednake 4 % vol, inače 0,1 % vol |  |  |  |  |

Vrijednost lambda (λ) se prikazuje sa rezolucijomod 0,001.

- Standardno odstupanje za 20 mjerenja ne smije biti veće od jedne trećine apsolutne vrijednosti (modula) NDG-e za svaki konkretan zapreminski udio gasa.

- Za mjerenja CO, CO2 i HC, mjerilo , uključujući i konkretni sistem za rukovanje gasom, će pokazivati 95% konačne vrijednosti određene sa kalibracionim gasovima u roku od 15 sekundi od promjene gasne smješe sa nultim sadržajem npr. svjež vazduh. Za mjerenja O2, instrument pod sličnim okolnostima će pokazivati vrijednost koja odstupa manje od 0,1 % vol od nule, u roku od 60 sekundi nakon promjene iz svježeg vazduha u smješu bez kiseonika.

- Komponente izduvnog gasa, različite od onih čije vrijednosti podliježu mjerenju,  ne smiju uticati na mjerne rezultate za više od polovine apsolutne vrijednosti NDG-e kada su te komponente prisutne u sledećim maksimalnim zapreminskim udjelima:

6 % vol CO,

16 % vol CO2,

10 % vol O2,

5 % vol H2,

0,3 % vol NO,

2000 ppm vol HC (kao n-heksan),

vodena para do zasićenja.

- Analizator izduvnih gasova ima uređaj za podešavanje koji sadrži komande za podešavanje nule, kalibraciju gasom i unutrašnje podešavanje. Uređaj za podešavanje nule i unutrašnje podešavanje jeautomatski.

- Za mjerila sa automatskim ili poluautomatskim podešavanjem, instrument ne smije vršiti mjerenja sve dok se ne izvrše podešavanja.

- Analizator izduvnih gasova detektuju talog ugljovodonika u sistemu za rukovanje gasom. Ne smiju se vršiti mjerenja ako talog ugljovodonika, koji je bio prisutan prije bilo kog mjerenja, prelazi 20 ppm vol.

- Analizator izduvnih gasova ima uređaj za automatsko prepoznavanje bilo kakvog kvara na senzorima kanala za kiseonik usled trošenja ili prekida u vezama.

- Ako analizator izduvnih gasova može raditi sa različitim gorivima (npr. nafta ili tečni gas), postoji mogućnost da se nedvosmisleno izaberu odgovarajući koeficijenti za proračun Lambda.

Ocjenjivanje usaglašenosti

Postupci ocjenjivanja usaglašenosti naznačenih u Članu 10 između kojih proizvođač može da bira su:

B+F ili B+D ili H1.

Redovno i vanredno ovjeravanje

Redovno i vanredno ovjeravanje  će se vršiti u skladu sa preporukom OIML R 99-1 & 2 : 2008.

NDG pri redovnim i vanrednim ovjeravanjima analizatora izduvnih gasova jednake su NDG za postupke ocjene usaglašenosti definisanih ovim prilogom.

Metrološki nadzor

NDG mjerila u upotrebi je jednaka  je NDG prilikom ovjeravanja.

Postupci pri metrološkom nadzoru analizatora izduvnih gasova isti su kao postupci ovjeravanja.

Proširena mjerna nesigurnost metode ispitivanja ne smije preći 1/3 NDG za analizatore izduvnih gasova iz ovoga priloga. Smatra se da je ovaj zahtjev ispunjen, ako su ispunjeni zahtjevi koji su za metode ispitivanja za analizatore izduvnih gasova  u dokumentima iz člana 6 ovog pravilnika.

Na generator signala udaljenosti ne primjenjuju se odredbe ovog pravilnika

»Napunjen do crte« znači da je donji rub meniskusa, kojeg oblikuje tečnost poravnan sa gornjim rubom mjerne crte.

Tkanina je jedan od materija od kojih se izrađuju predmeti koji se mjere ovim mjerilima