ПРИЛОГ 1

ЗАХТЕВИ

1. Референтна температура ареометара је 15 оС или 20 оС.

2. НДГ

Ареометар се пројектује и израђује тако да његова грешка мерења густине течности није већа од вредности НДГ која износи један подељак скале.

3. Ареометри су израђени од провидног и безбојног стакла које нема унутрашње напрезање, напрслине, мехуриће и друге недостатке који ометају правилно очитавање, и чији термички коефицијент запреминског ширења износи (25 ± 2) 10-6 оС-1.

Саставни делови ареометра су:

1) стаклено тело које је цилиндрично и чије је дно конусног или полулоптастог облика;

2) врат, који је шупаљ и цилиндричан, и који је заливен за горњи део стакленог тела, са затвореним горњим крајем.

Спољна површина ареометра је симетрична у односу на његову уздужну осу.

Нормални попречни пресек стакленог тела и врата ареометра је кружни, с тим да је попречни пресек врата исти целом његовом дужином.

Стакло на прелазу стакленог тела ареометра у врат са спољашње стране је глатко и исте дебљине.

Врат ареометра садржи скалу обележену на цилиндричном носачу, који је трајно фиксиран у унутрашњој страни врата мерила.

У доњем делу стакленог тела фиксиран је материјал за отежавање.

Ареометри могу имати уграђен стаклени термометар са скалом у степенима целзијуса (оС) који се састоји из следећих делова:

1) резервоара термометарске течности;

2) капиларне цеви (капиларе);

3) термометарске течности;

4) скале.

4. Скала ареометра и термометарска скала су израђене од папира или млечног стакла, тако да су поделе и ознаке изражене бројевима на скалама јасне и прегледне.

Скала ареометра и термометарска скала су неодвојиво причвршћене за тело ареометра.

На скали ареометра и на термометарској скали не налазе се споредне скале.

Термометарска скала налази се:

1) у телу ареометра, испод скале ареометра који је намењен мерењу густине провидних течности;

2) у врату ареометра, изнад скале ареометра који је намењен мерењу густине непровидних течности.

Резервоар термометријске течности налази се у суженом и заобљеном доњем делу тела ареометра.

Термометарска капилара има исти кружни попречни пресек целом дужином. Термометарска капилара израђена је тако да омогућава видљиво и равномерно кретање термометријске течности.

5. Најмањи подељак на скали ареометра има следеће вредности: 1х10n; 2х10n или 5х10n јединица густине,

где је: n= 0, +1 или -1, ако је подела у kg∙m-3;

n= -2, -3 или -4, ако је подела у g∙cm-3 или g∙ml-1.

Најмањи подељак на термометарској скали има следеће вредности: 0,1оС; 0,2 оС; 0,5 оС или 1,0 оС.

6. Подела и означавање бројевима на скали ареометра и термометарској скали је јасна, прегледна и неизбрисива. Црте поделе су црне боје и немају прекиде или друге видљиве грешке. Црте поделе на скали ареометра су у равнима које су нормалне на осу симетрије ареометра.

Почетак и крај мерног опсега скале ареометра су означени бројевима.

7. Ареометри уроњени у течности пливају вертикално и кад су уроњени до најмањег подељка скале.

Највећи дозвољени угао одступања од вертикалног положаја, односно између врата и вертикалне осе мерила износи ± 1,5 о.

8. У телу и врату ареометра не налазе се остаци сачме која служи за отежавање ареометра, или нека друга тела која ометају правилан рад.

9. Ареометри су пројектовани и израђени за мерење густине одређеног типа течности, односно течности са дефинисаним површинским напоном.

Мерни опсег ареометра или гарнитуре ареометара одређене су типом течности за чије су мерење густине намењени, а дате су у Табели 1.

Табела 1

| Врста течности | Мерни опсег, у kg∙m-3 |
| --- | --- |
| Минерална уља | од 610 до 1.100 |
| Етар | од 700 до 760 |
| Алкохол | од 780 до 1.000 |
| Амонијак | од 880 до 1.000 |
| Пиво и сладовина | од 990 до 1.100 |
| Морска вода | од 1.000 до 1.040 |
| Урин | од 1.000 до 1.060 |
| Хлороводонична киселина | од 1.000 до 1.290 |
| Раствор кухињске соли | од 1.000 до 1.210 |
| Глицерин | од 1.000 до 1.260 |
| Боје и штавила | од 1.000 до 1.270 |
| Раствор калијум хидроксида | од 1.000 до 1.300 |
| Раствор натријум хидроксида и раствор магнезијум хидроксида | од 1.000 до 1.350 |
| Азотна киселина | од 1.000 до 1.520 |
| Раствор шећера | од 1.000 до 1.550 |
| Сумпорна киселина | од 1.000 до 1.850 |
| Млеко | од 1.010 до 1.040 |
| Шира | од 1.000 до 1.150 |

10. Ареометри за провидне течности су пројектовани и израђени за очитавање вредности густине у нивоу течности.

Ареометри за непровидне течности су пројектовани и израђени за очитавање вредности густине на горњој ивици мениска.

ПРИЛОГ 2

УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Услови оверавања

Ареометри се оверавају у следећим условима:

1) температура околине одржава се у границама 15 oC ± 5 oC или 20 oC ± 5 oC, зависно од референтне температуре ареометра који се оверава са дозвољеним променама температуре у току мерења до ± 1 oC;

2) опрема за оверавање ареометара је у складу са захтевима из одељка 2. овог прилога;

3) у радној просторији за оверавање ареометара налази се дигестор за извлачење загађеног ваздуха (за рад са отровним испарљивим течностима) као и мокри чвор.

1.2. Следивост

Еталонски ареометри и мерила која се користе у поступку оверавања ареометара еталонирају се ради обезбеђивања следивости до националних или међународних еталона.

2. ОПРЕМА И РЕФЕРЕНТНЕ ТЕЧНОСТИ ЗА ОВЕРАВАЊЕ

2.1. Опрема за оверавање ареометара састоји се од:

1) гарнитуре еталонских ареометара;

2) стаклених цилиндара;

3) термостата или воденог купатила;

4) лабораторијских термометара.

2.1.1. Гарнитура еталонских ареометара има мерни опсег већи од мерног опсега овераваног ареометра.

Најмања подела скале сваког еталонског ареометра је мања од одговарајуће поделе овераваног ареометра.

2.1.2. Стаклени цилиндри се пуне течношћу у којој се оверавају ареометри. Стаклени цилиндри су израђени од стакла без дефеката услед којих би могло настати кривљење слике при очитавању. Основица ових цилиндара је израђена тако да обезбеђује стабилност при раду. Димензије цилиндра за оверавање ареометара су различите, при чему су испуњени следећи услови:

1) пречник стакленог цилиндра је најмање 10 mm дужи од пречника тела ареометра, ако се оверавају један по један, а ако се истовремено оверава више ареометара, растојање међу суседним ареометрима износи најмање 20 mm;

2) висина стакленог цилиндра је толика да при слободном пливању ареометара у течности, њихово дно буде најмање 25 mm удаљено од унутрашњег дна цилиндра.

2.1.3. Термостат – водено купатило има један суд од провидног стакла, дубине најмање 500 mm и обезбеђује константну температуру са дозвољеним одступањима ± 0,1°C у односу на жељену вредност.

2.1.4. Лабораторијски термометри се користе за мерење температуре просторије као и течности у којој се врши преглед ареометара. Мерни опсег тих термометара износи од 0°C до +50°C, а најмањи подељак 0,1°C.

2.2. Референтне течности за оверавање ареометара деле се на:

1) нафтне смеше за мерни опсег од 650 kg∙m-3 до 860 kg∙m-3;

2) растворе воде и етил алкохола за мерни опсег од 860 kg∙m-3 до 1000 kg∙m-3;

3) растворе сумпорне киселине у води за мерни опсег од 1,000 kg∙m-3 до1,830 kg∙m-3.

3. ПРИПРЕМА ЗА ОВЕРАВАЊЕ

3.1. Пре него што се приступи оверавању ареометара, врше се следеће припремне радње:

1) чишћење и сушење ареометара;

2) чишћење стаклених цилиндара;

3) припрема помоћне опреме за оверавање.

3.1.1. Ареометри се пре уроњавања у референтну течност за оверавање перу 96 %-ним етил алкохолом. Када се ареометри оверавају у нафтним растворима, перу се бензином чија је густина мања од 730 kg∙m-3. Затим се ареометри држе од 5 минута до 10 минута на ваздуху да би се осушили и примили температуру околине. Ако након овог времена остану капљице на ареометру, бришу се чистом ланеном крпом. При брисању избегава се дуго трљање да се не би појавио статички електрицитет.

Чисти и осушени ареометри не додирују се рукама, а при уроњавању у референтну течност за оверавање узимају се за вршни део врата, који је изнад скале.

3.1.2. Стаклени цилиндар у коме се оверава ареометар пере се пре сипања референтне течности за оверавање хром-сумпорном киселином или концентрованом сумпорном киселином и испира са доста дестиловане воде и брише чистом ланеном крпом или папирном ватом.

Чисти цилиндри, спремни за оверавање ареометара не додирују се рукама са унутрашње стране.

4. НАЧИН ОВЕРАВАЊА

Оверавањем се утврђује да ли ареометри испуњавају прописане захтеве.

4.1. Визуелним прегледом се утврђује да ли облик, конструкција, натписи и ознаке на ареометру испуњавају захтеве из члана 6. овог правилника.

4.2. Проверавање тачности ареометарске скале обухвата упоређивање показивања испитиваног ареометра са показивањем одговарајућег ареометра – еталона истовременим потапањем у исту референтну течност за оверавање.

4.2.1. Пре него што се приступи оверавању, потребно је:

1) припремити ареометре, цилиндре за оверавање, мешалицу и остали помоћни прибор као што је описано у тачки 3.1.1. и 3.1.2 овог прилога;

2) претходно припремљене референтне течности за оверавање пренети на место на коме се врши преглед;

3) обезбедити да се температура референтне течности у цилиндру не разликује од околне за више од 0,5 0C;

4) у записник о оверавању унети све податке о ареометру.

4.2.2. У стаклени цилиндар пажљиво се сипа референтна течност за оверавање, тако да се не формирају ваздушни мехурићи.

4.2.3. У референтну течност се најпре урони ареометар који се оверава, а затим ареометар – еталон. Уроњавање се врши полако до приближно 4 mm испод провераване црте поделе, затим се ареометар пусти да слободно плива. На тај начин се образује правилан мениск. Ако при уроњавању у течност ареометар остане непокретан, он се подиже за око 4 mm и поново урони. Ако су вретено ареометра и површина течности чисти, облик мениска остаје исти при осциловању ареометра око равнотежног положаја. Промењени облик мениска је знак да ареометар није добро очишћен или да површина течности није чиста. То долази до изражаја нарочито кад су у питању течности са већим површинским напоном.

Ако ареометар тоне више него што треба, он се извлачи из течности и поново припрема за оверавање као што је описано у тачки 3.1.1. овог прилога, а затим опет урања у референтну течност за оверавање.

4.2.4. Ареометар уроњен у течност плива у њој вертикално, а да при том не додирује зидове суда или остале ареометре. Одступање ареометра од вертикалног положаја најбоље се уочава при проверавању најниже црте поделе на скали.

4.2.5. Показивање ареометра очитава се три минута после уроњавања у течност. За то време ареометри се пажљиво посматрају да се међусобно не додирују или да не додирују зидове суда.

Скала ареометра – еталона очитава се увек у нивоу течности, без обзира на њихову намену.

Кад се очитава по доњем крају мениска, тј. у нивоу течности (за провидне течности), поглед се усмерава испод нивоа течности, тако да се основа мениска види у облику елипсе. Затим се поглед постепено диже све док елипса не пређе у праву линију пројектовану на скали ареометра. Одступање од овога показује да ареометар није добро припремљен за оверавање или да површински слој течности није чист. У том случају ареометри се поново припремају као што је описано у тачки 3.1.1 овог прилога.

4.2.6. Ако се при очитавању посматрана линија мениска поклапа са једном од црта подела на скали, записује се показивање које одговара тој црти. Кад се линија налази између две суседне црте поделе, видљиви део, изнад линије мениска, прорачуна се у десетим деловима најмање поделе. На скали на којој је најмање растојање мање од 1 mm, очитавање се процењује на једну четвртину подељка.

4.2.7 Показивање на првој провераваној црти поделе се записује. Затим се ареометар полако извуче из течности и, ако је био у нафтној смеши, испира се у бензину, а ако је био у киселинској смеши, испира се у проточној води. Ареометри који се ваде из водено-алкохолних раствора концентрације изнад 70% бришу се чистом крпом или папирном ватом, после чега се сматрају спремним за проверу следеће поделе скале.

4.2.8. Понекад се, ради убрзавања оверавања, у цилиндар урањају, један за другим, више ареометара који се оверавају (не више од пет) и на крају ареометар – еталон. Оверавање се врши на исти начин као и при појединачном оверавању ареометара.

4.2.9. Оверавањем се обухвата проверавање ареометра у најмање три тачке, равномерно распоређене дуж скале. Ареометар се очитава по три пута на свакој испитиваној тачки.

4.2.10. У записник о оверавању ареометра уписује се средња вредност три очитавања за дату тачку као вредност густине.

4.2.11. Резултати оверавања уносе се у записник. Добијени подаци коригују се у следећим случајевима:

1) када се ареометар оверава у референтној течности чији се површински напон разликује од напона течности за коју је скала ареометра градуисана, израчунава се корекција због капиларних појава;

2) када се оверавање врши у раствору чија се температура разликује од референтне температуре, врши се температурна корекција.

Корекција због капиларности (К) израчунава се према формули:

где је: d – пречник вретена ареометра, у mm

m – маса ареометра, у kg;

ρ – густина референтне течности за оверавање, у kg∙m-3;

σ1 – површински напон течности за коју је ареометар намењен, у N∙m-1;

σ2 – површински напон референтне течности за оверавање, у N∙m-1;

g – гравитационо убрзање, у m/s-2.

π – константа (Лудолфов број)

4. 2.12. Температурна корекција (C) израчунава се према формули:

C=0,000025∙R∙(t0-t)

где је: R – очитавање у нивоу хоризонталне површине течности, у kg∙m-3

t0 – референтна температура, у °C;

t – температура на којој се мери густина, у °C.

4.2.13. Грешка овераваног ареометра представља разлику између кориговане вредности показивања тог ареометра и кориговане вредности показивања ареометра – еталона. Поред наведених корекција, показивање ареометра – еталона се коригује и за вредност корекције показивања дате у уверењу о еталонирању.

4.2.14. НДГ показивања ареометара дате су у одељку 2. Прилога 1 овог правилника.

5. ЗАПИСНИК О ОВЕРАВАЊУ АРЕОМЕТАРА

Резултати оверавања уносе се у записник о оверавању ареометара који садржи нарочито:

1) назив подносиоца захтева за оверавање;

2) врсту ареометра, са термометром или без термометра;

3) пословно име или знак, односно назив произвођача;

4) ознаку мерне јединице: kg∙m-3 , g∙cm-3или g∙ml-1;

5) мерни опсег;

6) вредност најмањег подељка;

7) производну ознаку ареометра (тип, односно модел мерила);

8) годину производње и серијски број ареометра;

9) референтну температуру: 15 оС или 20 оС;

10) референтну течност у којој је вршено оверавање;

11) резултат визуелног прегледа;

12) кориговане резултате показивања густине овераваног ареометра у датим тачкама;

13) кориговане резултате показивања густине ареометра – еталона у датим тачкама;

14) грешку показивања ареометра;

15) радну температуру референтне течности за оверавање у току поступка оверавања мерила;

16) податак о томе да ареометар задовољава – не задовољава захтеве прописане овим правилником;

17) датум оверавања;

18) име и потпис лица који је вршило оверавање.