ПРИЛОГ 2.

ВОДИЧ ЗА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, IN VITRO ДИЈАГНОСТИЧКА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, ГРАНИЧНЕ ПРОИЗВОДЕ И КЛАСИФИКАЦИЈУ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ И ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ

Овај водич није потпуна листа in vitro дијагностичких медицинских средстава, прибора и медицинских средстава. Други детаљни примери дати су у Приручнику о граничним производима и класификацији у регулаторном оквиру ЕУ за медицинска средства који је објављен на интернет страници Европске комисије.

Овај документ је ревизија раније објављеног документа у јануару 2004 као MEDDEV 2.14/1 rev 1.

IN VITRO ДИЈАГНОСТИЧКА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА: ПИТАЊА ГРАНИЧНИХ ПРОИЗВОДА

1. Увод

Разграничење између прописа којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства и других прописа, а посебно оних којима се уређују медицинска средства (општа) је од круцијалног значаја за њихову правилну примену. Квалификација производа као in vitro дијагностичко медицинско средство има утицај на:

1) основне захтеве и поступак оцењивања усаглашености;

2) одговарајуће техничке спецификације под претпоставком усаглашености (заједничке техничке спецификације и хармонизовани стандарди);

3) избор одговарајућег тела за оцењивање усаглашености које ће спровести поступак оцењивања усаглашености.

Разграничење између прописа којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства и прописа којима се уређују медицинска средства (општа) је од фундаменталног значаја, те је препознато да се мора даље објаснити практичним водичем.

Део А – Квалификација

1. Генерални принципи квалификације

Приликом одлучивања да ли се на производ примењују прописи којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства примарно се узима у обзир члан 2. тачка 3) Закона.

1.1. Дефиниција in vitro дијагностичког медицинског средства:

In vitro дијагностичко медицинско средство је свако медицинско средство које је реагенс, производ реагенса, калибратор, контролни материјал, кит, инструмент, апаратура, опрема, софтвер или систем који се користи самостално или у комбинацији, намењен од произвођача за употребу у in vitro условима за испитивање узорака, укључујући донације крви и ткива хуманог порекла, само или углавном да би се добиле информације које се односе на:

1) физиолошке или патолошке функције или стања;

2) конгениталне физичке или менталне аномалије;

3) предиспозиције за здравствено стање или болест;

4) одређивање сигурности и компатибилности са потенцијалним примаоцем;

5) предвиђање одговора или реакција на лечење;

6) дефинисање или праћење терапијских мера.

Основне карактеристике in vitro дијагностичког медицинског средства су:

1) да је примарна намена in vitro дијагностичког медицинског средства да обезбеди информацију о једној или више следећих медицинских сврха:

(1) информацију о физиолошком стању, нпр. тест менопаузе, тест овулације, тест трудноће,

(2) информације о патолошком стању, нпр. тестирање на HIV,

(3) информације о конгениталној аномалији, нпр. процена ризика од тризомије,

(4) одређивање предиспозиције за здравствено стање или болест,

(5) одређивање сигурности и компатибилности са потенцијалним примаоцем, нпр. одређивање крвне групе АБО система,

(6) предвиђање одговора или реакција на лечење,

(7) дефинисање или праћење терапијских мера, нпр. одређивање дигитокина.

Тестови за детекцију злоупотребе дрога/алкохола намењени за примену прекршајних прописа нису in vitro дијагностичка медицинска средства;

2) In vitro дијагностичко медицинско средство може да обезбеди ове информације – самостално или у комбинацији са другим производом или медицинским средством;

3) In vitro дијагностичко медицинско средство се користи за испитивање узорака хуманог порекла и где се такви узорци никада не враћају у тело.

Напомена: ако никакви узорци нису укључени или се испитивање дешава у или на људском телу (in vivo), медицинска средства намењена да се користе за ово испитивање нису in vitro дијагностичка медицинска средства. (видети подтач. 2.3. и 2.4. овог дела).

Примери:

1) пулсни оксиметар који емитује светлост кроз врх прста и апсорбује инфрацрвено светло, за мерење односа окси/деоксихемоглобина није in vitro дијагностичко медицинско средство;

2) систем за континуирану контролу глукозе у крви где се аналитичка функција спроводи истовремено са континуираним сакупљањем узорка није in vitro дијагностичко медицинско средство;

3) In vitro дијагностичко медицинско средство се користи in vitro за испитивање узорака из људске крви.

Напомена: медицинско средство за детекцију нпр. патолошких агенаса у окружењу није in vitro дијагностичко медицинско средство.

Из дефиниције произлази да, како би био квалификован као in vitro дијагностичко медицинско средство, производ мора да одговара дефиницији медицинског средства и да буде намењен од произвођача за употребу у медицинске сврхе.

У складу са чланом 2. тачка 22) Закона, намена је употреба за коју је медицинско средство намењено у складу са подацима које је произвођач навео приликом обележавања, у упутству за употребу, односно у промотивном материјалу.

Постоје случајеви када постоје ,,тврдње медицинске природе за одређене производе које не могу да буду поткрепљене техничким, клиничким или научним подацима. Ако нема довољно техничких, клиничких или научних података да подрже те тврдње, производ не испуњава захтеве прописа којима се уређују медицинска средства и не може бити обележен знаком усаглашености као медицинско средство или in vitro дијагностичко медицинско средство.

Производ се не може подвести под прописе којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства простим навођењем речи: ,,за in vitro дијагностичку употребуˮ.

Са друге стране, производ може да има више намена. Ако је једна од тих намена in vitro испитивање узорака хуманог порекла и ако се медицинска сврха може установити на бази довољних и широко прихваћених научних, дијагностичких и клиничких доказа, производ мора да буде усаглашен са захтевима за in vitro дијагностичка медицинска средства пре него што га произвођач стави на тржиште.

Ако производ има медицинску намену, не може да се стави на тржиште као производ ,,Само за истраживањеˮ (,,Research use onlyˮ, RUO).

1.2. Прибор

Чланом 2. тачка 2) Закона дефинише се помоћно средство за медицинско средство (прибор) као производ који није медицинско средство, а који је произвођач изричито наменио да се користи у комбинацији с медицинским средством како би се омогућила употреба тог медицинског средства у складу са његовом наменом одређеном од произвођача.

У складу са чланом 1. став 2. Закона, одредбе тог закона примењују се на медицинска средства за хуману употребу (у даљем тексту: медицинска средства), укључујући in vitro дијагностичка медицинска средства и активна имплантабилна медицинска средства.

У складу са чланом 1. став 4. Закона, одредбе овог закона примењују се и на помоћна средства за медицинска средства (прибор).

Сходно томе прибор за in vitro дијагностичка медицинска средства сматра се in vitro дијагностичким медицинским средством.

Пример: раствор за чишћење специфично намењен од произвођача да се користи са дефинисаним in vitro дијагностичким аутоматизованим инструментом.

1.3. Посуде за узорке и производи за сакупљање узорака

1.3.1. Посуде за узорке

У складу са чланом 2. тачка 3) став 2. Закона, посуде за узорке сматрају се in vitro дијагностичким медицинским средством. Посуде за узорке су медицинска средства вакуумског или невакуумског типа која је произвођач изричито наменио за примарно држање и чување узорака добијених од људског тела у сврху in vitro дијагностичког испитивања.

Напомене:

(a) реч ,,примарно” не односи се увек на иницијални или први контејнер узорка у одређеном временском тренутку, већ пре на контејнер који је намењен од произвођача да углавном долази у директан контакт са узорком и који би могао да утиче на узорак,

(б) реч ,,чување” не значи да посуда мора да садржи конзерванс за узорак, већ да је посуда намењена да заштити узорак нпр. од промена температуре, светлости, физичког ломљења итд.

Ова специфична предвиђена намена јасно се наводи на обележавању и свакој придруженој помоћној литератури производа. Произвођач такође мора да поседује доказ и техничку документацију којима подржава овакву употребу производа.

Могуће је да је у сакупљање, транспорт и чување индивидуалног узорка укључено више од једне посуде за узорке. У таквим случајевима произвођач сваке посуде мора да докаже усаглашеност са прописима којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства.

Друге стаклене или пластичне тубе/епрувете, чаше, кивете или друге посуде у које се узорак ставља током аналитичког процеса (аликвотирањем или другачије) не сматрају се посудама за узорке у смислу прописа којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства. Сматрају се производима за општу лабораторијску употребу.

Примери:

1) епрувета за сакупљање криви, посуда за узорак урина сматрају се in vitro дијагностичким медицинским средством.

Са посудама за узорке које имају инвазиван контакт са телом рукује се како је описано у тачки 1.3.2.б.

1.3.2. Производи за прибављање узорака

a) Без предвиђене намене за директан контакт са људским телом

Производи намењени за трансфер узорака, али који нису специфично намењени од произвођача за примарно држање и чување узорака добијених из људског тела у сврху in vitro дијагностичког испитивања, уобичајено се не сматрају in vitro дијагностичким медицинским средством (нпр. пластичне пипете за трансфер капи крви са прста до брзог теста),

б) Са предвиђеном наменом за директан контакт са људским телом

Инвазивна медицинска средства за узорке или она која се директно примењују на људско тело у сврху прибављања узорака у смислу прописа којима се уређују медицинска средства не сматрају се прибором за in vitro дијагностичка медицинска средства (нпр., игле, ланцете, ланцетари, тубе за уста, тампони, кесе за сакупљање мокраће за бебе). Ови производи сматрају се општим медицинским средствима у складу са Законом.

1.4. Производи за општу лабораторијску употребу

Члан 2. тачка 3) став 3. Закона

,,Производи за општу лабораторијску употребу не сматрају се in vitro дијагностичким медицинским средством, осим ако је те производе, због својих карактеристика, произвођач изричито наменио за употребу у in vitro дијагностичким испитивањима.”

Квалификација коју даје Закон је да, на бази карактеристика производа произвођач специфично намени да се производ употребљава за in vitro дијагностичко испитивање. У том случају, производ постаје in vitro дијагностичко медицинско средство и мора да буде усаглашен са примењивим прописаним основним захтевима у складу са Законом и обележен знаком усаглашености.

Ако, ипак, производ не поседује специфичне карактеристике које га чине одговарајућим за један или више in vitro дијагностичких поступака испитивања, онда произвођачу није дозвољено да производ квалификује као in vitro дијагностичко медицинско средство. Произвођачу није дозвољено да стави знак усаглашености на део опште лабораторијске опреме као тржишну тврдњу. Само додавање изјаве ,,за in vitro дијагностичку употребуˮ уз производ није довољно за квалификацију производа као in vitro дијагностичког медицинског средства.

Производ употребљен in vitro у припреми узорака који су прибављени за испитивање не сматрају in vitro дијагностичким медицинским средством нити прибором и на њих се Закон не примењује осим ако су, на основу својих карактеристика, специфично намењени за одређено in vitro дијагностичко испитивање. Валидација те специфичне комбинације јасно се документује у техничкој документацији.

Примери производа за општу лабораторијску употребу и in vitro дијагностичких медицинских средстава:

|  | Производи за лабораторијску употребу | In vitro дијагностичка медицинска средства |
| --- | --- | --- |
| Центрифуге | Опште центрифуге, цитоспин | Хематокритна центрифуга |
| Пипете | Пипете за општу намену (нпр. појединачне или вишеструке пипете, пластичне пипете, Пастерове пипете) | Пипете за коагулацију крви са аутоматским мерењем времена (додатак коагулометра) |
| Епрувете и бочице | Ерленмајери, пластичне епрувете | Епрувете за сакупљање крви, контејнери за узорак урина |
| Плочице | Празне ЕЛИСА плочице, празне Петријеве посуде | Обложене микротитарске плочице за дијагнозу Лајмске болести |
| Производи за екстракцију нуклеинских киселина | Кит за екстракцију ДНК и РНК који само обезбеђује узорак без предвиђене намене за комбинацију са in vitro дијагностичком детекцијом | Кит за екстракцију ДНК и РНК намењен да се обезбеди узорак за употребу са in vitro дијагностичким медицинским средством (обезбеђује се валидација за најмање једну комбинацију) |
| Општа опрема | Ваге, аналитичке ваге, микротоми, инкубатори, стерилизатори за лабораторијску опрему, апарат за израду парафинских препарата |  |
| ХПЛЦ производи | ХПЛЦ колоне за раздвајање према величини молекула | ХПЛЦ колоне за in vitro дијагностичке сврхе: нпр. ХбА1ц |
| Опрема за детекцију | Масени спектрометар, спектрофотометри, ЕЛИСА читачи који пружају сирове податке који кориснику нису директно читљиви и разумљиви (нпр. пикови, изван опсега). | Мек Фарландов тест густине бактерије |
| Друго | Фетални говеђи серум, медијуми за ћелијску културу, раствор за фиксирање, медијум за посматрање узорка (носач), пуфери (нпр. ПБС), хемикалије (нпр. сумпорна киселина, формол, вода) |  |

(Ова табела не садржи потпуну листу примера).

1.5. Производи само за употребу у истраживању

За даљи водич о производима који су само за употребу у истраживању (Research Use Only products, RUO) погледати MEDDEV 2.14/2 rev.1: IVD Guidance: Research Use Only products.

1.6. In vitro дијагностички кит

Дефиниција in vitro дијагностичког медицинског средства укључује и кит који је in vitro дијагностичко медицинско средство сам по себи. Прописи којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства не дају дефиницију кита, али генерално је прихваћено да се кит састоји од више од једне компоненте које су доступне заједно и намењене за извођење специфичног in vitro дијагностичког испитивања.

Цела комбинација производа, стављена на тржиште као један производ, третира се као кит и испуњава захтева прописа којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства, ако примарна предвиђена намена целе комбинације производа потпада под дефиницију in vitro дијагностичког медицинског средства.

Комбинована употреба производа садржаних у киту валидира се од произвођача током поступка оцењивања усаглашености.

Кит се класификује и оцењује се усаглашеност са захтевима прописа којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства, у складу са примарном наменом целе комбинације производа и мора да буде обележен знаком усаглашености.

Кит са примарном наменом на коју се примењују прописи којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства може да садржи:

а) in vitro дијагностичка медицинска средства (нпр. анитело, антиген, обложене ЕЛИСА плоче, посуде за узорке), која могу да буду:

– обележена знаком усаглашености у складу са прописима којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства који дозвољава да буду стављена на тржиште и појединачно,

– необележена знаком усаглашености,

– комбинација медицинских средстава обележених и необележених знаком усаглашености;

б) комбинацију in vitro дијагностичких медицинских средстава и:

– медицинских средстава (нпр. ланцете, тампони), која морају да буду обележена знаком усаглашености у складу са прописима којима се уређују медицинска средства (општа),

– других производа, као што су производи за општу лабораторијску употребу (нпр. пипете за трансфер узорка пацијента), који се не обележавају знаком усаглашености,

– прехрамбених производа (нпр. жвакаће гуме дате да би се изазвала реакција пацијента да би се добио специфичан узорак), који се не обележавају знаком усаглашености.

Напомена: док обележавање кита знаком усаглашености обезбеђује слободу кретања у Републици Србији, односно ЕУ (предмет језичких захтева), то није по аутоматизму случај за лекове. Они се посматрају посебно у односу на прописе којима се уређују лекови.

Напомена: ,,китˮ испуњава захтеве у односу на ,,Информације које обезбеђује произвођачˮ (Прилог 2. Анекс I Део Б, тачка 8. подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства) и мора да буде обележен знаком усаглашености, али не и да носи додатни знак усаглашености на спољашњем паковању за медицинска средства укључена у комплет.

Напомена: квалификација производа као комплета медицинских средстава (општих) или in vitro дијагностичког кита, базира се на примарној предвиђеној намени целе комбинације производа. Ако је цела комбинација производа квалификована као комплет усаглашава се са захтевима за медицинска средства (општа). Ако су у комплет укључена in vitro дијагностичка медицинска средства, она морају да испуњавају захтеве за in vitro дијагностичка медицинска средства.

1.7. Контролни материјали

|  | IN VITRO ДИЈАГНОСТИЧКА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА | НАПОМЕНЕ |
| --- | --- | --- |
| Калибратори/контроле укључени у кит | Кит је in vitro дијагностичко медицинско средство | Вредности додељене калибраторима и контролама морају бити следљиве |
| Самостални калибратори/контроле (као део кита или обезбеђени засебно) коришћени да потврде/дефинишу критеријуме валидност једног или више in vitro дијагностичких тестова | In vitro дијагностичко медицинско средство | Калибратори и контроле са додељеним вредностима морају бити следљиви Ако контролни материјал укључује контролне вредности за пераметре из Прилог 2. Анекс II Листа А или Листа Б подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства, контролни материјал се класификује у складу са највишом класификацијом |
| Специфични материјали за екстерно оцењивање квалитета (EQA) укључујући материјале (засебне калибраторе) који се користе за екстерни систем обезбеђења квалитета | Није in vitro дијагностичко медицинско средство* | Члан 2. тач. 3) и 12) Закона |
| Референтни материјал вишег реда | Није in vitro дијагностичко медицинско средство | Захтева се метролошка следљивост |

* Када организација Екстерног оцењивања квалитета (External Quality Assessment, EQA) учини доступним ове EQA материјале за интерну контролу, националне калибрационе материјале и др, ван обима EQA шема, ови материјали сматрају се in vitro дијагностичким медицинским средством. У том случају, организација EQA сматра се произвођачем и производ мора да буде обележен знаком усаглашености.

2. Специфични случајеви квалификације

2.1. Подлоге за микробиолошке културе

Да би се квалификовале као in vitro дијагностичко медицинско средство, подлоге за културе морају да буду специфично намењене, дизајниране и валидиране тако да обезбеде информације које се тичу физиолошког или патолошког стања, из узорака добијених из људског тела.

Таква квалификација подлога за културе укључује елементе који су доступни кориснику, као што су:

1) тип информација које пружа in vitro дијагностичко медицинско средство (присутност, карактеристике и типизација микроорганизама) за медицинске сврхе;

2) индикација одговарајућег типа хуманих узорака који се захтевају (опште или специфично као крв или урин);

3) било који специфичан захтев за сакупљање, транспорт и чување узорака (нпр. стерилни услови узорковања за културе крви);

4) критеријуми произвођача за пуштање серије.

Подлоге за културе без специфичне медицинске сврхе не квалификују се као in vitro дијагностичка медицинска средства.

Суве подлоге за културе такође се сматрају in vitro дијагностичким медицинским средством ако су горе наведени критеријуми испуњени.

Прашкасте компоненте подлоге за микробиолошке културе у неподељеном паковању (bulk) нису in vitro дијагностичка медицинска средства.

2.2. Боје

Да би се квалификовале као in vitro дијагностичко медицинско средство, боје које се користе у хистологији и микробиологији (нпр. размази и исечак ткива) морају да буду намењене да обезбеде информације које се тичу физиолошког или патолошког стања, из узорка добијеног из људског тела. Тврдње морају да буду поткрепљене досијеом валидације.

Такве квалификације укључују елементе који су доступни кориснику, као што су:

1) тип информације коју пружа in vitro дијагностичко медицинско средство за медицинске сврхе (карактеристике и перформансе боја, специфична идентификација на основу бојења);

2) индикација одговарајућег типа хуманог узорка који се захтева;

3) сваки специфичан захтев за сакупљање, транспорт, чување и припрему узорака.

Боје без специфичне медицинске намене не квалификују се као in vitro дијагностичка медицинска средства.

2.3. Медицинска средства са инвазивним контактом са телом за in vitro дијагностичке намене

Нека медицинска средства могу у једном производу да имају улогу сакупљања узорка и аналитичку улогу. Та медицинска средства могу да буду гранична између општег и in vitro дијагностичког медицинског средства зато што су у контакту са телом, односно инвазивна. Њихова предвиђена намена је да се употребе за испитивање узорака добијених из људског тела у сврху обезбеђивања информација.

Ови гранични случајеви третирају се на бази њихове примарне предвиђене намене. Ако је примарна предвиђена намена производа да се користи за in vitro испитивање узорака добијених из људског тела у сврху обезбеђивања информација у складу са дефиницијом in vitro дијагностичког медицинског средства, примењују се прописи којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства. У том случају, због инвазивних карактеристика in vitro дијагностичког медицинског средства, посебна пажња посвећује се основним захтевима из Прилога 2. Анекс I тач. 1. и 2. подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства, што укључује све ризике по пацијенте. У том смислу, одговарајући основи захтеви Прилога 1. тог подзаконског прописа треба да се узму у обзир, конкретно захтеви који се тичу стерилности, биокомпатибилности и токсичности.

Медицинска средства која укључују контакт са људским телом у циљу континуираног сакупљања узорка не сматрају се in vitro дијагностичким медицинским средством.

Примери:

Медицинско средство које укључује вакуум усисавање пљувачке у интегрисану ручицу медицинског средства које садржи материјал реагенса (нпр. за детекцију HIV). Употреба таквих медицинских средстава укључује пенетрацију медицинског средства у телесни отвор за сакупљање узорка, што може да упути на медицинска средства (општа). Ипак, њихова примарна предвиђена намена је обезбеђивање релевантних информација in vitro испитивањем узорка добијеног од пацијента. Кратак контакт медицинског средства са пацијентом или пенетрација у тело пацијента да би се сакупио узорак је помоћна/споредна и случајна у односу на примарну предвиђену намену.

Усни и остали тампони који садрже реагенсе или зоне реагенаса су in vitro дијагностичка медицинска средства јер је њихова примарна предвиђена намена да обезбеде информације релевантне медицинској сврси, специфициране дефиницијом in vitro дијагностичког медицинског средства. У случају да су инвазивна, морају да испуњавају релевантне основне захтеве Прилога 1. подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства. У случају да тампон не укључује мерну или функцију детекције, сматра се инвазивним медицинским средством за сакупљање узорака и квалификује се као медицинско средство (опште).

Континуирани систем за праћење нивоа шећера у крви (холтер) који укључује субкутани катетер за снабдевање екстерног анализатора узорком пацијента, је медицинско средство, али не in vitro дијагностичко, јер је током in vitro мерне функције неопходан инвазивни контакт са пацијентом да би се добио континуиран проток узорка. У том случају, извршена је аналитичка функција и истовремено континуирано сакупљање узорка. Нема одвајања узорка од пацијента и стога се аналитичка функција не може исправно окарактерисати као in vitro. Такво медицинско средство је стога медицинско средство (опште).

2.4. Медицинска средства где узорак није укључен

Нека дијагностичка медицинска средства функционишу без потребе поседовања узорка узетог од пацијента.

Дефиниција in vitro дијагностичког медицинског средства каже да су in vitro дијагностичка медицинска средства намењена од произвођача за употребу у in vitro испитивању узорака добијених из људског тела. Стога, ако нема узорка добијеног из људског тела, медицинско средство се не сматра in vitro дијагностичким медицинским средством. Такви производи су медицинска средства (општа).

Примери:

1) неинвазивно медицинско средство за детекцију шећера у крви емисијом енергије (нпр. блиска инфрацрвена енергија) није in vitro дијагностичко медицинско средство јер није укључен узорак добијен из људског тела, али јесте медицинско средство (опште);

2) пулсни оксиметар који емитује светлост кроз врх прста и апсорбује инфрацрвено светло, ради мерења односа окси/деоксихемоглобина спада у медицинска средства (општа). Није укључен узорак добијен од пацијента.

2.5. Медицинска средства укључена у биолошки или хемијски оружани сукоб

Медицинска средства за детекцију агенаса биолошког или хемијског оружаног сукоба у окружењу нису in vitro дијагностичка медицинска средства јер немају медицинску сврху. Ипак, ако је in vitro испитивање хуманог узорка ради детекције таквог биолошког или хемијског агенса са медицинском сврхом, једна од предвиђених намена одређеног производа, примењују се прописи којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства.

2.6. Медицинска средства за употребу у примени прекршајних прописа

Медицинска средства намењена за употребу у примени прекршајних прописа или друге немедицинске сврхе, нпр. тестови за утврђивање очинства или тестови за утврђивање злоупотребе дрога, односно алкохола не квалификују се in vitro дијагностичка медицинска средства.

Ако је ипак медицинска сврха in vitro испитивања људских узорака једна од предвиђених намена одређеног производа, примењују се прописи којима се уређују in vitro дијагностичка медицинска средства.

2.7. Веза са прописима којима се уређују биоциди, односно Директива 98/8/EC

На in vitro дијагностичка медицинска средства не примењују се прописи којима се уређују биоциди.

Део Б – Класификација

1. Општи принципи класификације

In vitro дијагностичка медицинска средства класификују се у две главне класе производа:

1) велика већина медицинских средства не представља директан ризик по пацијента или јавно здравље и употребљавају се од компетентних обучених професионалаца и добијени резултати често могу да буду потврђени на други начин, поступак оцењивања усаглашености може да се спроведе, као опште правило, под самосталном одговорношћу произвођача, па се ова in vitro дијагностичка медицинска средства називају: ,,остала in vitro дијагностичка медицинска средстваˮ.

In vitro дијагностичка медицинска средства намењена за употребу од нестручних лица називају се ,,in vitro дијагностичка медицинска средства за самотестирањеˮ и имају посебне захтеве прописане Законом и подзаконским прописом којим се уређују основни захтеви за медицинска средства у односу на поступак оцењивања усаглашености, који укључује тело за оцењивање усаглашености, као и у односу на основне захтеве у погледу информација за корисника;

2) in vitro дијагностичка медицинска средства чије су исправне перформансе есенцијалне за медицинску праксу и чија неисправност може да изазове озбиљан ризик по здравље појединачног пацијента или јавно здравље дефинишу се као високо-ризична in vitro дијагностичка медицинска средства и наведена су у Прилогу 2. Анекс II Листа А и Листа Б подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства и имају посебне захтеве прописане Законом и подзаконским прописом којим се уређују основни захтеви за медицинска средства у односу на поступак оцењивања усаглашености, који укључује тело за оцењивање усаглашености.

In vitro дијагностичка медицинска средства из Прилога 2. Анекс II Листа А подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства углавном се користе у трансфузији крви, за превенцију преношења HIV-а и одређених типова хепатитиса и захтевају оцењивање усаглашености које гарантује оптималан ниво сигурности и поузданости, јер морају да испуне заједничке техничке спецификације за њихову евалуацију перформанси и ре-евалуацију.

Прибор се сматра in vitro дијагностичким медицинским средством сам по себи. Зато се систем класификације прописан Прилогом 2. Анекс II подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства једнако примењује и на прибор.

1.1. Тумачење Прилога 2. Анекс II Листа А подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства

1.1.1. Тумачење израза ,,маркер инфекцијеˮ

Листа А Анекс II укључује ,,реагенсе и производе реагенаса укључујући повезане калибраторе и контролне материјале за детекцију, потврду и квантификацију у хуманим узорцима маркера за HIV инфекције (HIV 1 i 2), HTLV I и II и хепатитис Б, Ц и Дˮ.

Чини се неопходним разјаснити значење речи: ,,маркери инфекцијаˮ.

,,Маркер инфекцијаˮ је супстанца која може да буде одређена, односно објективно мерена и индикатор је процеса инфективне болести. Циљни маркер може да буде биохемијски ентитет, генетички профил, нуклеинска киселина, антиген, антитело, вирус, бактерија или друга супстанца.

1.1.2. Разјашњење ,,реткеˮ крвне групе и подгрупе

Анекс II Листа А укључује реагенсе за одређивање крвних група АБО система, Резус-фактор Rh (C, c, D, E, e) и anti-Kell,

Поставља се питање обима покривених медицинских средстава и реагенаса и посебно такозваних ,,реткихˮ крвних група и подгрупа.

Листа А односи се на: ,,Реагенсе и производе реагенаса укључујући повезане калибраторе и контролне материјале за одређивање следећих крвних група: АБО систем, Резус-фактор Rh (C, c, D, E, e) и anti-Kell.

Употреба речи: ,,системˮ може да доведе до забуне.

Табела у наставку дефинише реагенсе и медицинска средства који су укључени у Анекс II Листа А. Ти реагенси се употребљавају за рутинско одређивање AБO, Rh и K типова.

| ТАБЕЛА 1 – Реагенси покривени Анексом II Листа А – Терминологија | Реагенси и медицинска средства који су обухваћени* | Одговарајући антиген – ИСБТ номенклатура |
| --- | --- | --- |
| АБО Систем | Anti-A Anti-Б Anti-AБ реагенси еритроцита за реверзно одређивање групе | AБO1 AБO2 AБO1, AБO2 Није релевантно |
| Резус-фактор (C, c, D, E, e) | Anti-D Anti-C Anti-E Anti-c Anti-e | RH1 RH2 RH3 RH4 RH5 |
| Аnti-Kell | Anti-K | К1 |

* Реагенси и медицинска средства који су обухваћени: ова колона односи се само на називе маркера заснованих на антитело/антиген тестовима и не значи искључивање медицинских средстава која примењују друге технологије за одређивање АБО система, Резус-фактор (C, c, D, E, e) и Аnti-Kell.

Други антигени, подгрупе и варијације ових система су од малог значаја у трансфузији. Зато реагенси за карактеризацију ових антигена нису укључени у Анекс II. Реагенси/медицинска средства за груписање крви који нису наведени у Анексу II регулисани су као остала in vitro дијагностичка медицинска средства.

1.2. Тумачење Анекса II, Листа Б

1.2.1. Класификација in vitro дијагностичких медицинских средстава за детекцију хламидије

Анекс II Листа Б упућује на хламидију као на хуману инфекцију.

Не прави се разлика између врста, једноставно се прописује ,,за одређивање следећих хуманих инфекција: цитомегаловирус, хламидијаˮ: – реагенси и производи реагенаса, укључујући повезане калибраторе и контролне материјале за одређивање следећих хуманих инфекција: цитомегаловирус, хламидија.

Због таксономске рекласификације хламидије, бивше врсте Chlamydia pneumoniae, Chlamydia pecorum и Chlamydia psittaci су премештене у нови род Chlamydophila. Израз „хламидија” у Анексу II Листе Б треба разумети као укључивање горе поменутих врста из рода Chlamydophila и рода Chlamydia.

1.2.2. Класификација in vitro дијагностичких китова за мерење параметара који могу да се користе за процену ризика од тризомије 21

Произвођач може да изабере да стави на тржиште кит намењен за мерење параметара који могу да се користе за процену ризика од тризомије 21, као што су AFP, hCG, hCG-beta, естриол и PAPP-A, без предвиђене намене за процену ризика од тризомије 21.

У том случају такви китови нису намењени за процену ризика од тризомије 21 и информације које се тичу измерених параметара за процену ризика од тризомије 21 неће бити укључене у упутства за употребу. Ти китови класификују се као остала in vitro дијагностичка медицинска средства и стављају се на тржиште у складу са Прилогом 2. Анекс III подзаконског прописа којим се уређују основни захтеви за медицинска средства. Постигнут је консензус да у се том случају у упутству или на паковању наводи: ,,овај кит НИЈЕ намењен за процену ризика од тризомије 21ˮ.

Као даљи водич за ово питање може да се користи изјава консензуса ,,Захтеви за in vitro дијагностичке китове за мерење параметара који могу да се користе за процену ризика од тризомије 21ˮ доступна на интернет страници Европске комисије (Requirements for in vitro diagnostic kits measuring parameters which can be used for evaluating the risk of trisomy 21).

Део Ба. – Класификација (у складу са „IVDR”)

ПРАВИЛА РАЗВРСТАВАЊА

1. ПРИМЕНА ПРАВИЛА

1.1. За примену правила разврставања меродавна је намена in vitro дијагностичког медицинског средства.

1.2. Ако је in vitro дијагностичко медицинско средство намењено за употребу у комбинацији с неким другим медицинским средством, правила разврставања примењују се одвојено за свако медицинско средство.

1.3. Прибор за in vitro дијагностичко медицинско средство се разврстава посебно од in vitro дијагностичког медицинског средства с којим се употребљава.

1.4. Програмска опрема која покреће in vitro дијагностичко медицинско средство или утиче на употребу in vitro дијагностичког медицинског средства сврстава се у исту класу као и то in vitro дијагностичко медицинско средство.

Ако је програмска опрема независна у односу на било које друго in vitro дијагностичко медицинско средство, разврстава се посебно.

1.5. Калибратори предвиђени за употребу заједно с in vitro дијагностичким медицинским средством разврставају се у исту класу као и то in vitro дијагностичко медицинско средство.

1.6. Контролни материјали с квантитативним или квалитативним додељеним вредностима предвиђени за један одређени аналит или више аналита сврставају се у исту класу као и in vitro дијагностичко медицинско средство.

1.7. Произвођач узима у обзир сва правила разврставања и примене ради успостављања правилног разврставања за in vitro дијагностичко медицинско средство.

1.8. Ако произвођач наведе више намена за in vitro дијагностичко медицинско средство па оно спада у више од једне класе, разврстава се у вишу класу.

1.9. Ако се више правила разврставања примењује на исто in vitro дијагностичко медицинско средство, примењује се правило којим се разврстава у вишу класу.

1.10. Свако од правила разврставања примењује се на анализе првог реда, потврдне анализе и додатне анализе.

2. ПРАВИЛА РАЗВРСТАВАЊА

2.1. Правило 1.

Производи предвиђени за употребу у следеће сврхе сврставају се у класу Д:

– откривање присуства преносивог узрочника у крви, компонентама крви, ћелијама, ткивима или органима или у било којем њиховом деривату ради оцењивања погодности за трансфузију, трансплантацију или уношење у ћелије, или изложености;

– откривање присуства преносивог узрочника који изазива по живот опасну болест с високим ризиком ширења или сумњом на висок ризик ширења, или изложености;

– утврђивање заразности болести опасне по живот ако је праћење кључно у поступању с пацијентима.

2.2. Правило 2.

Производи предвиђени за одређивање крвне групе или утврђивање некомпатибилности крвне групе плода и мајке или за типизацију ткива ради осигуравања имунолошке компатибилности крви, компонената крви, ћелија, ткива или органа који су предвиђени за трансфузију или трансплантацију или уношење у ћелије, сврставају се у класу Ц, осим када су предвиђени за одређивање следећих показатеља:

– АБО система [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)];

– Резус фактора [RH1 (D), RHW1, RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)];

– Kell [Kel1 (K)];

– Kidd [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)];

– Duffy [FY1 (Fyа), FY2 (Fyb)];

у том случају сврставају се у класу Д.

2.3. Правило 3.

Производи се сврставају у класу Ц ако су намењени:

а) за утврђивање присуства или изложености узрочника полно преносивих болести;

б) за утврђивање присуства узрочника инфекције у цереброспиналној течности или крви без високог ризика ширења или сумње на висок ризик ширења;

в) за утврђивање присуства узрочника инфекције ако постоји знатан ризик да би погрешан резултат довео до смрти или тешког инвалидитета појединца, плода или заметка који се тестира или потомака појединца;

г) за пренатални скрининг жена ради утврђивања имунолошког статуса према преносивим узрочницима;

д) за утврђивање статуса заразне болести или имунолошког статуса ако постоји ризик да би погрешан резултат довео до одлуке у вези с поступањем с пацијентима чија би последица било по живот опасно стање пацијента или његових потомака;

ђ) за пратећу дијагностику;

е) за утврђивање стадијума болести ако постоји ризик да би погрешан резултат довео до одлуке у вези с поступањем с пацијентима чија би последица било по живот опасно стање пацијента или његових потомака;

ж) за скрининг, дијагностиковање или утврђивање стадијума рака;

з) за генетско тестирање на људима;

и) за праћење концентрације лекова, супстанци или биолошких компоненти ако постоји ризик да би погрешан резултат довео до одлуке у вези с поступањем с пацијентима чија би последица било по живот опасно стање пацијента или његових потомака;

ј) за поступање с пацијентима који болују од болести или обољења опасних по живот;

к) за скрининг за утврђивање урођених поремећаја ембриона или плода;

л) за скрининг за утврђивање урођених поремећаја новорођенчади ако би неутврђивање и нелечење таквих поремећаја могло довести до стања опасних по живот, или тешког инвалидитета.

2.4. Правило 4.

а) Производи намењени за самотестирање разврставају се у класу Ц, осим in vitro дијагностичког медицинског средства за откривање трудноће, тестирање плодности и утврђивање нивоа холестерола као и in vitro дијагностичког медицинског средства за откривање глукозе, еритроцита, леукоцита и бактерија у урину, који се разврставају у класу Б.

б) Производи намењени за тестирање у близини пацијента разврставају се посебно.

2.5. Правило 5.

Следећа in vitro дијагностичка медицинска средства разврставају се у класу А:

а) in vitro дијагностичко медицинско средство за општу лабораторијску употребу, прибор који не поседује кључна својства, пуферски раствори, раствори за прање, хранљиве подлоге и хистолошке боје, за које је произвођач предвидео да буду погодни за in vitro дијагностичке поступке повезане с одређеним испитивањем;

б) инструменти које је произвођач предвидео посебно за in vitro дијагностичке поступке;

в) посуде за узорке.

2.6. Правило 6.

in vitro дијагностичка медицинска средства која нису обухваћена горе наведеним правилима разврставања, разврставају се у класу Б.

2.7. Правило 7.

in vitro дијагностичка медицинска средства која представљају контроле без квантитативне или квалитативне одређене вредности разврставају се у класу Б.